ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS

- QUÍMICA -

LCE-800 MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

Procedimentos analíticos DE aulas práticas

###### Prof. Dr. Arnaldo Antonio Rodella

PIRACICABA

2002

| Grupo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Precisão e exatidão na medida de volumes (Projeto 2) (15/08/2002) | Preparo de extrato folha de milho (Projeto 3) (22/08/2002) | Determinação de P (amarelo) em milho, cana, citros e lodo (Projeto 5) (12/09/2002) | Estudo da interferência P e Al em determinação de Ca e Mg por AAS (Projeto 10) (3/10/2002) |  |
| II |  | Preparo de extrato folha de cana (Projeto 3) (22/08/2002) | Determinação de Fe por ortofenantrolina em milho e cana (Projeto 7) (19/09/2002) | Determinação de Cu em aguardente (eliminação da interferência do etanol) (Projeto 12) (10/10/2002) | Determinação de cloreto em solos (Projeto 13) (24/10/2002) |
| III |  | Preparo de extrato folha de citros (Projeto 3) (29/08/2002) | Determinação de P em solos pelo método azul (Projeto 6). (12/09/2002) | Limites de detecção e faixa ótima de trabalho em AAS (Projeto 1) (3/10/2002) | Determinação de Ca e Mg (AAS) em milho e cana (Projeto 9) (17/10/2002) |
| IV |  | Preparo de extrato de lodo (Projeto 3) (29/08/2002) | Determinação de Fe por ortofenantrolina em citros e lodo (Projeto 7) (19/09/2002) | Determinação de K por fotometria de chama em milho, cana, citros e lodo (Projeto 11) (10/10/2002) | Determinação de Ca e Mg (AAS) em citros e lodo (Projeto 9) (17/10/2002) |

LCE-800 MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

PROGRAMA DA DISCIPLINA - aulas práticas

2O. SEMESTRE DE 2002

Responsáveis: Dra. Ana Paula Packer e Prof. Dr. Arnaldo Antonio Rodella

LCE-800 MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

PROGRAMA DA DISCIPLINA - aulas práticas

2O. SEMESTRE DE 2002

Responsáveis: Dra. Ana Paula Packer e Prof. Dr. Arnaldo Antonio Rodella

| Aula | Data | Assunto | Grupo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | 08/08/2002 | NÃO HAVERÁ AULA PRÁTICA |  |
| 2a | 15/08/2002 | Precisão e exatidão na medida de volumes (Projeto 2) | I |
| 3a | 22/08/2002 | Preparo de extrato folha de milho (Projeto 3) Preparo de extrato folha de cana (Projeto 3) | I II |
| 4a | 29/08/2002 | Preparo de extrato folha de citros (Projeto 3) Preparo de extrato de lodo (Projeto 3) | III IV |
| ---- | 05/09/2002 | SEMANA DA PÁTRIA |  |
| 5a | 12/09/2002 | Determinação de P (amarelo) em milho, cana, citros e lodo (Projeto 5) Determinação de P em solos pelo método azul. (Projeto 6) | I III |
| 6a | 19/09/2002 | Determinação de Fe por ortofenantrolina em milho e cana. (Projeto 7) Determinação de Fe por ortofenantrolina em citros e lodo (Projeto 7) | II IV |
| 7a | 26/09/2002 | NÃO HAVERÁ AULA PRÁTICA |  |
| 8a | 03/10/2002 | Interferência P e Al em determinação de Ca e Mg por AAS (Projeto 10). Limites de detecção e faixa ótima de trabalho em AAS (Projeto 1) | I III |
| 9a | 10/10/2002 | Determinação de Cu em aguardente-eliminação da interferência do etanol (Projeto 12) Determinação de K por fotometria de chama em milho,cana,citros e lodo (Projeto 11) | II IV |
| 10ª | 17/10/2002 | Determinação de Ca e Mg (AAS) em milho e cana (Projeto 9) Determinação de Ca e Mg (AAS) em citros e lodo (Projeto 9) | III IV |
| 11a | 24/10/2002 | Determinação de cloreto em solos | II |
| 12a | 31/10/2002 | APRESENTACAO DAS PRÁTICAS - GRUPOS I E II |  |
| 13a | 07/11/2002 | APRESENTACAO DAS PRÁTICAS - GRUPOS III E IV |  |
| 14a | 14/11/2002 | NÃO HAVERÁ AULA PRÁTICA |  |
| 15a | 21/11/2002 | NÃO HAVERÁ AULA PRÁTICA |  |
| 16a | 28/11/2002 | NÃO HAVERÁ AULA PRÁTICA |  |

PROJETO 1: limites de detecção e faixa ótima de trabalho NaS dEterminações de zinco, cobre, chumbo e manganês por espectrometria DE ABSORÇÃO ATÔMICA

OBJETIVO: Aplicar conceitos de limite de detecção e faixa ótima de trabalho à espectrometria de absorção atômica

maTERIAL:

Solução padrão 10 mg L-1 Zn

Solução padrão 50 mg L-1 Cu

Solução padrão 50 mg L-1 Pb

Solução padrão 10 mg L-1 Cd

MÉTODOS

ZINCO

- Transferir para balões volumétricos de 50 mL: 0, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 mL da solução padrão 10 mg L-1 Zn

- Efetuar leitura de absorbância das soluções 213,9 nm.

- Efetuar 20 leituras do branco e calcular o desvio padrão

- Calcular o limite de detecção e definir a faixa ótima de trabalho

COBRE

- Transferir para balões volumétricos de 50 mL: 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 mL da solução padrão 50 mg L-1 Cu

- Proceder como para o zinco, lendo absorbância a 324,7 nm

CHUMBO

- Transferir para balões volumétricos de 50 mL: 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 mL da solução padrão 50 mg L-1 Pb

- Proceder como para o zinco, lendo absorbância a 217,0 nm

CÁDMIO

- Transferir para balões volumétricos de 50 mL: 0, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 mL da solução padrão 10 mg L-1 Cd

- Proceder como para o zinco, lendo absorbância a 228,8 nm

Em todos os casos, verificar qual a mínima concentração de metal que fornece uma leitura de absorbância confiável..

PROJETO 2 : CONCEITO DE PRECISÃO E EXATIDÃO - AFERIÇÃO DE VOLUMES DE PIPETAS,  PIPETADORES E DISPENSADORES

OBJETIVOS

- Comparar as precisões  obtidas nas medidas de volume de 1, 2, 5 e 10 mL por:  pipetas volumétricas de 1 a 5 mL, pipetas graduadas de 10 mL , pipetadores e dispensadores

- Determinação da exatidão dos volumes medidos por pipetas volumétricas de 1, 2, 5 e 10 mL

- Comparação da precisão e exatidão de volumes contidos em balões volumétricos de 50 mL de duas marcas diferentes

MÉTODOS

Os volumes serão determinados por pesagem em balança analítica, sendo a massa convertida em volume por meio da Tabela indicada a seguir.

Volume de 1,0000g de água pesada ao ar com pesos de aço entre 18 e 32o C

| Temperatura (oC) | densidade (g mL-1) | volume mL g-1 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 0.99860 | 1.0025 |
| 19 | 0.99840 | 1.0027 |
| 20 | 0.99820 | 1.0029 |
| 21 | 0.99799 | 1.0031 |
| 22 | 0.99777 | 1.0033 |
| 23 | 0.99754 | 1.0036 |
| 24 | 0.99730 | 1.0038 |
| 25 | 0.99704 | 1.0041 |
| 26 | 0.99678 | 1.0043 |
| 27 | 0.99651 | 1.0046 |
| 28 | 0.99623 | 1.0049 |
| 29 | 0.99594 | 1.0052 |
| 30 | 0.99565 | 1.0055 |
| 31 | 0.99534 | 1.0058 |
| 32 | 0.99502 | 1.0061 |

Exemplo: Uma pipeta que livra 24,898g de água a 25o C esta medindo um volume de:

24,898 x 1,0041 = 25,00 mL

PROJETO 3: PREPARO DE SOLUÇÃO DE AMOSTRAS DE TECIDO VEGETAL E RESÍDUO URBANO

OBJETIVO: Preparo de extratos de tecidos vegetais e lodo de esgoto por diferentes métodos

MATERIAL

| Material | Método | massa (mg) | ácidos | Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| folha de milho | Via seca - Mufla | 1000 | - | ### I |
|  | Via úmida - Bloco digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
|  | Via úmida - Microondas | 500 | HNO3 |  |
|  | Via úmida- digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
| folha de citros | Via seca - Mufla | 1000 | - | II |
|  | Via úmida - Bloco digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
|  | Via úmida - Microondas | 500 | HNO3 |  |
|  | Via úmida - digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
| folha de cana | Via seca - Mufla | 1000 | - | III |
|  | Via úmida - Bloco digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
|  | Via úmida - Microondas | 500 | HNO3 |  |
|  | Via úmida - digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
| lodo de esgoto | Via seca - Mufla | 1000 | - | IV |
|  | Via úmida - Bloco digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |
|  | Via úmida - Microondas | 500 | HNO3 |  |
|  | Via úmida - digestor | 1000 | HNO3+ HClO4 |  |

MÉTODOS

Via seca – mufla : transferir 1,0000 g de material para cápsula de porcelana, levar à mufla, aquecer gradualmente até o aparecimento de fumos brancos (180-200oC), mantendo a temperatura até cessar esse processo. Aumentar a temperatura a 500-550oC mantendo-a até obter cinzas brancas. Adicionar ao resíduo 5 mL de HCl concentrado e deixar evaporar. Adicionar em seguida 10 mL de HCl (1+ 9), aquecer para dissolver o resíduo, resfriar,  transferir para balão volumétrico de 50 mL e completar o volume com água destilada.

##### Via úmida – digestor: Transferir 1,0000g de material para balão Kjeldahl de 100 mL, adicionar 5 mL de HNO3 concentrado e deixar em repouso por uma noite. Aquecer gradualmente até a evaporação do ácido a um volume menor que 1 mL. Repetir esse processo mais uma vez (ou tantas quanto necessário caso ainda sobre matéria orgânica) e então adicionar 0,5 mL de HClO4. Aumentar o aquecimento para expulsar vapores de HNO3, para depois expulsar  a maior parte do HClO4 aquecendo em chama de bico de gás. Adicionar 5 mL de HCl (1+9) aquecer ligeiramente para dissolver o resíduo, resfriar, transferir para balão de 50 mL e  completar o volume.

Via úmida - bloco digestor: Transferir 1,0000g de material para tubo de vidro juntar 5 mL de HNO3 e deixar em repouso por uma noite. Adicionar mais 5 mL de HNO3, lavando o material que aderiu às paredes para o fundo. Levar os tubos ao bloco, colocados na galeria, aquecer a 50oC por 15 minutos e depois aumentar para 150oC e aquecer deixando o HNO3 evaporar. Quando o volume estiver reduzido a cerca de 2 mL adicionar 1 mL de HCLO4 e aumentar o aquecimento para expulsão deste ultimo. Adicionar cerca de 5 ml de HCl (1+9), aquecer ligeiramente para dissolver o resíduo, transferir para balão de 50 mL e completar o volume

Via úmida – microondas: Transferir 0,5000g de material para o frasco de TEFLON apropriado, juntar 5 mL de HNO3 concentrado e proceder conforme instruções do fabricante. Deixar resfriar, abrir o frasco com cuidado e transferir o material para balão de 50 ml, completando o volume com água destilada

Observações gerais

Todas a digestões serão conduzidas em 3 repetições

Para cada procedimento de digestão deverá ser conduzida uma prova em branco

PROJETO 4: Determinação espectrofotométrica da constante de ionização do indicador vermelho de metila

OBJETIVO: Aplicar princípios da espectrofotometria ao equilíbrio do indicador vermelho de metila

HVM + H2O   H3O+ + VM-

[H3O+].[ VM-]

## Ka  =

[HVM]

# MATERIAL

- Solução estoque de vermelho de metila 2000 mg L-1. Pesar 0,100g do indicador, dissolver em 30 ml de álcool etílico 95% e completar o volume a 50 mL com água destilada.

- Solução padrão de vermelho de metila 100 mg L-1. Diluir 5 mL da solução estoque em  50 mL de etanol 95% e completar o volume a 100 mL com água destilada

- Solução de acetato de sódio 0,04 e 0,01 mol L-1; 5,44 e 1,36 g L-1 NaAc.3H2O respectivamente

- Solução de HCl aproximadamente 0,1 e 0,01 mol L-1

- Solução de ácido acético 0,02 mol L-1

MÉTODOS

PRIMEIRA ATIVIDADE: Obtenção de espectros de absorção de soluções de vermelho de metila 10 mg L-1 em meio ácido e em meio básico.

Solução A : Transferir 10 mL da solução 100 mg L-1 de vermelho de metila para balão de 100 mL, juntar 10 mL de solução  0,1 mol L-1 HCl e completar o volume com água destilada. Esta solução tem pH em torno de 2. Registrar o espectro de absorção de 350 a 600 nm em célula de 10 mm e determinar (A) , o comprimento de máxima absorção da forma HVM do indicador.

Solução B: Transferir 10 mL da solução 100 mg L-1 de vermelho de metila para balão de 100 mL, juntar 25 mL de solução  0,04 mol L-1 acetato de sódio e completar o volume com água destilada. Esta solução tem pH em torno de 8. Registrar o espectro de absorção de 350 a 600 nm em célula de 10 mm e determinar (B), o comprimento de máxima absorção da forma VM- do indicador.

SEGUNDA ATIVIDADE:  Determinação da absortividade das duas formas do indicador em cada um dos comprimentos de onda de máxima absorção.

Transferir para 4 balões volumétricos de 50 mL: 0, 10, 25 e 40 mL da solução A e completar com solução de HCl 0,01 mol L-1. Ler a absorbância das soluções, contendo 2, 5 e 8 mg L-1 de indicador contra o branco, nos comprimentos de onda (A) e (B)

Transferir para 4 balões volumétricos de 50 mL: 0, 10, 25 e 40 mL da solução B e completar com solução de acetato de sódio 0,01 mol L-1. Ler a absorbância das soluções, contendo 2, 5 e 8 mg L-1 de indicador contra o branco, nos comprimentos de onda (A) e (B)

Serão traçadas 4 curvas de absorbância (y) versus concentração (x) e obtidos os respectivos coeficientes angulares.:

absorbância de HVM(pH 2) medida a (A)  versus concentração - coeficiente angular a1

absorbância de HVM(pH 2) medida a (B)  versus concentração - coeficiente angular a2

absorbância de VM(pH 8)  medida a (A)   versus  concentração - coeficiente angular a3

absorbância de VM(pH 8)  medida a (B)   versus  concentração - coeficiente angular a4

TERCEIRA ATIVIDADE: determinar as concentrações das formas HVM e VM- para cada pH e cálcular Ka

Transferir para uma série de 4 balões volumétricos de 100 mL: 5, 10, 25 e 50 mL de solução 0,02 mol L-1 de ácido acético, 10 mL da solução padrão de indicador, 25 mL da solução de acetato de sódio 0,04 mol L-1 e completar o volume com água destilada.

Medir o pH e obter a absorbância das soluções em dois comprimentos de onda: AB no comprimento de onda (B) e AA no comprimento de onda (A) nanômetros

Para cada pH montar um sistemas de equações:

AA = a1 [HVM] + a3 [VM]

AB = a2 [HVM] + a4 [VM]

Obtêm-se assim as concentrações [HVM] e [VM-] e com [H+] calcula-se Ka

PROJETO 5: DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO PELO MÉTODO AMARELO DO ÁCIDO FOSFOVANADOMOLÍBDICO

OBJETIVO: Aplicação de um método espectrofotométrico na determinação de um elemento importante do ponto de vista agronômico

# material

- Extratos preparados no projeto 3

- Solução padrão 100 mg L-1 P

- Solução vanadomolíbdica : Dissolver 20g de molibdato de amônio em cerca de 200 mL de água a 80-90oC e deixar esfriar. Dissolver 1g de metavanadato de amônio em cerca de 150 mL de água a 80-80oC, esperar esfriar e juntar 180 ml de HNO3 concentrado. Misturar as duas soluções e completar volume a 1000 mL.

MÉTODOS

# curva de calibração

- Transferir para balões de 50 mL os seguintes volumes de solução 100mg L-1 P: 0,  2, 4, 6  8, 12, 14 e 16 mL.

- Adicionar mais ou menos 25 mL de água destilada e 10 mL da solução vanadomolibdica e completar o volume com água destilada.

- Esperar 10 min e traçar o espectro de absorção de um ponto central da curva de calibração e determinar o comprimento de onda de máxima absorção ( max.)

- Ler a absorbância de todas as  soluções a  max. nm contra a solução isenta de  fósforo.

- Relacionar os valores de absorbância às quantidades de P em g adicionadas aos balões.

- Estudar a linearidade da curva determinando a faixa ótima de trabalho

## Determinação do fósforo em  material vegetal

- Transferir 20 mL de extrato via úmida ou via seca para balões de 50 mL

- Adicionar 10 mL de solução vanadomolíbdica

- Esperar 10 min e ler a absorbância das soluções a  max. nm  contra a solução isenta de P

- Calcular o teor de P no material vegetal em mg P kg-1

PROJETO 6: DETERMINAÇÃO DO FÓSFORO SOLUVEL EM SOLOS PELO MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DO AZUL DE MOLIBDÊNIO

OBJETIVO: Aplicação de um método espectrofotométrico na determinação de um elemento importante do ponto de vista agronômico

MATERIAL

- Amostras de solo

- Solução extratora 0,025 mol L-1 H2SO4

- Solução padrão estoque 1000 mg L-1 P

- Solução padrão de trabalho 10 mg L-1 P

- Solução sulfobismutomolíbdica: Dissolver 10g de molibdato de amônio em cerca de 200 mL de água e reservar. Diluir 75 ml de H2SO4 concentrado em cerca de 200 mL de água e dissolver 1g de subcarbonato de bismuto. Juntar as duas soluções e completar o volume a 500 mL.

MÉTODOS

curva de calibração

- Transferir para balões volumétricos de 50 mL: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 mL de solução padrão 10 mg L-1 P. Adicionar água destilada aos balões de modo a obter um volume aproximado de 20 mL e em seguida

- Adicionar 5 mL do reativo sulfobismutomolíbdico, homogeneizar, 1 mL de solução de ácido ascórbico 30g L-1, agitar e completar o volume com água destilada.

- Esperar 15 minutos e obter espectro de absorção empregando o ponto central da curva de calibração para determinar o comprimento de onda de máxima absorção  max. nm

- Efetuar as leituras de todos os pontos da curva em  max. nm, acertando o zero de absorbância com solução isenta de fósforo. Determinar a faixa ótima de trabalho.

Determinação de fósforo em extratos de solo

- Transferir 10g de amostra preparada de solo para Erlenmeyer de 250 mL e adicionar 100 mL de solução 0,025 mol L-1 H2SO4 e agitar por 15 minutos. Filtrar o extrato obtido e reservar. Tomar uma alíquota do extrato e transferir para balão volumétrico de 50 mL

- Proceder conforme descrito no preparo da curva padrão a partir de “Adicionar água destilada aos balões ....

- Calcular o teor de P no solo em mg kg-1

PROJETO 7: DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE FERRO PELA ORTOFENANTROLINA

OBJETIVO: Aplicação de um método espectrofotométrico de sensibilidade relativamente alta na determinação de um elemento importante do ponto de vista agronômico

MATERIAL

- Extratos preparados no projeto 3

- Solução de cloridrato de hidroxilamina 100g L-1: dissolver 10g em água e completar o volume a 100 mL (preparada no momento de uso)

- Solução de acetato de amônio 5 mol L-1

- Solução de ortofenatrolina 3g L-1. Dissolver 0,3g do reagente em água destilada, aquecendo levemente se necessário, resfriar, completar o volume a 100 mL e manter em frasco escuro

- Solução de HCl (1+1)

- Solução padrão estoque 100 mg L-1 Fe3+

- Solução padrão de trabalho 10 mg L-1 Fe:

MéTODOS

Estabelecimento da curva de calibração

- Transferir para copos de 100 mL: 0; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8 e 10 mL da solução padrão 10 mg L-1 Fe . Acertar o volume de água para cerca de 20 mL

- Adicionar 1 mL de solução de cloridrato de hidroxilamina; 1 ml de solução de ortofenatrolina e 2 mL de solução de acetato de amônio. Acertar o pH das soluções a 3,5 - 4,0 com solução de HCl (1+1)

- Transferir soluções para balão volumétrico de 50 mL, completar volume e aguardar 1 hora.

- Obter o espectro de absorção do composto colorido formado empregando um ponto central da curva de calibração e obter o comprimento de onda de máxima absorção  max nm

- Efetuar leitura de absorbância de todas as soluções a  max. nm e determinar a faixa ótima de trabalho.

Determinação em extratos de material vegetal

Tomar uma alíquota de extrato que contenha entre 5 e 100 g Fe e proceder conforme indicado na curva de calibração a partir do segundo item.

PROJETO 8: DETERMINAÇÃO DE FERRO PELO MÉTODO DO TIOCIANATO

OBJETIVO:  Determinar ferro através de um método com uma faixa de trabalho relativamente ampla

Fe3+ +    SCN-   [Fe(SCN)]2+		           [SCN-]  baixa

Fe3+ + 2 SCN-   [Fe(SCN)2]			[SCN-] = 0,1 mol L-1

Fe3+ + 6 SCN-   [Fe(SCN)6]3-		            [SCN-]  elevada

MATERIAL

- Amostras de solo

- Solução padrão de 50 mg L-1 Fe3+

- Solução de tiocianato de potássio 200 g L-1: Dissolver 20g de KSCN em água  e completar o volume a 100 mL

- Solução de HNO3 2,5  mol L-1: Diluir 160 ml de HNO3 concentrado em água e completar o volume a 1000 mL

METODOS

Curva de calibração

- Transferir para balões de 50 mL: 0, 1, 2, 4, 6, 8 mL de solução 50 mg L-1 Fe3+, adicionar 5 mL de solução HNO3 2,5  mol L-1 e  5 mL de solução de KSCN. Completar o volume com água destilada.

- Obter o espectro de absorção empregando um ponto da curva de calibração para obter o comprimento de onda de máxima absorção  max. nm.

- Ler a absorbância a  max. nm e determinar a faixa ótima de trabalho.

Determinação de ferro TOTAL NO solo

- Pesar 500 mg de solo finamente moído em cadinho de platina e umedecer o solo com algumas gotas de água e adicionar 5 mL de HF e 0,5 mL de HClO4. Aquecer em chapa até que fumos brancos de HClO4 apareçam.

- Deixar resfriar, adicionar mais 5 mL de HF e aquecer em banho de areia até  secar. Adicionar 2 mL de água e mais algumas gotas de HClO4 e evaporar ate secar novamente

- Adicionar então 5 ml de HCl (1+1) e 5 ml de água aquecer até ebulição suave e uma vez dissolvido o resíduo transferir para balão de 50 ml e completar o volume.

- Tomar uma alíquota conveniente e proceder como descrito na elaboração da curva de calibração.

PROJETO 9: DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO E DE MAGNÉSIO EM MATERIAL VEGETAL POR  ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

OBJETIVO: Aplicar conhecimentos sobre espectrometria de absorção atômica na análise de materiais de interesse agronômico

MATERIAL

- Extratos preparados no projeto 3

- Solução padrão 50 mg L-1 Ca

- Solução padrão 10 mg L-1 Mg

- Solução de lantânio 5 g L-1 La (0,5%La)

MÉTODOS

Preparo da curva padrão:

Transferir para balões de  50 mL:

| balão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mL sol. 50 mg L-1 Ca | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| mL sol. 10 mg L-1 Mg | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| [Ca] mg L-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| [Mg] mg L-1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |

Determinação nos extratos

- Transferir de 1 a 2 mL de extrato para balões de 50 mL, juntar 10 mL de solução 5 g L-1 La, para obter uma concentração final de 0,1% La, e completar o volume.

- Efetuar leituras em espectrômetro de absorção atômica para Ca e Mg

PROJETO 10: Interferência de íons fosfato e alumínio na determinação de cáLcio e de magnésio por espectrometria de absorção atômica

OBJETIVO: Comprovar a eficiência de procedimentos para eliminação de interferência em espectrometria de absorção atômica

MATERIAL

- Solução padrão 10 mg L-1  P

- Solução padrão 10 mg L-1 Al

Além das soluções padrão de Ca e de Mg e a solução de La já citadas no projeto 9

MÉTODOS

- Adicionar a uma série de 21 balões volumétricos de 50 mL: 5 mL da solução padrão 50 mg L-1 Ca e 5 mL da solução padrão 10 mg L-1 Mg

- Juntar aos balões os volumes de soluções padrão e do supressor lantânio, necessários para se atingir as concentrações citadas na tabela que se segue e completar o volume com água destilada

- Efetuar em todas as soluções leituras de cálcio e de magnésio em espectrômetro de absorção atômica em chama de ar- acetileno, anotando os valores de absorbância.

- Efetuar leituras de absorbância das soluções 1, 2, 3, 4, 13, 14 e 15 em chama de óxido nitroso - acetileno.

| ## Solução | Concentração final de supressor | ### Interferente mg L-1 | Volume transferido para balão 50 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 g L-1 La 0 mL solução 5 g L-1 La em 50 mL | 0 mg L-1P | 0 mL solução100 mg L-1 P |
| 2 |  | 4 mg L-1P | 2 |
| 3 |  | 12 mg L-1P | 6 |
| 4 |  | 20 mg L-1P | 10 |
| 5 | 1 g L-1 La 10 mL solução 5 g L-1 La em 50 mL | 0 mg L-1P | 0 mL solução 100 mg L-1 P |
| 6 |  | 4 mg L-1 P | 2 |
| 7 |  | 12 mg L-1 P | 6 |
| 8 |  | 20 mg L-1 P | 10 |
| 9 | 2 g L-1 La 20 mL solução 5 g L-1 La em 50 mL | 0 mg L-1 P | 0 mL solução 100 mg L-1 P |
| 10 |  | 4 mg L-1 P | 2 |
| 11 |  | 12 mg L-1 P | 6 |
| 12 |  | 20 mg L-1 P | 10 |
| 13 | 0 g L-1 La | 2 mg L-1 Al | 1 mL solução100 mg L-1 Al |
| 14 |  | 4 mg L-1 Al | 2 |
| 15 |  | 10 mg L-1 Al | 5 |
| 16 | 1 g L-1 La | 2 mg L-1 Al | 1 mL solução100 mg L-1 Al |
| 17 |  | 4 mg L-1 Al | 2 |
| 18 |  | 10 mg L-1 Al | 5 |
| 19 | 2 g L-1 La | 2 mg L-1 Al | 1 mL solução100 mg L-1 Al |
| 20 |  | 4 mg L-1 Al | 2 |
| 21 |  | 10 mg L-1 Al | 5 |

PROJETO 11: Determinação de potássio em material vegetal por fotometria de emissão de chama

oBJETIVO: Aplicar a técnica da fotometria de chama na determinação de um elemento importante em amostras de interesse agronômico

MATERIAL

- Extratos preparados no projeto 3

- Solução estoque 1200 mg L-1 K : 2,2880 g L-1  KCl seco

- Solução 12 mg L-1 K  (padrão A) : 10 mL de solução estoque/L

-     Solução  6 mg L-1  K  (padrão B) :  5  mL de solução estoque/L

MÉTODOS

Calibração e determinação

- Diluir os extratos de material vegetal para apresentar no máximo 12 mg L-1 K

- Acertar a leitura zero do fotômetro de chama com água destilada

- Acertar leitura 12 com solução A

- Confirmar a calibração com a solução B; caso não obtenha leitura 6, acertar a chama e recalibrar

- Efetuar a leitura do extrato diluído

- Calcular o teor de potássio em mg K g-1

PROJETO 12: INTERFERÊNCIA DO ETANOL NA DETERMINAÇÃO DE COBRE EM AGUARDENTES POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

OBJETIVO: Por lei, a concentração de cobre em aguardentes não deve ultrapassar o limite de 5 mg L-1 Cu. Visando eliminar a interferência do etanol são testadas 3 alternativas.

Material: Amostras de aguardente

MÉTODOS

CURVA PADRÃO  AJUSTADA À AMOSTRA

- Transferir para balões de 50 mL: 0, 1, 2,  3, 4 e 5 ml de solução 50 mg L-1 Cu, juntar 25 mL de etanol p.a. e completar o volume com água destilada.

- Determinar o cobre por espectrometria de absorção atômica, efetuando leituras de absorbância diretamente nas amostras, ou em soluções de amostras diluídas em solução 50%(v/v) de etanol.

Eliminação do etanol por evaporação

- Preparar curva padrão como no item anterior, mas sem adição de etanol

- Transferir 50 mL de aguardente para copo de 250 mL, cobrir com vidro de relógio e aquecer lentamente para eliminação de etanol. Em seguida, adicionar 10 mL de HCl 0,1 mol L-1 e transferir para balão volumétrico de 50 mL, completando o volume.

- Efetuar a leitura de absorbância das soluções e calcular a concentração de cobre através da curva padrão em água.

DETERMINAÇÃO POR ADIÇÃO DE PADRÃO

- Volumes convenientes das amostras de aguardente são transferidos para quatro balões de 50 mL. Adiciona-se solução padrão de Cu2+ para obter as concentrações finas de 0, 1, 2 e 3 mg Cu2+ L-1, completando-se o volume com água destilada. Obtém-se a seguir  os valores de absorbância:

- Estabelecer a regressão linear entre valores de absorbância (y) e as concentrações finais de cobre adicionado (x)

- A concentração de cobre na amostra será o valor de x para y igual a zero

PROJETO 13: DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM SOLOS POR ESPECTROFOTOMETRIA UV-Visível E POR POTENCIOMETRIA

objetivo: Comparar dois métodos distintos para determinação de cloreto

MATERIAL

Para esta aula preparou-se um experimento de incubação no qual a 500 g de solo foram adicionados volumes de vinhaça correspondentes às doses de 0, 50, 100, 200, 400 e 600 m3 ha-1.

- Solução padrão estoque 1000 mg L-1 Cl-: Dissolver 2,1029g de KCl seco em água destilada.e completar o volume a 1000 mL.

- Solução padrão de trabalho 10 mg L-1 de Cl- e 0,1 mol L-1 NaNO3: Transferir 5 mL da solução 1000 mg L-1 Cl- para balão de 500 mL, adicionar 10 mL de solução 5 mol L-1 de NaNO3 e completar o volume com água destilada.

- Solução saturada de Hg(SCN)2: Pesar 0,75g do sal e juntar a 1000 mL de água; agitar bem. Armazenar  a solução em contato com a fase sólida não dissolvida.

- Solução 0,1 mol L-1 Fe3+: Transferir 8,08 g de Fe(NO3)3.9H2O para copo de 250 mL, juntar cerca de 100 mL de água e gotejar ácido nítrico concentrado até obter líquido quase incolor. Filtrar para balão de 200 mL e completar o volume com água destilada.

- Solução 5  mol L-1 NaNO3: dissolver 415 g do sal em água destilada e completar o volume a 1000 mL

- Solução 0,1 mol L-1 NaNO3: transferir 20 mL da solução 5 mol L-1 NaNO3 para balão de 1000 mL e completar o volume com água destilada.

MÉTODOS

Preparo de extrato

- Pesar 10 g de solo seco ao ar, transferir para Erlenmeyer de 250 mL, juntar 100 mL de solução 0,1 mol L-1 NaNO3, agitar por 15 minutos, filtrar e reservar.

Determinação espectrofotométrica

Preparo da curva padrão

- Transferir para tubos de ensaio: 0, 1, 2, 3, 4 e 6 mL de solução padrão 10 mg L-1 Cl-  e  0,1 mol L-1 NaNO3

- Adicionar aos tubos  respectivamente: 6, 5, 4, 3, 2 e 0 mL de solução 0,1 mol L-1 NaNO3, 2 mL de solução saturada de Hg(SCN)2 e 2 mL de solução 0,1 mol L-1 Fe3+

- Esperar 10 minutos e efetuar leituras de absorbância a 460 nm contra a solução isenta de cloreto.

Determinação

- Transferir alíquota de no máximo 6 mL de extrato, contendo até 60 g de Cl- para tubos de ensaio, adicionar solução  0,1 mol L-1 NaNO3 para  completar o volume a 6 mL e em seguida os reativos mencionados no preparo da curva padrão.

Determinação potenciométrica

Preparo da curva padrão

- Transferir para balões volumétricos de 100 mL: 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 mL de solução 1000 mg L-1 Cl-, adicionar 2mL de solução 5 mol L-1 NaNO3 e completar o volume com água destilada. Estas soluções  terão: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mg L-1 Cl-, respectivamente.

- Efetuar leitura de potencial elétrico empregando eletrodo de Cl- obedecendo às instruções do fabricante do equipamento de medida.

- Relacionar a medida de potencial elétrico e o logaritmo da concentração de Cl- para se obter a equação da curva de calibração.

Observação: As soluções padrão e soluções de amostra deverão estar a mesma temperatura durante a medida de potencial.

Determinação

- Tomar cerca de 50 mL de extrato de solo e determinar o potencial elétrico.

- Calcular a concentração de cloreto na amostra empregando a equação matemática da curva de calibração.