MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

II. ESPECTROSCOPIA ATÔMICA: FOTOMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA E ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

A. A. RODELLA

Métodos de espectroscopia atômica envolvem medidas de absorção ou emissão de energia radiante por átomos ou íons atômicos, dentre esses serão abordados aqui a fotometria de emissão de chama e espectrometria de absorção atômica. Atualmente espectrometria de absorção atômica está muito difundida e a fotometria de emissão ficou restrita à determinação rotineira de elementos facilmente excitáveis como Na, K e Li, em análises clínicas, agronômicas, entre outras.

A fotometria de emissão de chama e a espectrometria de absorção atômica estão relacionadas entre si, porque em ambas as técnicas se utiliza de uma chama na etapa de atomização, para se obter átomos no estado fundamental, pelo fornecimento de energia térmica.

Na fotometria de emissão os átomos produzidos absorvem energia, alteram sua configuração eletrônica transformando-se em átomos excitados. Como esse estado é instável, os átomos tendem a voltar ao estado fundamental devolvendo energia como radiação luminosa, a qual é medida, num sistema apropriado.

Na chama do espectrômetro de absorção atômica os átomos produzidos são excitados pela energia emitida por uma fonte de radiação luminosa. Quanto maior a quantidade de átomos na chama maior será o decréscimo da potência do feixe luminoso. A medida dessa atenuação do feixe luminoso constitui o sinal analítico da espectrometria de absorção atômica. Na Figura 1 encontram-se esquematizados um fotômetro de emissão de chama e um espectrômetro de absorção atômica, de modo a ressaltar as semelhanças e diferenças entre esses dois métodos.

2. CONCEITOS BÁSICOS

WOOD, em 1902, mostrou como átomos de sódio podiam emitir e absorver radiações através de uma experiência ilustrativa, se bem que não inédita. Aquecia-se uma pastilha de sódio metálico no interior de um bulbo de vidro, para produzir vapor de sódio, sem que nenhum efeito fosse perceptível. Externamente ao bulbo, juntava-se íons sódio a uma chama e orientando-se sua luz para o bulbo, notava-se emissão de luz amarela. A luz emitida pela chama era capaz de excitar átomos de sódio, para um nível mais elevado de energia, ou seja, do estado fundamental para um estado excitado, instável. Ao retornarem ao estado inicial, dava-se a emissão da energia extra absorvida pelos átomos.

A

B

Figura 1. Esquemas simplificados de um espectrômetro de absorção atômica (B) e de um fotômetro de emissão de chama (A).

É fundamental que se entenda, que os átomos de sódio dentro do bulbo não seriam excitados por qualquer tipo de luz. Os íons sódio levados à chama se transformaram em átomos, se excitaram devido à energia térmica disponível, e emitiram luz ao retornarem ao estado fundamental. Essa luz de sódio, produzida na chama, é que pôde excitar os átomos de sódio, no interior do bulbo de vidro.

Os 11 elétrons do átomo de sódio estão distribuídos de acordo com a seguinte configuração eletrônica:

1s2 2s2 2p6 3s1

O menor grau de excitação do átomo de sódio corresponde à mudança do elétron localizado no orbital 3s, que é o mais externo, para orbitais de maior energia. Os demais elétrons podem ser ignorados, pois a quantidade de energia fornecida nos métodos em consideração, é insuficiente para afetá-los.

Apesar da possibilidade de saltos para diversos orbitais de maior energia, a excitação do átomo de sódio, em chama ou por radiação luminosa, corresponde essencialmente à promoção do elétron para o próximo orbital em ordem crescente de energia:

Na  +  energia             Na*

1s2 2s2 2p6  3s1              1s2 2s2 2p6  3s0 3p1

Os orbitais dos átomos correspondem a valores de energia bem definidos, típicos de cada elemento químico, de modo que a mudança do elétron de um orbital para outro deve exigir o fornecimento de uma quantidade de energia também definida, característica do elemento e da transição eletrônica considerada. Assim, para o exemplo em questão essa quantidade equivale a 3,732.10-19 joules. Em resumo, o que ocorreu na experiência de WOOD, foi percorrer diversas vezes o mesmo caminho, indo e voltando, ganhando e devolvendo a mesma quantidade de energia.

Para ter seu elétron mais externo promovido do orbital 3s para 3p, o átomo de sódio tem de absorver 1 fóton de radiação luminosa de determinado comprimento de onda, de modo a obter 3,372.10-19 joules. Essa quantidade de energia corresponde aos fótons de radiação luminosa, cujo comprimento de onda pode ser calculado pela equação:

E=h.cλ

onde :  E = energia em joules

h = constante de Planck = 6,6262.10-34 J.s

c = velocidade da luz   = 2,998.108 m.s-1

 = comprimento de onda em metros

então:

λ=6,6262.10−34J.s.2,998.108m3,372.10−19J.s.109=589,0nm

O comprimento de onda de 589,0 nanômetros corresponde à radiação luminosa de cor amarelada, tão típica do elemento sódio que é empregada para identificá-lo na análise qualitativa. É importante ressaltar que ocorre absorção de 3,372.10-19 J, ou radiação de 589 nm, para promover o elétron de 3s para 3p e haverá emissão de radiação desse mesmo comprimento de onda, no retorno direto ao estado fundamental (3s            3p).

Quando uma população de átomos é introduzida em uma chama, praticamente a totalidade deles permanece no estado fundamental. Para átomos de sódio, presentes numa chama a 2000 K, relação entre populações de átomos excitados, com configuração eletrônica 3s0 3p1, e de átomos no estado fundamental será de apenas 1 átomo em cada 100.000.

Na fotometria de emissão de chama detecta-se o sinal referente à energia liberada no retorno ao estado fundamental de átomos excitados cuja população depende da temperatura. Já a espectrometria de absorção atômica, são os átomos no estado fundamental que interagem com um feixe de radiação, e o número deles não é afetado significativamente pela pequena fração que sofreu excitação.

2.2. Espectros

Átomos não possuem energia rotacional ou vibracional, sendo que as transições de energia ocorrem entre diferentes níveis eletrônicos, e dão origem a espectros na região do visível ou do ultravioleta. Isso ocorre porque transições eletrônicas envolvem diferenças relativamente mais elevadas de energia que correspondem a comprimentos de onda mais baixos de radiação eletromagnética.

Nas moléculas, à cada nível eletrônico esta associado um conjunto de níveis de energia vibracional, e a cada um destes, por sua vez, um conjunto de níveis de energia rotacional. Portanto, transições entre dois níveis eletrônicos moleculares diferem entre si por pequenas quantidades de energia vibracional e rotacional, dando origem à estrutura de bandas dos espectros moleculares.

Ao se registrar a energia absorvida ou emitida para cada comprimento de onda da radiação eletromagnética são obtidos os espectros. Pode-se, portanto, registrar espectros de absorção ou espectros de emissão de átomos, íon ou moléculas.

2.1.1. Espectro contínuo

Quando um corpo sólido, como o filamento das lâmpadas de tungstênio, é levado à incandescência e se efetúa a dispersão da energia radiante emitida, obtém-se um espectro contínuo, composto de todos os comprimentos de onda da faixa espectral estudada. Também é contínuo o espectro da lâmpada de deutério, empregada na correção de background na espectrometria de absorção atômica.

2.1.2. Espectro atômico ou de linhas isoladas

Átomos de diferentes elementos, quando convenientemente excitados, liberam a energia extra adquirida emitindo radiações mono-cromáticas máticas, de comprimentos de onda característicos produzindo o espectro atômico de emissão. Por outro lado, átomos em seu estado fundamental podem absorver energia radiante para promover transições entre estados de energia eletrônica bem definidos constituindo um espectro atômico de absorção.

O espectro atômico típico é do tipo descontínuo e apresenta bandas muito estreitas, na verdade linhas, correspondentes a determinados comprimentos de onda.

Através de excitação dos átomos presentes numa chama por energia luminosa, são possíveis apenas transições do estado fundamental, em que a quase totalidade dos átomos se encontra, para estados excitados de energias mais baixas. Registrando-se um espectro de absorção nessas condições, obtém um espectro relativamente simples, com poucas linhas de absorção.

2.1.3. Espectro iônico

Se energia aplicada para excitação atingir o potencial de ionização, isto é, for de intensidade suficiente para remover o elétron para longe da influência do núcleo, será obtido um íon. Essa ionização pode ocorrer em chamas de elevada temperatura e o espectro de emissão de um íon será completamente diferente do espectro do átomo que lhe deu origem, se assemelhando ao espectro do elemento de número atômico precedente.

2.1.4. Espectros de banda

Moléculas submetidas à excitação suficientemente forte, podem se romper e resultarem em átomos. Caso isso não ocorra, ou seja, as moléculas permaneçam íntegras, será produzido um espectro de emissão molecular, no qual a ocorrência de um grande número de linhas, de comprimentos de onda bem próximos, formarão agrupamentos chamados bandas. Deste modo, a energia radiante emitida aparece espalhada em um trecho do espectro, em vez de se concentrar em linhas isoladas. Emissão de bandas ocorrem mais frequentemente em chamas, pois formas de excitação mais eficientes podem dissociar moléculas em átomos.

3. ATOMIZAÇÃO EM CHAMA

Tanto na espectrometria de absorção atômica como na fotometria de emissão, a etapa decisiva para o êxito dessas técnicas analíticas é a produção controlada de átomos do elemento a ser determinado, ou seja a atomização.

A Figura 2 é bastante ilustrativa no sentido se apresentar as etapas envolvidas na produção de átomos, bem como em indicar os processos que contribuem para difilcultá-la. Ao final, os átomos produzidos estarão aptos para se excitarem com energia térmica, emitir energia radiante e fornecer um sinal analítico, na fotometria de emissão. Alternativamente, podem ser excitados por em feixe de radiação luminosa, absorvendo nesse processo parte da energia radiante, fornecendo

uma medida de absorbância na espectrometria de absorção atômica.

3.1. Aspiração e nebulização da solução de amostra

Em geral tem-se uma solução de amostra, em geral aquosa, que será aspirada até a chama, através de um conjunto que reune sistema de aspiração, de nebulização e um queimador. Normalmente a aspiração se processa através de um sistema pneumático, onde um fluxo de gás, escapando a alta velocidade por um orifício, promove uma queda de pressão e, consequentemente, aspiração da solução de amostra por meio de um capilar.

Figura 2. Esquema geral das principais etapas envolvidas no processo de atomização.

O sistema queimador típico dos espectrômetros de absorção atômica, e que atualmente também opera nos fotômetros de emissão, é o tipo "pré-mix", nele, antes da "queima", se efetúa a nebulização em uma câmara, onde são admitidos o combustível e o oxidante, de modo que a chama é alimentada por uma mistura prévia de gases.

Após a solução ter sido aspirada no sistema "pré-mix", o filamento líquido é fragmentado em gotas de tamanhos variáveis, visando obter um aerosol com gotículas de diâmetro entre 5 a 7 µm. Para tanto, a solução pode ser projetada contra uma pérola de vidro, colocada à uma distância regulável, para fragmentação das gotas. Com essa mesma finalidade, são colocados anteparos no percurso até o queimador. Gotas de maior diâmetro são descartadas através do dreno da câmara de nebulização, de modo que apenas 10 a 20% do volume aspirado contribui para a formação do aerosol.

À saída da câmara de mistura se acopla o queimador. Nos espectrômetros de absorção atômica, ele apresenta uma plataforma retangular com uma fenda central de poucos milímetros com cerca de 10 cm de comprimento, onde se localiza a chama. Obtém-se assim, um máximo percurso através de uma chama laminar, tornando eficiente a absorção da energia radiante do feixe que a atravessa. Para os fotômetros de chama, o queimador mais adequado apresenta forma de torre cilíndrica, com orifícios arranjados em circunferência, pois aqui o propósito é concentrar a luz emitida pelos elementos excitados e focalizá-la eficientemente no detector.

3.2. A chama

Uma chama é o resultado da reação exotérmica, denominada combustão, entre um combustível e um agente oxidante, ou comburente, que no caso em questão, são gases. Os gases produzidos nessa reação tornam-se luminosos pela liberação de energia química.

Os gases mais comumente empregados como combustíveis são: acetileno, propano, butano, gás de cozinha, hidrogênio, enquanto que como oxidantes tem-se: ar, oxigênio, óxido nitroso.

As principais funções da chama são: vaporização do elemento de interesse, passando-o da fase sólida para a fase gasosa; atomização, ou seja conversão de moléculas em átomos e, na fotometria de chama, excitação de átomos do estado fundamental para estados de maior energia.

Várias combinações de gases combustíveis e oxidantes foram estudadas e as mais comumente empregadas são as seguintes: Ar/acetileno e Óxido nitroso/acetileno, absorção atômica, e Ar/(propano+butano) na fotometria de chama de emissão. O ar normalmente é fornecido por um compressor e o combustível pode ser o gás de cozinha comum.

4. FONTE DE RADIAÇÃO NA ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

Na espectrometria de absorção atômica o sinal analítico decorre da absorção de energia de um feixe de radiação. Quanto maior for a concentração do elemento a ser analisado na solução de amostra, maior será a população de átomos desse elemento na chama e maior será a atenuação do feixe luminoso que a atravessa. É óbvio, portanto, que na espectrometria de absorção atômica se deva dispor de uma fonte de energia radiante para excitação dos átomos presentes na chama.

Sabe-se que para excitar átomos deve-se fornecer radiação de comprimento de onda bem determinado, que corresponda à energia necessária para levar o átomo do estado fundamental para outro de maior energia. Deste modo, para cada elemento a ser determinado pela espectrometria de absorção atômica será exigida uma fonte de radiação específica. Na fotometria de emissão isso não ocorre, pois os próprios átomos do elemento a ser determinado se constituem em fonte de radiação.

Uma opção adequada é empregar, por exemplo, a energia radiante emitida por átomos de cálcio contidos numa fonte de radiação, para excitar átomos de cálcio presentes na amostra que esta sendo analisada. A fonte de radiação mais empregada é a lâmpada de catodo ôco. Consiste em um cilindro de vidro preenchido com gás nobre, contendo um catodo na forma de cilindro oco, feito do elemento para cuja determinação a lâmpada se destina, como Fe, Cu, Mn, Ni, ou então contendo-o numa liga. Átomos do metal do catodo são deslocados, excitados e levados a emitir seu espectro característico ao retornarem ao estado fundamental, fornecendo a radiação necessária para excitar os átomos do mesmo elemento presentes na chama.

5. SISTEMA MONOCROMADOR

Na fotometria de emissão de chama, a função do sistema monocromador é selecionar uma determinada linha do espectro de emissão do elemento que esta sendo analisado. Nos fotômetros de chama normalmente se empregam filtros de interferência, que são eficientes na seleção de linhas de espectros relativamente simples, como os dos metais alcalinos.

Na espectrometria de absorção atômica o sistema monocromador tem por função selecionar uma linha, cuja absorção vai ser medida, das demais linhas emitidas pela lâmpada de catodo oco e pelo gás inerte.

No sistema monocromador dos espectrômetros de absorção atômica o feixe de radiação proveniente da lâmpada de catodo oco atravessa a chama, penetra no sistema monocromador através de uma fenda, conhecida por slit de entrada, e atinge um espelho esférico que o direciona sobre uma grade de difração. Dependendo do ângulo de rotação da grade será selecionada radiação de um determinado comprimento de onda, que será direcionada a uma outra fenda, o slit de saída, através de um segundo espelho esférico. O controle de abertura do slit permite selecionar, por exemplo, trechos de 0,2, 0,5, 1,0 ou 2,0 nanômetros do espectro, conforme seja necessário. Os slit de entrada e saída devem ter a mesma abertura.

6. DETECÇÃO DO SINAL E LEITURA

O detector empregado em geral é o tubo fotomultiplicador ou fotomultiplicadora, sensível a radiações entre 190 e 800 nm. No detector produz-se um sinal elétrico proporcional à intensidade de radiação que sobre ele incide, proveniente do sistema monocromador.

A radiação penetra no tubo fotomultiplicador através de uma janela de quartzo e dirige-se para uma placa de material fotosensível que emite elétrons sempre que uma feixe luminoso incide sobre ela. Quanto maior a intensidade da radiação incidente, maior será a quantidade de elétrons gerada.

Um conjunto de eletrodos multiplica a quantidade inicial de elétrons promovendo amplificação da corrente de 108 a 1010 vezes. O potencial aplicado a tubo fotomultiplicador para que ocorra o processo é conhecido como ganho, e pode ser ajustado automaticamente pelo instrumento. A corrente produzida no tubo fotomultiplicador convertida num sinal de voltagem em um amplificador.

O sistema de leitura mede a intensidade de radiação da lâmpada de catodo oco, de comprimento de onda selecionado no sistema monocromador, quantificando a corrente elétrica gerada no tubo fotomultiplicador.

Na ausência de átomos do elemento analisado na chama tem-se o sinal de referência, de intensidade Io. A aspiração e nebulização da solução de amostra, seguida da atomização, resultará em uma população de átomos, proporcional à concentração do elemento na amostra, posicionada no percurso do feixe de radiação emitida pela lâmpada de catodo oco. Os átomos absorvem parte da radiação emitida pela lâmpada e nessa condição o sinal detectado no sistema de leitura terá intensidade reduzida de Io para Ia.

Tanto na fotometria de chama como na absorção atômica é nessário se trabalhar com soluções padrões para calibração do instrumento. As leituras obtidas nas amostras são relacionadas às leituras obtidas nas soluções padrões para cálculo de concentração.

O instrumento fornece diretamente a leitura de absorbância, que é o parâmetro que se relaciona linearmente com a concentração do elemento analisado, M, na solução de amostra:

A = [M] . f

Na fotometria de emissão de chama, o sinal detectado E, correspondente a energia emitida pelos átomos excitados, é diretamente proporcional à concentração do elemento emissor, podendo ser ajustado à qualquer escala arbitrária de leitura:

E = [M] . f'

O sistema de detecção poderia registrar outras radiações, além daquela proveniente da lâmpada de catodo oco, o que resultaria em erro na determinação analítica. Esse problema é contornado codificando a emissão da lâmpada por modulação, que consiste basicamente na variação da intensidade de radiação, numa frequência constante, por meios mecânicos ou eletrônicos.

Na fotometria de emissão de chama, não existe possibilidade de discriminar sinais por modulação, pois tanto a emissão do elemento de interesse como a radiação de fundo provém da chama, o que é uma séria limitação para essa técnica analítica.

Nos equipamentos modernos, o sinal de absorção atômica corresponde a integração de sinais durante um período determinado de tempo, o que aumenta a precisão da medida.

7. INTERFERÊNCIAS

Analisando-se a Figura 2, pode-se observar nas etapas que se sucedem, que entre a aspiração da solução de amostra até a manifestação do sinal analítico, diferentes processos podem afetar a transformação dos íons do elemento de interesse em átomos, bem como a interação destes com a radiação luminosa.

7.1. Interferências espectrais

Ao se medir a radiação emitida pelo elemento que estas sendo analisado, pode ocorrer que outra radiação de mesmo comprimento de onda, coincida ou se sobreponha, constituindo uma intereferência espectral. Esse tipo de interferência é bastante prejudicial as determinações por fotometria de emissão de chama.

A medida de absorção atômica pode ser afetada pela absorção de "background". Neste caso, a medida de absorção por átomos da espécie de interesse, que ocorre em uma faixa muito estreita de comprimento de onda, e afetada por absorção contínua, ou de fundo. Essa absorção de background, ou não específica, se deve sobretudo ao espalhamento de radiação e à absorção molecular.

Quando a solução de amostra apresenta concentração elevada de sólidos dissolvidos, partículas sólidas podem ocorrer na chama, sobretudo quando sua temperatura é insuficiente para completar a atomização. Neste caso, haverá espalhamento da radiação e, consequentemente, a atenuação da radiação da lâmpada de catodo oco, que será interpretada como absorção atômica pelo sistema de leitura do instrumento.

Se a temperatura da chama for insuficiente para dissociação de moléculas em átomos, bandas de absorção molecular poderão se sobrepor as linhas de absorção atômica do elemento de interesse, causando erro em sua determinação. A formação de moléculas é favorecida quando um elemento presente em alta concentração na matriz reage com gases da chama formando óxidos ou hidróxidos. O problema de absorção molecular se torna mais sério abaixo de 250 nm.

A correção da "absorção de background" é feita comumente dispondo-se de uma lâmpada de deutério. Esta apresenta um espectro de radiação contínua, que sendo atenuada pela absorção de background, permite que ela seja quantificada e subtraída do sinal detectado de "absorção de background + absorção atômica".

7.2. Influência das propriedades físicas da solução de amostra

Soluções com diferentes viscosidades e tensões superficiais serão aspiradas e nebulizadas diferentemente, resultando em diferentes populações de átomos para uma mesma concentração do elemento de interesse. A forma mais simples de se eliminar essa interferência é preparar soluções padrões e de amostra com propriedades físicas comparáveis.

7.3. Interferências químicas

Componentes da amostra podem reagir com o elemento de interesse formando compostos que se fundem, vaporizam, ou que se dissociam com graus variados de dificuldade, denominados compostos refratários, que evidentemente prejudicam a atomização. Os processos descritos afetam tanto a fotometria de emissão como a espectrometria de absorção atômica.

Um exemplo relacionado com as análises agronômicas é determinação de cálcio e de magnésio em matrizes que contém íons fosfato, sulfato e alumínio, como solo, material vegetal e misturas de fertilizantes. A formação de CaAl2O4, por exemplo, prejudica a transformação do cálcio presente na amostra em átomos.

Para contornar o problema, em geral adiciona-se ao meio um elemento que forma compostos refratários mais facilmente que o elemento de interesse, como o lantânio ou o estrôncio. Uma chama de temperatura conveniente pode dissociar compostos refratários eventualmente formados.

7.4. Interferência de ionização

A formação de íons diminuí o número de átomos disponíveis para a produção do sinal analítico e, consequentemente, a sensibilidade analítica, porque o íon apresenta um espectro de absorção completamente diferente do átomo que lhe deu origem. A ionização do elemento M que esta sendo determinado, ocorre segundo o equilíbrio:

M    Mn+ + n elétrons

Se for adicionado ao meio um elemento, denominado supressor de ionização, que se ioniza mais facilmente que M, por apresentar um menor potencial de ionização, o maior número de elétrons presentes deslocará o equilíbrio de ionização do elemento M para a esquerda, dificultando a formação de íons Mn+.

A determinação de cálcio e de magnésio por espectrometria de absorção atômica, em chama de ar/acetileno, é afetada pela formação de compostos refratários com íons fosfato, sulfato e alumínio. Esse problema não ocorre na chama de óxido nitroso/acetileno, mas neste caso a temperatura mais elevada aumenta a ionização do cálcio de 3 para 43%. Deverá ser adicionado à solução de amostra um supressor de ionização, que pode ser o íon potássio, lítio, entre outros, para que a ionização do cálcio seja minimizada. Os supressores são adicionados à solução de amostra em concentrações elevadas, de 1000 a 4000 mg L-1.

Questões

1. Porque os espectros atômicos são formados em geral por linhas e não por bandas?

2. Quais as diferenças e semelhanças entre os métodos de emissão e de absorção atomica?

3. Como o elemento presente como íon na amostra é transformado em átomo na chama?

4. Que se entende por sistema "pré-mix" ?

5. Quais as funções da chama?

6. Porque para cada a determinação de cada elemento por absorção atômica é necessário dispor de lâmpada de catodo ôco específica?

7. Qual a função do sistema monocromador nas técnicas de emissão e de absorção atômica?

8. Basicamente como é detectado o sinal analítico nos métodos em questão?

9. O sinal analítico na absorção atômica provem de uma número maior de átomos que na fotometria de emissão. Porque?

10. Qual o erro em se empregar uma curva padrão obtida com soluções aquosas e para se analisar uma solução alcoólica?

11. Porque a ionização na chama do elemento analisado atrapalha os métodos considerados?

12. Como o fósforo presente na amostra dificulta a determinação de cálcio?

13. O cálcio de 10g de solo é extraído em 100 mL de solução extratora. São diluídos 2 mL desse extrato a 50 mL e esta solução fornece uma absorbância de 0,356 no espectrômetro de absorção atômica. A curva padrão estabelecida previamente mostra os valores:

| Concentração de cálcio mg/L | 0,0 | │1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absorbância | 0.000 | 0,201 | 0,404 | 0,599 | 0,803 |

Calcule o teor de cálcio no solo.

?Prof. Dr.-Depto de Química-ESALQ/USP