ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

LQI-800 MÉTODOS INTRUMENTAIS DE ANÁLISE

Texto auxiliar para aulas teóricas

Prof. Dr. ARNALDO ANTÔNIO RODELLA

ÍNDICE

1	CONTAMINAÇÃO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES DE TRAÇOS DE  METAIS	4

1.1	Introdução	4

1.2	O ambiente do laboratório	5

1.3	Água	5

1.4	Reagentes	6

1.5	Frascos	7

1.6	Equipamentos volumétricos	8

1.7	Amostradores automáticos	8

1.8	Testando as fontes de contaminação	8

2	AVALIAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS E CALIBRAÇÃO DE MÉTODOS INSTRUMENTAIS	10

2.1	Introdução	10

2.2	Parâmetros de avaliação de métodos analíticos	11

2.3	Calibração em métodos instrumentais	15

2.3.1	Calibração convencional ou padrão externo	16

2.3.2	Adição de padrão	17

2.3.3	Padrão interno	18

2.4	Controle de qualidade dos resultados analíticos	20

3	AVALIAÇÃO DE DADOS ANALÍTICOS	22

3.1	Erros	22

3.2	Limites de confiança	24

3.3	Comparações de médias	25

3.4	Comparação de precisão e exatidão	26

3.5	Comparação de precisão e exatidão entre dois métodos	27

3.6	Comparação de resultados analíticos empregando regressão linear	28

3.7	Problemas adicionais:	31

3.8	Propagação de erros aleatórios	32

3.9	Desvio padrão de resultado estimado por regressão linear	33

4	PREPARO DE SOLUÇÃO DA AMOSTRA	35

4.1	Introdução	35

4.1.1	Dissolução	35

4.1.2	Decomposição	36

5	NATUREZA E PROPRIEDADES DA ENERGIA RADIANTE	43

5.1	Parâmetros que caracterizam a energia radiante	43

5.2	Fenômenos relacionados à radiação eletromagnética	46

5.3	Absorção e emissão de energia radiante por átomos	48

5.4	Relação de Boltzman	51

5.5	Absorção de energia por moléculas	52

5.6	Espectros	52

5.6.1	Espectro contínuo	53

5.6.2	Espectro atômico ou de linhas isoladas	53

5.6.3	Espectro iônico	54

5.6.4	Espectro de bandas	55

6	INSTRUMENTOS PARA MÉTODOS ÓTICOS	57

6.1	Introdução	57

6.2	Fontes de radiação	57

6.2.1	Lâmpada de catodo oco	58

6.3	Recipientes de amostra	60

6.4	Seletor de região espectral ou de comprimento de onda	60

6.4.1	Filtros	60

6.4.2	Monocromadores	61

6.5	Detectores de radiação	63

6.5.1	Célula fotovoltáica	64

6.5.2	Fototubos	64

6.5.3	Fotomultiplicadoras	64

6.5.4	Arranjo linear de diodos	65

6.6	Sistema de leitura	65

7	ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR	66

7.1	Lei de Beer	67

7.2	Absorbância e Transmitância	68

7.3	Desvios da lei de Beer	69

7.4	Instrumentos	69

8	FOTOMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA E ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA	72

8.1	Atomização em chama	74

8.1.1	Aspiração e nebulização da solução de amostra	75

8.1.2	Otimização do sistema de nebulização e queima	77

8.1.3	A chama	78

8.2	Seleção de comprimento de onda e leitura do sinal	80

8.3	Interferências	82

8.3.1	Interferências espectrais	83

8.3.2	Influência das propriedades físicas da solução de amostra	84

8.3.3	Interferências químicas	85

8.3.4	Interferência de ionização	86

8.4	Atomização sem chama	86

8.4.1	Forno de grafite	87

8.4.2	Geração de hidretos e de vapor	89

9	MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS	90

9.1	Noções de Eletroquímica	90

9.2	Potenciometria	92

9.3	Eletrodos	94

9.3.1	Eletrodos de referência: são aqueles em que o potencial é independente da solução em que se encontra imerso.	94

9.3.2	Eletrodos indicadores	95

9.3.3	Características dos eletrodos indicadores de membrana	99

9.4	Medidas potenciométricas	100

9.5	Medida do pH	102

10	Condutimetria	103

11	CROMATOGRAFIA GASOSA	108

11.1	Introdução à cromatografia	108

11.2	Cromatografia gasosa	114

11.2.1	Controle de fluxo	114

11.2.2	Introdução de amostras	115

11.2.3	Forno	115

11.2.4	Colunas	116

11.2.5	Suportes	117

11.2.6	Fase móvel	118

11.2.7	Fase estacionária	118

11.2.8	Detectores	119

11.2.9	Quantificação	123

12	SISTEMAS DE ANALISES POR INJEÇÃO EM FLUXO – FIA	126

12.1	Introdução	126

12.2	Componentes do sistema FIA	128

12.2.1	Sistema propulsor das soluções	128

12.2.2	Injetor da amostra	129

12.2.3	Tubulação	131

12.2.4	Detector	131

12.2.5	Avaliação do sinal	131

12.3	Parâmetros característicos de sistemas FIA	132

12.3.1	Dispersão, tempo de residência, tempo de lavagem e freqüência analítica	132

12.3.2	Velocidade de fluxo	133

12.3.3	Volume de amostra injetado	133

12.3.4	Volume da célula	133

12.3.5	Comprimento de bobina de reação	134

12.3.6	Número de espiras da bobina de reação.	134

12.3.7	Diâmetro interno dos tubos	134

12.3.8	Pontos de turbulência	134

12.4	Variações em sistemas em FIA	135

12.4.1	Sistema FIA não ramificado	135

12.4.2	Sistema FIA ramificado	135

12.4.3	Sistema FIA reverso	136

12.4.4	Mistura de zonas	136

12.4.5	Sistemas FIA em duas fases	137

12.5	Reatores	137

12.6	Determinação espectrofotométrica de algumas espécies em sistemas FIA .	137

# CONTAMINAÇÃO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES DE TRAÇOS DE  METAIS

## Introdução

Estudos envolvendo o comportamento de espécies químicas no ambiente fatalmente atingem um ponto onde são requeridos métodos de análise com limites de detecção para metais bem mais baixos do que os adotados na análise química rotineira. Neste ponto, ao se escolher uma técnica analítica adequada, certamente vai se optar por um método instrumental, cuja faixa de trabalho envolve concentrações da ordem de micro ou até mesmo nanograma por litro. Não basta apenas adquirir um equipamento e instalá-lo numa sala qualquer de um laboratório, onde se convive com o preparo e a manipulação de amostras. É preciso estar atento para as implicações que a escolha de um método analítico sensível e de baixo limite de detecção traz para a rotina de trabalho. O recurso para a compra do equipamento será certamente apenas a maior parcela de um total que será exigido e investir na melhoria das condições do local de trabalho é uma necessidade.

Quando se trabalha na faixa de concentração de μg L-1 a contaminação é o principal fator que afeta a exatidão dos resultados analíticos. Existem equipamentos e técnicas para o planejamento e construção de “salas limpas”,  nas quais a contaminação pode ser completamente controlada. Esses recursos são em geral muito caros e existem procedimentos “caseiros” que podem que podem ser aplicados a laboratórios convencionais para reduzir a contaminação a níveis bastante aceitáveis. Essas técnicas podem ser nada mais que a aplicação de puro bom senso, mas devem ser usadas consciente e rigorosamente para serem efetivas.

## O ambiente do laboratório

Material particulado do próprio ar é a fonte de contaminação mais importante na determinação de vários elementos, como alumínio e zinco. Salas e capelas nas quais se opera sob um fluxo de ar filtrado podem ser instaladas no laboratório. Se isso não for possível, os instrumentos deverão ser localizados em uma sala isolada do corpo principal do laboratório que não seja caminho de circulação para outras partes do mesmo, de preferência sem janelas que se abram para o exterior, fazendo o possível para evitar a entrada de material particulado e limitando o acesso apenas às pessoas que operam os instrumentos.

## Água

Suprimento de água ultrapura é essencial para lavagem, preparo de soluções padrão e diluição de amostras. O melhor meio para se produzir água de elevada pureza é através de um sistema deionizador capaz de produzir água com condutividade menor que 18 mS cm-1. Um sistema de pré-colunas, livrando a água da maioria dos constituintes dissolvidos, aumenta enormemente a vida útil das colunas de resina, que são caras.

O sistema purificador deve ter capacidade de suprir as exigências em água na medida em que forem necessárias, visto não ser conveniente se estocar água de elevada pureza.

Filtro de carvão

Osmose reversa

Resina catiônica

Resina aniônica

Alimentação

Coleta

Reagentes

Reagentes podem se constituir em importante fonte de contaminação e devem ser do maior grau de pureza disponível. No preparo de amostras, quantidades relativamente grandes de ácidos são empregadas e a contribuição de suas impurezas para o resultado obtido na amostra pode ser significativa. Mesmo produtos de elevada pureza podem exigir purificação no laboratório através de destilação “sub-boiling”, por exemplo, usando-se um equipamento para a produção de  ácidos e solventes muito puros, que promove destilação por evaporação superficial sem que ocorra ebulição. O aquecimento se dá  por radiação da região do infravermelho e os vapores são condensados com um “dedo frio”.

Pipetas, espátulas ou outros equipamentos não devem, em princípio, serem introduzidos nos frascos de reagentes. Recomenda-se despejar uma quantidade conveniente do produto num recipiente limpo, para então tomar medir as quantidades necessárias. O produto que sobra não deverá retornar ao frasco original, que deverá ser armazenado em local perfeitamente limpo e somente aberto raramente, pelo mínimo período de tempo possível.

Todos os reagentes devem ser testados quanto à contaminação através de brancos e, uma vez confirmado o problema, eles deverão ser descartados. Por isso mesmo, reagentes de elevada pureza devem ser adquiridos em quantidades pequenas. Em geral eles são acompanhados de um certificado de análise onde consta o número do lote do produto, a lista dos elementos pesquisados, os métodos empregados e seus limites de detecção e os elementos efetivamente detectados como impureza e suas concentrações. Por exemplo:

Nitric Acid SpA

Standard Pack 500ml 2½LT (F-treated glass)

HNO3 MW 63.01 d 1.42 CAS [7697-37-2] EC [231-714-2]

Assay 67-69%

Colour <10 Hazen (APHA)

Elemental impurities at time of manufacture:

Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Zr <1 ppb each

Zn <1 ppb (2)

B, Fe, Mg, K <1 ppb (5) each

Al <1 ppb (10)

Ca, Na <1 ppb (50) each

Values in parentheses indicate likely maximum levels on storage

Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-AES, ICP-MS), Trace Metal Analysis, Ion Chromatography

## Frascos

Todos os frascos destinados a conter amostras, padrões ou reagentes devem ser testados para determinar se estão perfeitamente limpos. Como norma, frascos empregados na determinação de traços de metais deverão ser reservados apenas para essa finalidade. Frascos plásticos são em geral preferidos, desde que suportem a ação de ácidos fortes durante o processo de lavagem. Frascos plásticos moldados podem contem traços de produtos organometálicos usados no processo de moldagem. O material mais recomendado é sem dúvida o PFTE ou seus derivados fluoroplásticos, seguindo-se o polipropileno de alta densidade. Nenhum frasco deve ser considerado livre de contaminação, exceto quando expressamente garantido pelo fabricante.

Um procedimento básico de lavagem de frasco é se iniciar usando um detergente de laboratório e enxaguar com água deionizada. Em seguida devem ser imersos em solução de HNO3 10% por, no mínimo, 8 horas. Pode ser conveniente deixar os frascos nesse banho de ácido e retirá-los apenas no momento de uso. Após serem removidos da solução ácida serão lavados com várias pequenas porções de água deionizada e usados imediatamente. Se for essencial secá-los, os frascos terão um enxágüe final com álcool ou acetona de elevada pureza e secados sob fluxo de ar filtrado. Apos secos, os frascos serão tampados e acondicionados em sacos plásticos selados para prevenir contaminação por impurezas presentes no ar.

## Equipamentos volumétricos

Processos de preparo de amostra e padrões devem ser planejados para minimizar o número de etapas de diluição, pois cada uma delas é uma fonte potencial de contaminação. Micropipetas com ponteiras descartáveis de plástico são recomendadas para se efetuar grandes diluições e são preferíveis às pipetas de vidro.

Mesmo as ponteiras descartáveis não devem ser consideradas livre de contaminação e devem ser lavadas. Recomenda-se inserir a ponteira na pipeta e ajustá-la na máxima capacidade. Aspira-se um ou dois volumes de água deionizada, três volumes de HNO3 10% e mais três volumes de água deionizada, descartando-se cada volume antes de se aspirar o próximo. Ajusta-se então o volume no valor desejado e lava-se a ponteira com no mínimo dois volumes da solução a ser medida, antes de medir o volume final e transferi-lo para o frasco receptor.

Uma opção bastante conveniente é o preparo de soluções por pesagem. Uma massa de sal pequena pode ser pesada com exatidão satisfatória em balança analítica, assim como a água deionizada, nos próprios frascos que vão armazenar a solução. Do mesmo modo, diluições podem ser efetuadas com facilidade e exatidão.

## Amostradores automáticos

Muitos dos equipamentos para análise de traços dispõem de sistemas de tomada automática  de amostras, nos quais bandejas de cubetas contem soluções de amostras e de padrões de calibração. Esses sistemas podem ser fonte de contaminação, apesar de disporem de um sistema de lavagem para eliminar resíduos de solução de amostra do tubo aspirador. O sistema lavador e o próprio líquido usado na lavagem pode ser causa de problemas, exigindo atenção constante na sua utilização.

## Testando as fontes de contaminação

Quando se suspeita de um problema de contaminação no laboratório é necessário adotar um procedimento sistemático, executá-lo passo a passo, para identificar  a fonte e controlá-la.

- Branco do instrumento: efetuar uma série de leituras no equipamento sem nenhuma solução de amostra. Se algum sinal for obtido, o instrumento ou o ambiente ao seu redor está contaminado. Procedimentos de limpeza ou substituição de componentes contaminados devem ser efetuados consultando-se o manual do equipamento.

- Branco da água: efetuar uma série de medidas da água tomada diretamente do equipamento de purificação. Se algum sinal for obtido, a água ou os equipamentos usados para sua coleta está contaminado. Equipamentos purificadores em geral dispõem de sistema de controle de qualidade da água produzida por medida de condutividade elétrica.

- Branco de ácido: preparar uma solução de branco típica contendo 0,1 a 1% HNO3 e testar a qualidade do ácido empregado no preparo da amostra. Caso um sinal seja obtido ele pode ser provocado pelo próprio ácido ou então ser conseqüência de frascos contaminados, uma vez que soluções ácidas removem com eficiência traços de metais das superfícies.

- Branco da análise: a etapa final do processo é confirmar se o preparo da amostra está adequado. Um branco de análise contendo todos os componentes presentes na solução de amostra, exceto ela própria, será analisado.

# AVALIAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS E CALIBRAÇÃO DE MÉTODOS INSTRUMENTAIS

## Introdução

A aplicação de um método analítico é uma dentre as diferentes etapas que compõem a  marcha geral de uma análise química quantitativa. Essas etapas são:

- Amostragem

- Redução da quantidade amostrada

- Preparo da amostra

- Medida de uma quantidade de amostra

- Preparo da solução da amostra

- Remoção de interferentes

- Aplicação do método analítico

- Interpretação do resultado

Ao analisar uma amostra não se pode perder a noção desse conjunto e alguns pontos importantes podem ser destacados, tais como:

- todas as etapas citadas são igualmente importantes, pois ocorrendo uma falha em qualquer uma delas o resultado final será comprometido;

- a amostragem, redução e  preparo da amostra são etapas cruciais, em geral efetuadas fora do laboratório, nas quais corre-se o risco de se cometer erros de identificação da  amostra, ou de contaminação por constituintes de moinhos, peneiras ou espátulas que entram em contato com o material a ser analisado;

- no preparo da solução da amostra, reagentes impuros e perdas de elementos por volatilização são fontes de erros;

- uso de equipamento sofisticado para detectar sinal analítico não é garantia de resultado exato;

- nem sempre o tempo total da análise pode ser abreviado ao se optar por um método analítico rápido, pois outras etapas, como o preparo de solução de amostra, podem ser bastante morosas.

A opção por determinado método analítico deve ser feita com critério, considerando: níveis de precisão e exatidão requeridos; quantidade de amostra disponível; concentração do elemento de interesse na amostra; número de amostras a ser analisado; custo e disponibilidade do equipamento; exigência de treinamento do operador, entre outros.

Os métodos analíticos são freqüentemente classificados como clássicos e instrumentais. A designação métodos instrumentais leva à associação imediata com métodos que empregam instrumentação eletrônica, quase sempre sofisticada, com maior ou menor grau de automatização, como espectrofotometria, potenciometria, polarografia, cromatografia, entre outros. Entretanto, um método analítico tradicional como a volumetria, que não seria qualificado com instrumental, pode ser conduzido através de bureta automática, registro de curva de titulação e detecção automática de ponto final. Provavelmente, uma forma de classificação mais coerente dos métodos analíticos é a que os distinguem como:

- métodos estequiométricos: são os aqueles também chamados de clássicos, pois fazem uso dos princípios fundamentais da química, a estequiometria. São baseados em reações químicas bem definidas, como ocorre na gravimetria e a volumetria.

- métodos não estequiométricos: em geral nesses métodos, a medida de um sinal analítico, absorção ou emissão de luz por exemplo, é diretamente relacionada à concentração do elemento de interesse. Em muitos casos nem se conhece perfeitamente a reação química envolvida e, por isso mesmo, esses métodos sempre requerem calibração.

## Parâmetros de avaliação de métodos analíticos

Precisão: é o grau de concordância entre dados obtidos através de um mesmo procedimento. Reflete a ocorrência dos erros indeterminados ou casuais, sendo expressa pelo desvio padrão, variância, erro padrão da média, coeficiente de variação. Existem dois parâmetros diretamente relacionados à precisão, mas que expressam condições diferentes: a  repetibilidade, que exprime a concordância entre os resultados obtidos no mesmo laboratório e a reprodutibilidade, que exprime a concordância entre os resultados obtidos em laboratórios diferentes.

Exatidão: é o parâmetro que indica o quanto o valor determinado difere do valor exato, ou daquele tomado como tal. Corresponde à expressão dos erros sistemáticos ou determinados do método analítico.

Sensibilidade: é dada pela inclinação da curva de calibração na concentração de interesse, ou pelo coeficiente angular quando se ajusta uma reta aos dados de sinal analítico e concentração. Por exemplo, a equação da curva de calibração de método espectrofotométrico de determinação de chumbo é:

A = 1,12 [Pb] + 0,312

onde A é a intensidade do sinal analítico expresso em absorbância e a concentração de Pb é expressa em mg L-1, a sensibilidade do método é 1,12 unidades de absorbância por unidade de concentração de Pb.

A sensibilidade é definida por vezes em métodos espectrofotométricos como a concentração de um elemento em solução, expressa em mg L-1, que corresponde a absorção de 1% da radiação emitida da fonte de radiação, ou seja, 99% de transmitância ou 0,0044 de absorbância.

Limite de detecção: é a concentração do elemento de interesse que produz um sinal analítico distinguível do ruído.

Efetuando-se um grande número de leituras do branco, em geral pelo menos 10, calcula-se o valor do desvio padrão, s, das determinações. Toma-se como ruído um valor igual a k igual a 2s ou 3s. Se k for 3, diz-se que o sinal correspondente ao limite de detecção se distingue do ruído em 98 de cada 100 determinações. Com o coeficiente angular da curva de calibração calcula-se a concentração correspondente ao sinal encontrado, que será o limite de detecção.

Exemplo: em um método determinação de Pb, 24 repetições da leitura do branco forneceram o sinal analítico médio S igual a 0,0296, com desvio padrão s de 0,0082. A equação da curva de calibração, onde a concentração de Pb é expressa em mg L-1, é;

S = 1,12 [Pb] + 0,312

Assumindo uma distribuição normal, considera-se que a um nível de confiança de 98% (identificado as vezes nos textos por 3), o sinal analítico distinguível da variação do branco ou ruído é:

S = 3 . 0,0082 = 0,0246

A concentração correspondente a esse valor é:

[Pb]= 0,0246/1,12 = 0,022 mg L-1

Assim o limite de detecção do método ao nível de 98% de probabilidade (3) é 0,022 mg L-1 Pb

Tabela 1.1. Limites de detecção para diferentes técnicas espectroscópicas (3), fornecidos por um fabricante de equipamentos

AAS-chama= absorção atômica com chama; GFAA= forno de grafite; ICP= plasma

| Elemento | AAS-chama | GFAA | ICP radial | ICP axial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ---------------------------------- g L-1 ------------------------------------ |  |  |  |
| Ca | 1.5 | 0.03 | 0.15 | 2 |
| Cd | 0.8 | 0.02 | 1.5 | 0.2 |
| Cr | 3 | 0.08 | 3. | 0.4 |
| Cu | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 0.5 |
| Hg | 300 | 1.5 (0.009)* | 30 | 0.5 |
| Mg | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.05 |
| Mn | 1.5 | 0.09 | 0.6 | 0.1 |
| Ni | 6 | 0.8 | 6 | 0.9 |
| Pb | 75000 | 320 | 45 | 0.8 |
| Sn | 150 | 0.5 | 60 | -- |
| V | 60 | 0.3 | 3 | 0.4 |
| Zn | 450 | -- | 1.5 | 0.1 |

(*): valor para geração de hidreto

Limite de determinação: é a menor concentração determinável, tomada como um valor igual a cinco, ou dez vezes, o limite de detecção.

Faixa ótima de trabalho: é o intervalo de concentração da curva de calibração, compreendido entre o limite de determinação e o ponto onde começa o desvio da linearidade. Em métodos espectrofotométricos, a faixa ótima de trabalho é por vezes tomada como o intervalo de concentração, em mg L-1, correspondente a absorbâncias entre 0,2 e 0,8, intervalo esse onde erro fotométrico é mais baixo.

Seletividade: é o parâmetro que indica em que medida um sinal analítico corresponde apenas à espécie química de interesse. Diferentes espécies também podem ser responsáveis pelo sinal analítico, pois uma reação química ou propriedade física que serve de base para um método analítico dificilmente é específica para uma determinada espécie química. Este é um problema a ser resolvido durante o estudo do método e sua solução pode requerer processos que complicam a aplicação do método, podendo também limitá-la a certas matrizes.

Em geral, no estudo de um método são definidas inicialmente as condições ótimas para a manifestação do sinal analítico da espécie que está sendo determinada, para em seguida se estudar a seletividade do método.

Resultados de estudo de interferentes para método de determinação espectrofotométrica de zinco foram obtidos com soluções de concentração 5 mg L-1 Zn, na presença de diferentes elementos interferentes (tabela 1.2).

Tabela 1.2. Resultados de seletividade em método para  determinação de zinco

| Al |  | Fe |  | Ca |  | Mn |  | K |  | Cd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg L-1 | A | mg L-1 | A | mg L-1 | A | mg L-1 | A | mg L-1 | A | mg L-1 | A |
| 0 | 0,402 | 0 | 0,402 | 0 | 0,402 | 0 | 0,402 | 0 | 0,402 | 0 | 0,402 |
| 5 | 0,394 | 5 | 0,399 | 50 | 0,396 | 10 | 0,399 | 200 | 0,398 | 1 | 0,478 |
| 10 | 0,398 | 10 | 0,396 | 100 | 0,389 | 20 | 0,399 | 400 | 0,405 | 2 | 0,553 |
| 15 | 0,390 | 15 | 0,378 | 150 | 0,387 | 30 | 0,394 | 600 | 0,395 | 3 | 0,639 |
| 20 | 0,385 | 20 | 0,353 | 200 | 0,387 | 40 | 0,385 | 800 | 0,401 | 4 | 0,709 |
| 25 | 0,378 | 25 | 0,342 | 300 | 0,370 | 50 | 0,377 | 1000 | 0,374 | 5 | 0,799 |

Com base nesses resultados, costuma-se se preparar uma tabela de seletividade do método, indicando a relação entre concentrações de interferente e de zinco, para a qual se tem um erro menor que  certo limite, geralmente 5%:

| elemento | Al | Fe | Ca | Mn | K | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| relação | 4 | 3 | 40 | 8 | 160 | 0 |

Nesse exemplo, Al, Fe, Mn são sérios interferentes, ao contrário de Ca e K. Quanto ao Cd, fica evidente que ele reage com o reagente cromogênico com a mesma intensidade que o Zn.

Também se avalia a seletividade de um método através do coeficiente de seletividade. Na curva padrão anteriormente mostrada para determinação de chumbo poderiam estar incluídos outros termos, correspondentes à resposta de elementos interferentes Cd , Fe e Zn :

S = 1,12 [Pb] + 0,08 [Cd] - 0,02 [Fe]+ 0,01 [Zn] + Sbranco

Colocando o valor 1,12 em evidência tem-se:

S = 1,12 ([Pb] + 0,071 [Cd]- 0,018 [Fe]+ 0,0089 [Zn]) + Sbranco

Os valores 0,071; -0,018 e 0,0089 são denominados coeficientes de seletividade e expressam o grau de interferência de cada elemento. Os coeficientes podem negativos, quando o elemento causa uma redução na intensidade do sinal analítico, caso do Fe. O coeficiente de seletividade é mais empregado para caracterizar o desempenho de eletrodos de membrana na potenciometria.

## Calibração em métodos instrumentais

A calibração é uma operação inerente aos métodos instrumentais, através da qual se  relacionam concentrações conhecidas do elemento a ser determinado e os correspondentes sinais analíticos. Em grande parte dos casos, essas concentrações conhecidas devem ser fornecidas por soluções padrão.

Soluções padrão usadas nas calibrações são normalmente de concentração muito baixas para serem preparadas diretamente. Prepara-se então uma solução padrão estoque, que por diluição dará origem às soluções padrão de trabalho. Emprega-se um composto químico que seja padrão primário, isto é, um composto químico estável, de elevada pureza, não higroscópico, não facilmente oxidável e que possa ser dissolvido com facilidade.

Com exceção de Al e Cr, soluções padrão de metais podem ser preparadas pela dissolução em HNO3 de metais na forma elementar, como ocorre para Zn, Fe, Pb, Ni, Cu, Ag, Mg. Nessas soluções, a concentração usual é 1000 mg L-1 de metal em meio de HNO3 2%. Soluções de Cr podem ser preparadas a partir do sal K2Cr2O7, no grau de padrão primário.

Soluções padrão podem ser preparadas a partir de sais que não são padrões primários como CuSO4.5H20 e FeCl3 para depois serem padronizadas por métodos clássicos. Soluções padrão de ferro podem ser aferidas por gravimetria, pois ele pode ser facilmente precipitado como Fe(OH)3 com NH3, separado por filtração e pesado como Fe2O3 após queima por ignição. Soluções padrão de cálcio preparadas a partir de CaCO3 e de outros metais podem ser aferidas por volumetria de complexação com EDTA. Uma alternativa conveniente e bastante utilizada é a compra de soluções padrões estoque, preparadas por firmas idôneas.

Soluções padrão de metais são mais bem conservadas em frascos plásticos, Teflon de preferência. Soluções padrão estoque não devem ser conservadas por mais de um ano e soluções padrão de trabalho não devem ser estocadas, porque normalmente não se recomenda armazenar soluções de concentrações inferiores a 100 mg L-1.

### Calibração convencional ou padrão externo

Prepara-se uma série de soluções, cujo intervalo de concentração no elemento de interesse inclui as concentrações das soluções de amostra. O sinal analítico correspondente a cada solução é relacionado à respectiva concentração através de um gráfico, ou de uma equação. Normalmente utiliza-se o intervalo de calibração no qual existe uma relação linear entre sinal e concentração, não só pela facilidade em se trabalhar com uma relação linear, mas principalmente porque a sensibilidade diminui quando o desvio de linearidade se acentua. Recursos computacionais permitem o fácil ajuste de diferentes funções aos dados de calibração.

Uma vez obtida, a relação entre sinal analítico e concentração será aplicada para calcular a concentração das soluções de amostra. O sinal analítico da amostra não pode exceder ao limite superior de calibração e quando isso ocorre deve-se diluir a solução da amostra.

É muito provável que as características físicas ou químicas da solução de amostra afetem a medida do sinal analítico, determinando uma interferência. Idealmente,  solução padrão e solução de amostra devem ter as mesmas características, tais como: densidade, viscosidade, acidez, conteúdo de sólidos, concentrações das espécies químicas predominantes. É fácil perceber, por exemplo, que não se pode analisar uma amostra de água do mar sem levar em consideração a presença de NaCl, ou uma amostra de bebida sem considerar o teor de etanol.

Em muitos casos, contudo, a solução padrão de trabalho é preparada a partir da simples diluição em água da solução estoque, sem que ocorram problemas. Na determinação espectrofotométrica de fósforo em tecido vegetal, a curva padrão é preparada com soluções diluídas em água, pois componentes da matriz não causam interferências e a acidez do meio não é afetada por variações de acidez dos extratos.

Para se contornar interferências causadas por soluções extratoras, as soluções padrão devem apresentar as mesmas concentrações dos compostos presentes nas mesmas. Exemplo: na determinação de fósforo solúvel em citrato ou em ácido cítrico, em fertilizantes as soluções padrão são preparadas nas mesmas concentrações dessas substâncias.

Quando os elementos interferentes provem da matriz, a concentração deles evidentemente varia de amostra para amostra e a solução do problema pode requerer a separação do elemento por precipitação, extração por solvente, resina de troca iônica ou então, mantém-se o interferente no meio, promovendo sua inativação por oxidação, redução ou complexação.

Na determinação de cálcio por espectrometria de absorção atômica efetua-se a adição de lantânio para eliminação do efeito do íon fosfato. Por outro lado, a determinação de potássio por fotometria de chama de emissão pode sofrer interferências de outros cátions como sódio e magnésio e para superá-las pode ser empregado um  tampão de radiação, solução contendo concentrações relativamente elevadas desses elementos de modo que variações dos mesmos nas soluções de amostras sejam encobertas. Igualmente na potenciometria é empregado um tampão para ajuste da força iônica do meio.

### Adição de padrão

O efeito dos constituintes da matriz pode ser contornado pela presença da solução de amostra em todos as soluções padrão de calibração. Trata-se de um procedimento cuja aplicação à análise rotineira de um grande número de amostras pode ser complicado, pois no mínimo duplica o número de leituras de sinal. Contudo, o procedimento pode ser facilmente incorporado em sistemas automatizados de tomada de amostras.

No exemplo a seguir, adicionam-se os volumes indicados de solução padrão e de solução de amostra a balões de 50 mL, completando-se o volume.

| solução | volume de solução de amostra | volume de solução padrão 10 mg L-1 Cd | concentração final de Cd (X) | Absorbância (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 mL | 0 mL | 0,0 | 0,075 |
| 2 | 2 mL | 1 mL | 0,2 | 0,155 |
| 3 | 2 mL | 2 mL | 0,4 | 0,248 |
| 4 | 2 mL | 3 mL | 0,6 | 0,325 |

Na equação de regressão obtida y é a absorbância e x a concentração final do cádmio adicionado em mg L-1. O teor do metal na amostra é calculado fazendo y igual a zero , o que resulta em x igual a  -0,175. Esse valor corresponde a 0,175 mg L-1, isto é, a contribuição da solução de amostra para a concentração final e a concentração da solução de amostra será:

0,175 . 50/2 = 4,38 mg L-1 Cd

Como o sinal sempre foi lido na presença da solução da amostra, o efeito interferente dos componentes da matriz será compensado, desde que o elemento adicionado sofra o mesmo nível de interferência que o elemento originário da matriz, o que nem sempre ocorre.

O fato de se obter uma linha perfeitamente reta na calibração por adição de padrão não garante que o método esteja funcionando bem e, alem disso, nos método espectrométricos seu uso é em geral restrito à eliminação das interferências não espectrais.

### Padrão interno

Este método baseia-se na adição às soluções padrão e à solução de amostra, de um elemento ou substância estranho à amostra, em concentração conhecida. Na determinação de potássio por fotometria de chama de emissão, adiciona-se lítio em quantidades conhecidas e iguais às soluções de amostra e padrões. Para ser padrão interno o elemento não pode estar presente na amostra analisada. O lítio, no caso, é um elemento incomum em matrizes agronômicas.

Assumindo que diferentes condições instrumentais ou operacionais 1, 2, 3...afetem na mesma proporção e emissão de energia radiante dos átomos de potássio (EK) e de lítio (ELi), pode-se estabelecer a relação:

- EK1ELi1=EK2ELi2=EK3ELi3=constante

Na calibração também se pode estabelecer a relação:

- [K]am[K]p=(EK)am(EK)p=(EK)am(ELi)am(EK)p(ELi)p

- pois como as quantidades adicionadas de Li são iguais normalmente  (ELi) am  = (ELi) p.

- [K]am=[K]p.(EK)am(ELi)am.(ELi)p(EK)p

Na tabela que se segue, são mostrados alguns exemplos de cálculo:

| Soluções |  |  | Sinal analítico de emissão |  |  |  | teor de K na amostra (mg L-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K |  |  | Li |  |  |  |
| padrão 10 mg L-1 K+ 10 mg L-1 Li |  | 25,1 |  | 24,2 |  | -- |  |
| amostra 1 + 10 mg L-1 Li |  | 12,7 |  | 25,7 |  | 4,76 |  |
| amostra 1 + 10 mg L-1 Li (*) |  | 11,8 |  | 23.8 |  | 4.78 |  |
| amostra 2 + 10 mg L-1 Li |  | 18.4 |  | 25,3 |  | 7.01 |  |

Observe-se que na segunda leitura da amostra 1, identificada pelo asterístico, uma variação do instrumento fez cair o sinal do potássio, a qual, também afetando na mesma proporção o sinal do lítio, foi corrigida, pois a relação entre sinais desses elementos permaneceu constante.

O método do padrão interno serve, por exemplo, para corrigir problemas associados à variação da velocidade de nebulização nos métodos de chama e de variações de fluxo nos métodos cromatográficos..

## Controle de qualidade dos resultados analíticos

Um método analítico sempre fornece um resultado, um certo valor numérico; o problema é se definir o quanto ele é confiável. Para assegurar a qualidade dos resultados de laboratório existem alguns procedimentos que podem ser adotados.

As ações de caráter geral são: laboratório mantido em condições de limpeza e de segurança; treinamento técnico e manutenção de disciplina do pessoal envolvido; aquisição de insumos, reagentes e vidraria, de boa qualidade, manutenção e calibração periódica de equipamentos; atenção na manipulação de dados e resultados, para evitar erros, entre outros.

Especificamente, os seguintes procedimentos podem ser destacados

- uso de sala branca: sala protegida da contaminação do ambiente, no que diz respeito a poeira e material particulado em geral. Nesta sala admite-se apenas ar filtrado e se obedecem a regras estritas de limpeza.

- purificação de reagentes: reagentes comuns são por vezes purificados para análises de rotina. Para determinação de elementos a baixas concentrações (ppb) se exige que mesmo reagentes puros devam ser tratados para eliminação de interferentes, como a destilação sub-boiling. Aqui também se enquadra a questão da pureza da água empregada no laboratório

- prova em branco: todo conjunto de amostras analisado deve ser acompanhado por uma solução preparada com os mesmos reagentes, submetida aos mesmos procedimentos que foram efetuados na amostra, com exceção da inclusão da própria amostra. É o que se denomina prova em branco. O sinal analítico registrado para a prova em branco  deve ser subtraído do sinal das amostras para eliminar efeitos de interferentes, mas isso pode ser feito dentro de certos limites pois, de maneira geral, o sinal do branco não pode representar uma proporção elevada do sinal analítico.

- repetições: resultados concordantes em repetições de uma mesma amostra não garantem exatidão, mas indicam apenas a precisão de um método.

- uso de métodos alternativos: dificilmente resultados obtidos por dois métodos baseados em princípios completamente diferentes serão afetados pelo mesmo tipo de erro. Deste modo, eventuais dúvidas sobre resultados podem ser solucionadas.

- análise de amostras certificadas: são amostras cujo teor em determinados elementos é garantido por entidades de reconhecida idoneidade. Estas amostras servem para aferir a exatidão dos resultados obtidos em laboratório ao se comparar procedimentos alternativos, equipamentos, pessoas, entre outros.

- análise de amostras padrões: nas análises de rotina devem ser incluídas amostras que já foram analisadas diversas vezes no próprio laboratório, das quais se conhece o teor médio e o desvio padrão do constituinte de interesse. Elas substituem os padrões certificados, que pelo custo elevado não podem ser utilizados com maior freqüência.

- programas interlaboratoriais: apesar de toda precaução em sanar eventuais fatores de erro, resultados tendenciosos podem ser obtidos em um laboratório devido a fatores de difícil identificação, relacionados a alguma característica específica do local. Uma forma tratar essa questão é efetuar análises de mesmas amostras em diferentes laboratórios, aplicando uma mesma metodologia sob condições completamente distintas de equipamentos, pessoal, reagentes.

# AVALIAÇÃO DE DADOS ANALÍTICOS

## Erros

Toda medida esta sujeita a erro. O valor medido (X) de uma grandeza corresponde sempre a seu valor real (R) associado ao valor de um erro (E):

X = R  E

Os erros podem ser classificados como:

Erros indeterminados, aleatórios ou casuais: são os que não tem causa conhecida e são inevitáveis. Variáveis aleatórias e fora de controle sempre afetam as medidas efetuadas tanto no sentido positivo como negativo e determinam a precisão de uma medida, ou seja, a dispersão de repetições em torno de um valor médio. Este tipo de erro é tratado pela Estatística.

Erros determinados ou sistemáticos: aqueles cuja origem pode ser determinada e portanto podem ser sanados ou minimizados. Cada erro determinado apresenta sempre a mesma direção e magnitude, determinando a exatidão da medida, ou seja, o quanto o valor medido se afasta do valor real.

As causas dos erros determinados podem ser:

- pessoais: erros de manipulação de materiais, leitura em instrumentos, registro de dados, cálculo e identificação de amostras, entre outros. São minimizados por meio de treinamento.

- instrumentais: efeitos de variação de temperatura e de energia elétrica, contaminação e falha em instrumentos. São evitados pela manutenção periódica preventiva.

- método: reações lentas e incompletas, reações paralelas, espécies instáveis, reagentes não específicos. São contornados durante o estudo dos métodos analíticos

Erros determinados podem ser classificados como:

- proporcionais: aqueles cuja magnitude é proporcional ao teor de constituinte determinado: uma pipeta descalibrada, que livra um volume 4% maior que o nominal, resultará em erro positivo de 4% nos resultados do constituinte determinado.

- aditivos: quando o erro é independente da concentração do constituinte determinado: volumes iguais de HNO3 impuro empregado na digestão de diferentes amostras de tecido vegetal introduzirão uma quantidade fixa de Pb nos extratos.

O valor real de uma grandeza não é conhecido, pois, em princípio, toda medida está sempre sujeita a erro. Entretanto, pode-se tomar como valor real o teor determinando por um método analítico confiável e bem conhecido, considerado como referência, ou então, o resultado obtido em amostras certificadas

Exemplo: determina-se cálcio em uma amostra certificada de calcário, para qual o teor é 21,13 % Ca. Admitindo a ocorrência apenas de erros aleatórios, se a medida fosse repetida várias vezes por um analista, diferentes valores poderiam ser obtidos:

| repetição | %Ca | Desvios |
| --- | --- | --- |
| 1ª | 19,86 | -1,13 |
| 2ª | 21,86 | +0,87 |
| 3ª | 20,44 | -0,55 |
| 4ª | 21,10 | +0,110 |
| 5ª | 20,86 | -0,13 |
| 6ª | 21,49 | +0,50 |
| 7ª | 22,56 | +1,57 |
| 8ª | 19,75 | -1,24 |
|  | média = 20,99 | soma dos desvios = 0.00 |

A média aritmética das 8 determinações, 20,99, se aproxima bastante do valor real 21,13, pois, como erros aleatórios podem ser tanto negativos como positivos, eles tendem a se cancelar. Assim, a média aritmética é a melhor estimativa do valor real de uma grandeza através de medidas afetadas apenas por erros aleatórios.

O conjunto das repetições de determinações de cálcio constitui uma população, caracterizada por parâmetros estatísticos como média e desvio padrão. A média real dessa população, representada por , é 21,13 e o valor 20,99 é uma estimativa (m) dessa média verdadeira obtida a partir de uma amostra de 8 elementos.

A média é um parâmetro que nada informa sobre a variabilidade observada entre as diferentes repetições, ou seja, sobre a dispersão dos dados. O desvio padrão característico da população, , é o desvio padrão verdadeiro e expressa essa dispersão dos dados em trono da média verdadeira.

Obtém-se um desvio padrão estimado s ao se considerar amostras contendo N indivíduos retiradas de uma população:

s=somadoquadradodosdesviosN−1

À medida que N aumenta, s tende a  e por esse motivo, s é tomado como boa aproximação de  para amostras compostas de muitos indivíduos (N>30). No exemplo em questão, o desvio padrão s estimado a partir dos 8 valores citados é 0,972.

Uma população caracterizada como normal é aquela para a qual a distribuição de freqüência dos dados obedece à lei de distribuição normal de Gauss. A partir dessa lei podem ser estabelecidos intervalos em termos de  em torno da média , que contem uma determinada proporção de indivíduos da população:

| intervalo em torno da média |  0,67 |  1,00 |  1,96 |  2,00 |  2,58 |  3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % de indivíduos abrangidos | 50,0 | 68,0 | 95,0 | 96,0 | 99,0 | 99,7 |

## Limites de confiança

Para uma população que segue a lei da distribuição normal, para a qual se conhece a média  e o desvio padrão verdadeiro , pode-se estabelecer um intervalo de confiança (IC):

IC = x  z.

Um resultado analítico pode ser a média m de uma série de n observações. Para este caso, ainda considerando  conhecido:

IC=m±z.σn

Exemplo: O teor de mercúrio em uma espécie de peixe foi determinado em 3 amostras, obtendo-se a média 1,67 mg kg-1 Hg. O desvio padrão  na determinação de mercúrio pelo método empregado é conhecido e igual a 0,10. Para probabilidade de 95%, z é igual a 1,96, portanto:

IC=1,67±1,96.0,103=1,67±0,11

Assim, embora não conheçamos o valor verdadeiro da média podemos estabelecer que ela se situa entre 1,56 e 1,78 mg kg-1 Hg, com 95% de certeza.

Na maioria das vezes, um conjunto de n dados xi extraídos da população é empregado para se obter a estimativa, m, da média verdadeira  e também a estimativa, s, do desvio padrão .

O intervalo de confiança obtido a partir das estimativas m e s é definido agora em termos de um parâmetro t, por sua vez obtido em função do número de graus de liberdade (n-1):

IC=m±t.sn

Comparações de médias

Uma das aplicações mais comuns da estatística na química analítica é a comparação de resultados de diferentes amostras, procedimentos, equipamentos ou operadores. Um novo método analítico para ser válido tem que ser comparado a um método considerado padrão. Materiais de referência, que garantem o teor de um seu constituinte, podem ser analisados por um analista para testar a qualidade de seu trabalho.

Exemplo: Em um material, o teor de potássio garantido pelo fornecedor é 15,35 %K, determinando por um método tradicional e bem estudado, para o qual se atribuí um desvio padrão  de 0,17. Um comprador analisa o produto que recebeu e obtém para uma única determinação 14,75%K. O teor de potássio determinado difere do valor garantido a 99% de certeza?

Como neste caso se conhece o desvio padrão  adota-se o parâmetro z, obtido a partir da distribuição de Gauss. Conforme indicado anteriormente, z vale 2,58 para 99% de probabilidade, assim:

IC = 15,35  2,58.0,17

O intervalo entre 14,91 e 15,79 não inclui o resultado 14,75; portanto, o material recebido apresenta um teor de K menor que o valor certificado, a de 99% de probabilidade.

Exemplo: O teor de enxofre em uma amostra de material vegetal determinado por um método de referência é 0,157%S. Trabalhando-se com um método analítico que está sendo estudado, os seguintes valores foram obtidos:0,143; 0,141; 0,149 e 0,139. Pode-se dizer que o método testado fornece valores concordantes com o método tradicional ao nível de 95% de probabilidade?

Calcula-se para o novo método a média m e o desvio padrão s :

m = 0,143		s = 0,00432		 n = 4

O valor tabelado de t para 3 graus de liberdade e 95 % de probabilidade é 3,182. O intervalo de confiança calculado vai de 0,136 a 0,150 não inclui o valor real 0,157, portanto, o método testado apresenta em erro sistemático e não tem a mesma exatidão do método de referência.

Uma outra forma de avaliar a exatidão nesse problema seria obter um valor calculado de t para confrontá-lo com o valor tabelado:

t=0,157−0,1430,004324=6,48

Como o valor calculado de t é maior que o tabelado, conclui-se que o valor 0,147 difere significativamente de 0,157, com 95% de probabilidade.

## Comparação de precisão e exatidão

Dois técnicos de laboratório, A e B, trabalhando com o mesmo método, equipamentos e reagentes, obtiveram os seguintes valores para o teor de potássio em porcentagem em 5 repetições de uma mesma amostra:

| Analista | Dados | Desvio padrão (s) | Variância (s2) | Graus de liberdade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1,37 1,33 1,31 1,33 1,30 | 0,0268 | 0,00072 | 4 |
| B | 1,28 1,36 1,35 1,40 1,31 | 0,0234 | 0,00055 | 4 |

A comparação de precisão entre os dois analistas é feita com base na  medida da dispersão dos valores obtidos por cada um deles, ou seja, variância ou desvio padrão. O teste F efetua a comparação de variâncias:

F=sA2sB2=0,000720,00055=1,31

Para 4 graus de liberdade do denominador e do numerador, o valor de F tabelado é 6,39, ao nível de 95% de probabilidade. Como o F calculado não excedeu o valor tabelado, concluí-se que não há diferença de precisão entre os dois analistas.

Suponha-se agora, que a amostra analisada é um material de referência, com valor certificado de 1,305% K. Pode-se discutir também a exatidão desses analistas, com base nas médias de seus resultados:

mA = 1,328 %K 	 mB = 1,340 %K

O valor de t calculado para cada analista é confrontado com o valor tabelado t = 2,78, para 4 graus de liberdade e 95% de probabilidade:

tA=1,305−1,3280,02683.4=0,429tB=1,305−1,3400,02345.4=2,985

O valor t calculado para o analista A não excedeu o valor tabelado e conclui-se que o valor determinado e o valor certificado não diferem entre si a 95% de probabilidade e o analista A é exato. Isso não ocorre com o analista B e o resultado de sua determinação não é exato. Embora ambos os analistas tenham a mesma precisão nas suas determinações, não apresentam a mesma exatidão.

## Comparação de precisão e exatidão entre dois métodos

Foram efetuadas 10 determinações de cádmio em um material por dois métodos A e B, obtendo-se:

| Método | Média (g kg-1 Cd) | Desvio padrão | Variância | g.l. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 97,06 | 0,20656 | 0,0427 | 9 |
| B | 97,34 | 0,13500 | 0,0182 | 9 |

Para comparar esses dois métodos quanto a precisão emprega-se o teste F:

F=0,04270,0182=2,34

Como o valor de F tabelado (95%) é 3,18, conclui-se assim, que os dois métodos não diferem entre si quanto a precisão.

Nesse mesmo exemplo pode-se efetuar uma comparação entre médias através do teste t sendo o número de graus de liberdade igual a  (nA + nB – 2). Neste caso calcula-se o desvio padrão conjunto através da fórmula:

s=sA2.glA+sB2.glBnA+nB−2=0,206562.9+0,135002.910+10−2=0,174

O valor de t calculado será obtido através da fórmula:

t=mA−mBs.1nA−1nB=97,34−97,060,174.110+110=3,58

O valor de t tabelado para 18 graus de liberdade e 95% de probabilidade é 2,10, o que permite concluir que a diferença entre as duas médias é estatisticamente significativa. Se o método A fosse um método de referência, estaria indicado que o método B não apresenta exatidão e está afetado por um erro determinado. Observe-se que o cálculo do valor de t não requer que o número de determinações seja igual nos dois métodos testados.

## Comparação de resultados analíticos empregando regressão linear

Resultados analíticos obtidos em diferentes amostras por dois métodos em confronto podem ser objeto de uma análise de regressão para determinar se esses métodos apresentam o mesmo grau de exatidão. Se um desses métodos for um método de referência estaremos avaliando a exatidão do método alternativo.

Exemplo: dez amostras de material vegetal foram analisadas para determinação de cobre por espectrometria de absorção atômica (A) e por espectrofotometria (B) fornecendo os valores indicados a seguir. Pergunta-se se existe diferença significativa entre os resultados fornecidos pelos métodos.

Obtendo-se a  equação de regressão  y = a x + b , caso o coeficiente angular a fosse 1 e coeficiente linear b fosse zero os resultados fornecidos pelos dois métodos seriam inteiramente concordantes. Sendo o coeficiente angular significativamente diferente de 1 isso corresponde a manifestação de um erro determinado proporcional;  e caso o coeficiente linear seja diferente de zero isso corresponde a ocorrência de um erro determinado aditivo. Essas comparações são feitas pelo teste t e para tanto devem ser calculados: o desvio padrão da regressão (s); desvio padrão do coeficiente linear (sb) e desvio padrão do coeficiente angular (sa):

| amostra | Absorção atômica (mg kg-1) | espectrofotometria. (mg kg-1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 | 2.9 |
| 2 | 12.0 | 11.9 |
| 3 | 5.7 | 6.2 |
| 4 | 8.4 | 8.9 |
| 5 | 3.1 | 3.2 |
| 6 | 19.4 | 21.0 |
| 7 | 11.0 | 10.4 |
| 8 | 3.1 | 4.2 |
| 9 | 5.7 | 6.0 |
| 10 | 32.4 | 33.9 |

s=Σyi−yest2n−2                 sb=Σx2nΣx2−Σx2              sa=sΣx2−Σx2n

Para testar se o coeficiente angular a é diferente de 1 e o coeficiente linear é diferente de zero calcula-se:

tb=b−0sb           e            ta=a−1sa

ambos com (n-2) graus de liberdade, para confrontá-los com os valores tabelados. Para o exemplo dado:

desvio padrão de uma determinação       s = 0,62754

desvio padrão do coeficiente linear         sb = 0,30481

desvio padrão do coeficiente angular      sa = 0,022397

tb = (0,12773-0)/0,30481 = 0,419

ta = (1,03894-1)/0,0223  = 1,746

numero de graus de liberdade = 8

t = 2,306 para 8 graus de liberdade e 95 de probabilidade

Como os valores de t calculados não excederam o valor tabelado, o coeficiente angular não é estatisticamente diferente de 1, nem o coeficiente linear difere estatisticamente de zero. Deste modo, ambos os métodos para determinação de cobre confrontados fornecem resultados com precisão equivalente e não afetados por erros determinados.

## Propagação de erros aleatórios

Um resultado analítico é conseqüência de uma série de etapas sobre cada qual incidem erros. O calculo da incerteza, s, de um resultado x é efetuado levando-se em conta as incertezas dos resultados intermediários p, q, r, de cada etapa, de acordo com as operações matemáticas envolvidas. Quando o resultado final x é obtido por operações de soma e subtração, x = p + q – r,   a incerteza absoluta sx do resultado é dada pela expressão:

sx=sp2+sq2+sr2

Estando envolvidas operações de multiplicação e divisão, a incerteza relativa sx/x será:

x=p.qr               sxx=spp2+sqq2+srr2

Exemplo: qual será a incerteza sx na concentração de potássio em uma solução de amostra, calculada pela expressão dada a seguir?

sxx=0,112,82+0,1252+0,01202=0,0088

x=12,8±0,125,0±0,1.20±0,01=10,24±sx

sx  = 10,24 . 0,0088 = 0,09

## Desvio padrão de resultado estimado por regressão linear

A calibração nos métodos instrumentais envolve o ajuste de uma função matemática que na maior parte das vezes é a função linear. Uma questão interessante que surge ao usar a equação da reta ajustada à curva de calibração é o cálculo do desvio padrão de uma concentração (sc) estimada através dela:

sC=sya.1L+1N+yc−y2a2.sxx               sxx=Σx2−Σx2N

sy, o desvio padrão da regressão, pode ser obtido através da fórmula já citada anteriormente  e a é o coeficiente angular da equação da reta de regressão

Sxx  é dado pela fórmula indicada.

L é o numero de repetições do sinal analítico obtido para a amostra e que deram origem ao valor yc e N é o número de pontos da curva de calibração

y é a média dos N valores de sinais analíticos da curva de calibração

Exemplo: para um método espectrofotométrico foram obtidos os seguintes valores em uma calibração:

| mg L-1 (x) | Absorbância (y) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,000 |
| 0,2 | 0,045 |
| 0,4 | 0,092 |
| 0,6 | 0,131 |
| 0,8 | 0,173 |
| 1,0 | 0,211 |
| x médio = 0,5 | y médio = 0,1087 |

A equação linear ajustada a esses dados é  y  =  0,21114 x + 0,00309. Na análise de uma amostra foram efetuadas 3 medidas de absorbância, obtendo-se o valor médio de 0,157, o qual corresponde a uma concentração estimada de 0,729 mg L-1. Como o valor de Sxx é 2,15833, o desvio padrão associado ao valor de concentração estimado pela equação da curva de calibração será:

sC=0,0032560,2111413+16+(0,157−0,10870)2(0,21114)2.2,15833= 0,0116 mg L-1

## Problemas

- Um carregamento de minério de cobre foi amostrado para análise ao ser recebido pelo comprador, obtendo-se os resultados 14,58; 14,61; 14,69 e 14,64  %Cu. O vendedor forneceu como teor certificado o valor 14,66 %Cu, com desvio padrão de 0,07 para cinco determinações. O comprador deve aceitar o carregamento?

A análise efetuada pelo comprador fornece um teor médio de 14,63 %Cu, com  desvio padrão de 0,05 e 3 graus de liberdade. O desvio padrão conjunto é:

s=0,052.3+0,072.44+5−2=0,062

O valor t tabelado é 2,37, para 7 graus de liberdade e 95% de probabilidade. Calcula-se agora a diferença entre médias prevista pelo valor t tabelado:

Δm=t.sn1+n2n1.n2=2,37.0,062.4+54.5=0,095

A diferença calculada é superior à diferença observada de 0,03; conclui-se que não há diferença significativa entre os teores certificado e analisado.

- O teor de SO2 no ar de uma indústria foi determinado em dois dias sucessivos, obtendo-se os valores médios de 8,63 e 8,84 mg L-1 para 6 e 5 amostras respectivamente. Sabendo-se que esse método apresenta um desvio padrão de 0,093 mg L-1 SO2, determinar se essas médias diferem entre si a 95 e 99% de probabilidade.

-Um método para determinação de zinco foi testado com uma amostra certificada contendo 0,082 mg Zn kg-1 sendo obtido os seguintes valores: 0,083; 0,088; 0,087 e 0,086 mg Zn kg-1. O método estudado fornece resultados exatos ao nível de 95% de probabilidade?

-Um método para determinação de cromo em solução do solo forneceu um valor médio de 0,06871 mg/L em sete repetições, com desvio padrão de 0.00037. Um novo método aplicado à mesma amostra forneceu os valores: 0,0682; 0,0677; 0,0685; 0,0685 e 0,0679 mg/L. Pode-se ter 90% de confiança que o novo método fornece resultado não diferente do método padrão? Pode se ter 99% de certeza?

- Solução de HCl foi padronizada com diferentes indicadores, obtendo-se os dados indicados. As diferenças entre indicadores 1 e 2 e entre 2 e 3 são significativas a 95% de probabilidade?

| Indicador | Concentração HCl  desvio padrão | Número de repetições |
| --- | --- | --- |
| 1. Azul de bromotimol | 0,09665 0,00225 | 28 |
| 2. Vermelho de metila | 0,086860,00098 | 18 |
| 3. Verde de bromocresol | 0,086410,00113 | 29 |

- O teor de titânio em 5 amostras diferentes foi determinado por dois métodos. As duas técnicas analíticas diferem ao nível de 95 % de probabilidade?

| Amostra | %Ti - método 1 | %Ti - método 2 |
| --- | --- | --- |
| A | 0,0134 | 0,0135 |
| B | 0,0144 | 0,0156 |
| C | 0,0126 | 0,0137 |
| D | 0,0125 | 0,0137 |
| E | 0,0137 | 0,0136 |

# PREPARO DE SOLUÇÃO DA AMOSTRA

Algumas técnicas analíticas, como espectrometria atômica de arco e fluorescência de raios X, são conduzidas em amostras sólidas, mas a grande maioria dos métodos analíticos é conduzida em solução aquosa. Ao se analisar uma amostra é necessário que seus componentes sejam postos em solução para: que o constituinte de interesse possa ser determinado para que os interferentes sejam removidos ou tenham seu efeito contornado;  efetuar diluições ou pré-concentração e ajustar as características da matriz às das soluções padrão.

Matrizes orgânicas exigem a eliminação eficiente dos compostos orgânicos, tanto para a liberação de constituintes, como para eliminação de interferências. Estas últimas são particularmente importantes em técnicas instrumentais como a voltametria, cromatografia e principalmente na espectrometria de absorção atômica em forno de grafite e plasma ICP axial, nas quais ocorre o aumento da interferência de background.

## Dissolução

Essencialmente, este é um procedimento para o preparo de soluções de matrizes inorgânicas. A dissolução pode ser conduzida diretamente em água ou em solução aquosa sem mudança química. Um exemplo comum de aplicação desse processo em materiais de interesse agronômico é na determinação de nitrogênio e potássio em misturas de fertilizantes minerais. Como as fontes desses nutrientes são, em geral, sais inorgânicos bastante solúveis, como sulfato e nitrato de amônio, uréia, cloreto e sulfato de potássio, através da dissolução em água são determinados os teores totais daqueles nutrientes.

Na análise de solos, soluções aquosas de ácidos, sais ou agentes complexantes colocam em solução apenas parte dos nutrientes, definindo teores solúveis ou disponíveis, que podem ser diretamente relacionados com a absorção dos mesmos pelas plantas.

A dissolução pode ser feita empregando-se ácidos ou mistura de ácidos com mudança química. A solubilização de rochas calcárias se enquadra neste caso. Amostras de calcários são facilmente dissolvidas em solução HCl sob aquecimento com desprendimento de CO2. Outro exemplo é a dissolução de metais em ácidos.

Certas matrizes inorgânicas, como os silicatos, compreendendo argilas, rochas, minerais e escórias, são de difícil dissolução mesmo em ácidos concentrados a quente. Neste caso, pode se optar pelo emprego de eletrólitos inorgânicos fundidos, os fundentes, que atuam como poderosos solventes a temperaturas elevadas, ao redor de 1000oC. O processo normalmente é conduzido em cadinhos de platina, o que é uma desvantagem devido ao custo elevado desse material.

A fusão pode ser efetuada com reagentes básicos, tais como: LiOH, NaOH, KOH, Na2CO3, NaHCO3. O Na2CO3 é um fundente comumente empregado. Após fusão com Na2CO3 , um silicato de cálcio insolúvel resultará em CaO e Na2SiO3, que serão solubilizados em HCl.

Na determinação de silício em material vegetal, a amostra pode ser incinerada em mufla e o resíduo fundido em Na2CO3. O Si solúvel torna-se então passível de determinação espectrofotométrica.

A fusão também pode ser conduzida com boratos: tetraborato de lítio, Li2B4O7 e metaborato de lítio, LiBO2, bem como com outros fundentes ácidos como NH4HSO4, NaHSO4, Na2S2O7, K2S2O7 ou oxidantes, NaNO3, K2S2O8.

## Decomposição

O processo de decomposição mais importante em análises de materiais de interesse agronômico é a destruição da matéria orgânica em matrizes como tecido vegetal: limbo foliar, bainhas, colmos; tecido animal; alimentos; fertilizantes orgânicos, resíduos industriais, entre outros.

### Combustão

Rotineiramente os procedimentos de combustão ocorrem em sistema aberto por incineração em mufla elétrica. Componentes orgânicos de amostras são oxidados pelo oxigênio atmosférico, transformando-se essencialmente em CO2 e H2O. O resíduo obtido é formado por óxidos, sulfatos, fosfatos e silicatos de elementos não voláteis.

Materiais orgânicos normalmente são incinerados de 450 a 550oC, devendo a elevação de temperatura ser conduzida de modo progressivo. Os constituintes não voláteis permanecem nas cinzas, as quais são atacadas com uma solução ácida para solubilização dos elementos de interesse. Nesse processo, o resíduo insolúvel isolado por filtração por vezes é considerado como SiO2.

Esse procedimento é adequado para quantidades relativamente elevadas de material vegetal (1 ou 2 gramas), não sofre contaminação por impurezas provenientes de reagentes, mas apresenta o problema de perda de elementos por volatilização. O risco perda é maior com o aumento da temperatura, mas esta deve ser suficientemente elevada o para se evitar combustão incompleta.

A perda de elementos de interesse pode  decorrer de outros constituintes da própria matriz. Na presença de íon cloreto ocorre formação de PbCl2 e CdCl2 voláteis, determinando a perda desses elementos. Certos reagentes podem ser adicionados para evitá-las: ácido sulfúrico forma sulfatos de Pb e Cd que não se volatilizam. Também, na determinação de cloreto em tecido vegetal se incinera a amostra misturada a carbonato de sódio para se evitar perdas daquele elemento. Por outro lado, nitratos podem ser adicionados a amostras com objetivo de acelerar a oxidação.

O processo combustão é conduzido em geral em fornos elétricos denominados muflas, mas atualmente existem equipamentos onde a incineração se processa por meio de microondas. O material orgânico é normalmente colocado em cadinhos ou cápsulas de porcelana, nos quais existe o risco de reação desse material com a amostra. Isso é evitado em recipientes de quartzo e de platina, mas o custo elevado torna o uso dos mesmos muito restrito.

### Via úmida

Matrizes orgânicas e biológicas são submetidas à decomposição sob aquecimento por meio de ácidos minerais oxidantes concentrados, misturas de ácidos oxidantes visando a oxidação da matéria orgânica. Pode-se empregar também a mistura de um ácido oxidante e peróxido de hidrogênio. Os ácidos oxidantes empregados são o HNO3, H2SO4 e HClO4. Sendo aplicada à determinação de metais, estes permanecem como cátions simples em meio ácido.

Neste processo, as possibilidades de perdas de elementos são minimizadas em relação à incineração em sistemas abertos, mas ainda assim alguns elementos importantes como boro e mercúrio podem ser perdidos.

O emprego de volumes relativamente elevados de reagentes concentrados introduz o risco de contaminação, sobretudo na determinação de constituintes que ocorrem a baixas concentrações. Neste caso será necessário empregar ácidos de elevada pureza.

#### Técnicas de aquecimento convencional

Na análise de materiais orgânicos como tecidos vegetais, fertilizantes e resíduos orgânicos emprega-se rotineiramente o processo que se denomina digestão nítrico-perclórica para determinação de P, K, Ca, Mg, S e micronutrientes, empregando-se os ácidos nítrico e perclórico concentrados.

Em sistemas abertos, a eficiência de oxidação é limitada pela temperatura de ebulição do ácido empregado. O HNO3 tem seu poder de oxidação limitado pela temperatura de ebulição do azeótropo formado a 120oC.

Na digestão nítrico-perclórica o HNO3 atua inicialmente oxidando da maior parte dos compostos orgânicos, que apresentariam riscos de explosão caso fossem postos em contato com o ácido perclórico. Após a maior parte da matéria orgânica ter sido eliminada, adiciona-se o acido perclórico, que sendo um agente oxidante mais enérgico completa o processo e por estar na presença de quantidade pequena de matéria orgânica apresenta menor risco. Como a temperatura de ebulição do HClO4 é maior que a do HNO3 ele promove a expulsão do HNO3 residual. .Ao final do processo a temperatura será mais uma vez elevada pois também o HClO4 deve ser eliminado, devido ao risco de formação de perclorato de potássio, que é pouco solúvel.

Na determinação de nitrogênio pelo método de Kjeldahl, a oxidação da matéria orgânica de amostras de solo, tecido vegetal e fertilizantes orgânicos é efetuada pela digestão com ácido sulfúrico em combinação com catalisadores (Selênio elementar, selenito de sódio, HgO), sais  como K2SO4 para promover elevação da temperatura de ebulição do ácido , ou ainda peróxido de hidrogênio.

Na oxidação da matéria orgânica, o nitrogênio orgânico se converte em nitrogênio amoniacal e então determinado pelo método de Kjeldahl. O nitrogênio na forma nítrica é convertido a amoniacal pela ação de hidrogênio nascente produzido a partir da reação entre crômio metálico, ou liga de Raney, com H2SO4 durante a digestão sulfúrica. A redução de nitrato a amônio pode ser feita em meio alcalino durante a destilação da amônia pela liga de Devarda.

Os processos de digestão nítrica perclórica ou sulfúrica são conduzidos em tubos de vidro, submetidos a aquecimento em blocos digestores ou então empregando balões Kjeldahl, de volumes variáveis entre 50 e 800 mL. A grande vantagem é, principalmente, a simplicidade e o baixo custo dos equipamentos.

A mistura de ácido sulfúrico e de peróxido de hidrogênio (H2O2) também pode ser empregada para a digestão de material vegetal.

#### Decomposição em sistema fechado. Bomba de Teflon

Em sistemas fechados a temperatura de ebulição do HNO3 se eleva e com isso aumenta também seu poder de oxidação. Deste modo é possível se eliminar os riscos do uso do ácido perclórico. Na destruição de matéria orgânica em sistemas fechados são eliminadas as perdas por volatilização e a oxidação à temperaturas elevadas determina menor tempo e menor consumo de ácidos, reduzindo com isso a introdução de contaminantes na solução de amostra.

O processo pode ser conduzido em frascos de Teflon PTFE entre temperaturas de 160 a 200oC, intervalo que o material suporta. O frasco de PTFE é contido num cilindro de aço e dispõe de tampa  que se abre em caso de ocorrer pressão excessiva durante o processo, sendo o conjunto aquecido em bloco aquecedor ou estufa. Um volume de 2ml de HNO3 é suficiente para oxidar 100 mg de carbono a 170-180oC durante cerca de 3 horas. A matéria orgânica pode ser completamente oxidada pelo ácido nítrico a 300oC, mas para isso devem ser usados frascos de quartzo.

#### Decomposição assistida por microondas

A microonda empregada é a radiação eletromagnética de freqüência 2450 MHz, comprimento de onda de 12 cm, energia de 600 a 700 W (0,0016 eV). Microondas não são radiações ionizantes, pois apresentam energia insuficiente para romper ligações químicas, cujas energias são bem maiores, tais como:

| H-OH | 5,2 eV |
| --- | --- |
| H-CH3 | 4,5 eV |
| H-NH-CH3 | 4,3 eV |
| H3C-CH3 | 3,8 eV |

Os efeitos biológicos das microondas estão associados apenas ao superaquecimento do tecido exposto, o que pode ocorrer até 2 cm de profundidade.

Os materiais interagem com as microondas basicamente de três formas:, refletindo-as sem se aquecerem, como fazem os metais; sendo transparentes a elas e também não se aquecendo, como os plásticos e as cerâmicas e finalmente absorvendo-as e se aquecendo. O aquecimento de materiais por microondas se dá por condução iônica, ou seja, a migração de íons dissolvidos sob a influência de um campo eletromagnético e por rotação de dipolo, quando moléculas com dipolo permanente ou dipolo induzido se alinham a um campo eletromagnético aplicado.

A habilidade de um material em converter a energia eletromagnética de microondas em calor a uma determinada freqüência e temperatura é expressa pelo parâmetro tg . Para a água a 25oC tg  é igual a 0,157 enquanto que para o vidro borossilicato é 0,00106. No aquecimento convencional de um líquido por condução térmica, a superfície externa do frasco tem que estar a uma temperatura superior à temperatura de ebulição do líquido, enquanto no aquecimento por microondas ocorre o aquecimento do interior do líquido para fora.

O processo de oxidação de matéria orgânica assistida por microondas pode ser conduzido em sistemas fechados, onde não ocorrem perdas por volatilização e ação da microonda não é focalizada sobre a amostra. O aumento da pressão faz com que se aumente a temperatura de ebulição dos ácidos e, conseqüentemente, a eficiência da oxidação, permitindo que menores quantidades de ácidos possam ser empregadas. Não se recomenda empregar o ácido perclórico em sistemas fechados devido aos riscos de explosão dos frascos de pressão.

No equipamento denominado forno de microondas focalizado, o processo é conduzido em sistema aberto a pressão atmosférica. Os tubos de digestão são colocados em cavidades e submetidos individualmente a ação de microondas direcionadas sobre a amostra, que recebe uma quantidade conhecida e reprodutível de energia.

O equipamento possibilita a adição automatizada de reagentes e como o controle de cada célula de digestão é independente, diferentes processos e amostras podem ser conduzidos simultaneamente.

Na decomposição de material orgânico ocorre liberação de um grande volume de gases. Isso limita nos sistemas fechados a massa de material a quantidade de no máximo 0,5g, enquanto que nos sistemas abertos pode-se decompor até 5 g.

# NATUREZA E PROPRIEDADES DA ENERGIA RADIANTE

## Parâmetros que caracterizam a energia radiante

A energia radiante consiste de campos elétricos (E), associados a campos magnéticos (M) que lhes são ortogonais, que se propagam em movimento ondulatório, em uma determinada direção no espaço. Os infinitos campos elétricos e campos magnéticos correspondentes se situam em planos perpendiculares à direção de propagação. Para a maioria das aplicações analíticas evolvendo a interação da energia radiante com a matéria, é suficiente considerar apenas o campo elétrico. A energia radiante se propaga como movimento ondulatório tanto em relação ao tempo como ao espaço e os parâmetros empregados para caracterizá-la são:

comprimento de onda (): distância entre dois picos ou máximos de onda sucessivos.

freqüência (): número de vezes que um ponto da onda, o pico por exemplo, passa por um ponto do espaço na unidade de tempo. A unidade de freqüência é o hertz, expresso em s-1.

velocidade de propagação (c): varia com o meio que a radiação atravessa, sendo constante no vácuo, igual a 2,99792 108 m s-1. Esse valor é aproximado para 3 108 m s-1, tomado na prática também como velocidade da luz no ar.

Os três parâmetros citados estão relacionados pela expressão:

C =  

de modo que, quanto maior a freqüência da radiação menor seu comprimento de onda.

É importante ressaltar que a freqüência da radiação é característica da fonte emissora  e não varia em função do meio. Assim é que uma radiação de freqüência 6 1014 hz e com velocidade 3 108 m s-1 no ar tem comprimento de onda de 500nm. Ao ser transmitida através do vidro mantém a mesma freqüência, mas a velocidade da radiação cai para 1,8 108 m s-1 e seu comprimento de onda se torna 300 nm, enquanto estiver percorrendo o vidro.

Diferentes modalidades de energia radiante são caracterizadas por intervalos de comprimento de onda ou freqüência, conforme ilustrado a seguir.

| Tipo de radiação | Freqüência (hz) | Comprimento de onda | Transição |
| --- | --- | --- | --- |
| Raios gama | 1020 - 1024 | <10-12 m | Nuclear |
| Raios X | 1017 – 1020 | 1nm – 1 pm | Elétron interno |
| Ultravioleta | 1015 – 1017 | 400 nm – 1 nm | Elétron externo |
| Visível | 4,0 – 7,0 1014 | 750nm – 400 nm | Elétron externo |
| Infravermelho próximo. | 1012 – 4 1014 | 2,5 m – 750 nm | Elétron ext. + Vibr. molec. |
| Infravermelho | 1011 – 1012 | 25 m – 2,5 m | Vibração molecular |
| Microondas | 108 – 1012 | 1mm – 25 m | Rotação molecular |
| Ondas de rádio | 1 – 108 | 1 mm | Spin nuclear |

A porção visível do espectro eletromagnético, ou seja, detectável pelo olho humano, está compreendida entre 400 e 750 nm. As cores que se percebem são resultantes da absorção pela matéria de certos comprimentos de onda e da transmissão de outros. Assim, a cor observada (cor complementar) corresponde aos comprimentos de onda não absorvidos por uma substância. Os intervalos de comprimento de onda absorvidos referentes às diferentes cores complementares são:

| Intervalo de comprimento de onda (nm) | Cor da radiação | Cor complementar |
| --- | --- | --- |
| 400-435 | Violeta | Amarelo-verde |
| 435-480 | Azul | Amarelo |
| 480-500 | Azul-verde | Vermelho |
| 500-560 | Verde | Púrpura |
| 560-580 | Amarelo-verde | Violeta |
| 580-595 | Amarelo | Azul |
| 595-650 | Laranja | Verde-Azul |
| 650-750 | Vermelho | Azul-verde |

Os espectros de absorção apresentados anteriormente correspondem as soluções cujas cores são as mesmas das linhas. Assim, por exemplo, uma solução de cor púrpura absorve a cor verde do espectro.

## Fenômenos relacionados à radiação eletromagnética

Transmissão

A transmissão de energia radiante não muda sua freqüência, pois esta é determinada pela fonte emissora. Não ocorre transferência de energia da radiação para a matéria, mas apenas uma interação temporária do campo elétrico da radiação com a estrutura eletrônica do meio. Essa interação altera a velocidade e, conseqüentemente, o comprimento de onda da radiação.

Reflexão e Refração

θ1

θ1

θ2

Luz incidente

Índice de refração n1

Índice de refração n2

Luz refletida

Luz refratada

Normal

Quando um feixe de radiação incide a um determinado ângulo sobre a superfície de separação entre dois meios uma parte pode ser refletida com mesmo ângulo de incidência. Outra parte é transmitida através do meio sofrendo uma mudança de direção, ou seja sofrendo refração.

Espalhamento da radiação

Como se destacou anteriormente, durante a transmissão de energia radiante não há absorção e a maior parte dela mantém a direção original do feixe, mas a parte da radiação temporariamente retida é re-emitida em todas as direções. Quando as partículas do meio são muito pequenas, a radiação remitida é praticamente anulada por interferência destrutiva, mas se as partículas forem maiores pode haver transmissão de energia em todas as direções causando o que se denomina espalhamento da radiação.

Polarização

Na radiação eletromagnética ocorrem infinitos campos elétricos se situam em planos perpendiculares à direção de propagação. Ao atravessar certos meios, ditos polarizantes, a radiação passa a vibrar em um único plano, denominando-se então radiação polarizada.

Difração

Ao atravessar um orifício relativamente estreito uma onda se irradia como se ali fosse uma fonte pontual de ondas, e esse fenômeno se denomina difração. A intensidade da difração aumenta a medida em que a abertura do orifício se aproxima do comprimento de onda da radiação. Na difração ocorrem interferências construtivas e destrutivas, que resultam em zonas, linhas ou pontos escuros e brilhantes dependendo da geometria do objeto que causa a difração.

Todos os processos listados anteriormente são interpretados pelo modelo ondulatório para a radiação eletromagnética. Contudo, a interpretação de outros fenômenos como a absorção de energia radiante por átomos e moléculas requer um modelo corpuscular, baseado no conceito de que a radiação eletromagnética se compõe de um conjunto de pacotes de energia, os fótons, cuja energia é determinada pela equação:

E=h.νouE=h.cλ

onde: E energia (joules),  e a freqüência (hz), h é a constante de Planck, que vale 6,626176 10–34 J s.

## Absorção e emissão de energia radiante por átomos

Em 1666 Newton estudou a decomposição da luz solar empregando prisma. Carl Scheele em 1777 observou que a luz de cor violeta, localizada ao final do espectro da luz visível, enegrecia uma maior quantidade de cloreto de prata na reação de fotólise, que é a base da fotografia. Fraunhoffer detectou em 1814 linhas escuras nos espectro de luz solar sem, contudo, justificá-las. Em meados do século XIX diferentes pesquisadores identificaram linhas brilhantes características provocadas pela adição de sais metálicos às chamas.

Ao final do século XIX, já se tinha como certo que as linhas escuras do espectro solar apareciam também no espectro de um arco elétrico, ficando definido ainda que átomos, sob condições adequadas, poderiam absorver a própria radiação que emitiam.

O conjunto de observações obtidos nos estudos do espectro atômico do hidrogênio, analisados inicialmente de modo empírico, serviu de alicerce para as teorias sobre a estrutura atômica. No século XX, o desenvolvimento da mecânica quântica forneceu as justificativas teóricas a maioria das regras empíricas da espectroscopia.

Conforme já citado, observando-se o espectro da luz solar em equipamento apropriado, nota-se que ele é interrompido por linhas escuras, localizadas em determinados comprimentos de onda. Somente 35 anos após Fraunhoffer as ter observado conclui-se que elas eram resultantes da absorção da luz por componentes da atmosfera do sol.

WOOD, em 1902, mostrou como átomos de sódio podiam emitir e absorver radiações através de uma experiência ilustrativa, se bem que não inédita. Nela se produzia vapor de sódio no interior de um bulbo de vidro, aquecendo-se uma pastilha de sódio metálico, sem que nenhum efeito ótico fosse perceptível. Juntando-se íons sódio a uma chama, e com ela irradiando o bulbo, notava-se emissão de luz amarela de dentro do mesmo. A luz emitida pela chama era capaz de levar átomos de sódio do estado fundamental para um nível mais elevado de energia, ou seja um estado excitado instável. Quando os átomos excitados de sódio retornavam ao estado fundamental emitiam radiação luminosa. A experiência de WOOD serve para introduzir uma série de conceitos que são importantes para se entender os fundamentos dos métodos espectrométricos de chama.

O aquecimento do sódio metálico produziu átomos de sódio no interior do bulbo. No estado fundamental, os 11 elétrons do átomo de sódio estão distribuídos de acordo com a seguinte configuração eletrônica:

1s2 2s2 2p6 3s1

A excitação desses átomos correspondeu a uma mudança estado de energia eletrônica. O menor grau de excitação do átomo de sódio corresponde à mudança do elétron localizado no orbital 3s, o mais externo, para orbitais de maior energia. Os demais elétrons podem ser ignorados, pois a quantidade de energia fornecida nos métodos em consideração, é insuficiente para afetá-los. Apesar da possibilidade de promoção para estados de maior energia, a excitação do átomo de sódio, em chama ou por radiação luminosa, corresponde essencialmente à promoção do elétron para o próximo orbital em ordem crescente de energia:

Na  +  3,36923.10-19 Joules    Na*

1s2 2s2 2p6  3s1   1s2 2s2 2p6  3s0 3p1

Átomos apresentam níveis ou estados de energia bem definidos, típicos de cada elemento químico. A freqüência  da energia emitida, ou absorvida, pelo átomo é proporcional à diferença entre os valores das energias, Ei e Ef, de dois estados energéticos:

ν=Ef−Eih

Na experiência de WOOD, essa energia foi fornecida pela luz proveniente de uma chama, quando nela eram introduzidos íons sódio, Na+. O que ocorreu na chama pode ser entendido conforme indicado a seguir:

Na+ + Cl-  NaCl (sólido)  NaCl (líquido)  NaCl (gasoso)  Nao + Clo

Nao + energia térmica (3,36923.10-19 J)   Na*

Na*   Nao + radiação luminosa (589,59 nm; 3,36923.10-19 J)

Na chama os íons sódio (Na+) se transformaram em átomos no estado fundamental (Nao), que podem ser excitados (Na*) através da energia liberada em colisões com partículas de alta velocidade da chama, passando do orbital 3s para o orbital 3p. A tendência natural é retornar ao estado fundamental, mais estável, e isso se dá com cada átomo devolvendo a energia extra adquirida de 3,36923.10-19 J, através da emissão de radiação luminosa. Foi essa radiação que forneceu exatamente a energia necessária e suficiente para excitar os átomos de sódio dentro do bulbo. Em resumo, na experiência de WOOD átomos de sódio percorreram diversas vezes o mesmo caminho, indo e voltando, ganhando e devolvendo a mesma quantidade de energia.

Para ter seu elétron mais externo promovido do orbital 3s para 3p, o átomo de sódio tem de absorver 1 fóton de radiação luminosa de determinado comprimento de onda, de modo a obter 3,372.10-19 joules. Essa quantidade de energia corresponde aos fótons de radiação luminosa, cujo comprimento de onda pode ser calculado pela equação:

E=h.cλ

onde :  E = energia em joules

h = constante de Planck = 6,626176.10-34 J.s

c = velocidade da luz   = 2,99792458.108 m.s-1

 = comprimento de onda em metros

λ=6,626276(J.s).2,99792458.108(ms−1)3,36923.1019(J).109

A radiação luminosa amarelada de 589,59 nm é típica do elemento sódio, sendo empregada para identificá-lo na análise qualitativa. É importante ressaltar a 589,59 nm ocorre absorção de 3,36923. 10-19 J para promover o elétron de 3s para 3p e haverá emissão de radiação desse mesmo comprimento de onda, no retorno ao estado fundamental:

(3s  3p)

Sob maior fornecimento de energia existem muitas possibilidades de excitação do átomo de sódio. Depois de transição 3s  3p, aquela com maior probabilidade de ocorrer é a 3s  4p, que dá origem a uma linha de emissão na região do ultravioleta a 330,23 nm. Em outra transição, menos provável mas possível, o elétron é promovido do orbital 3s para 3d, mas pode retornar ao estado fundamental em duas etapas, através do orbital 3p, emitindo linhas a 819,48 nm e a 589,59 nm:

342,71 nm

3s                                     3d

3s                 3p                3d

589,59 nm     819,48 nm

Os cálculos efetuados não são totalmente corretos, por não levarem em conta a ocorrência de multipletos, conforme será esclarecido mais adiante ao se discutir o espectro de linhas.

## Relação de Boltzman

Quando uma população de átomos é introduzida em uma chama a maior parte deles permanece no estado fundamental e uma pequena fração passa para um  estado excitado. A relação entre o número de átomos presentes em dois estados de energia possíveis é dada pela relação de Boltzmann. Assim, a razão entre o número de átomos em determinado estado excitado (N*), e o número de átomos no estado fundamental (No) é calculado pela expressão:

NNo=A−Ek.T

onde:

A = constante (relação entre pesos estatísticos dos estados fundamental e excitado)

E = diferença de energia entre os estados considerados.

T = temperatura em graus Kelvin

k = constante de Boltzmann = 1,38062.10-23 J.K-1

e = base dos logaritmos naturais = 2,718

A relação de Boltzmann indica que a população de átomos excitados depende da temperatura e da diferença de energia entre os estados atômicos considerados. Para átomos de sódio numa chama a 2000 K, a relação entre populações de átomos excitados (3s0 3p1), e de átomos no estado fundamental será de 1 átomo em cada 100.000:

NNo=2.e−[3,36923.10-19(1,38062.1023.2000)]=10−5

A relação de Boltzmann é aplicável diretamente na análise dos métodos espectroscópicos de chama. Na fotometria de emissão de chama detecta-se a energia liberada no retorno ao estado fundamental de átomos excitados, cuja população é altamente dependente da temperatura. Já na espectrometria de absorção atômica, são os átomos no estado fundamental que interagem com um feixe de radiação, a variação de temperatura tem efeito relativamente menor.

## Absorção de energia por moléculas

A mecânica quântica especifica que uma molécula pode ocupar apenas estados discretos de energia. Estes estados podem envolver orbitais de elétrons, vibrações entre átomos individuais e rotações da molécula como um todo. Para cada estado eletrônico existem muitos estados possíveis  de energia vibracional e para cada estado de energia vibracional existem muitos estados de energia rotacional. Radiações de comprimento de onda relativamente grande, e conseqüentemente de baixa energia, como microondas e infravermelho afastado conseguem afetar apenas a rotação de moléculas.

Estado eletrônico fundamental

Estados vibracionais

Estado eletrônico excitado

Estados vibracionais

Estados rotacionais

Estados rotacionais

~ 250 kJ mol -1

~ 15 kJ mol -1

~ 0,03 kJ mol -1

A absorção de energia de radiações da região do infravermelho está relacionada à vibração molecular, mas somente quando essa vibração corresponde também à um momento dipolar oscilante. Quando moléculas polares vibram, seu momento dipolar varia regularmente e resulta em um campo elétrico; a absorção de energia sé dá quando o campo elétrico da radiação eletromagnética se acopla a aquele momento dipolar oscilante. Em outras palavras, se a freqüência de uma radiação eletromagnética se ajustar exatamente à freqüência vibracional da molécula a radiação e absorvida; a transferência de energia faz alterar a amplitude da vibração da molécula.

Apenas moléculas com momento dipolar permanente absorvem energia da região do infravermelho do espectro eletromagnético. Portanto, moléculas diatômicas homonucleares como Cl2  e O2 cujo momento dipolar é zero, não interagem com radiação. Por outro lado, a vibração de moléculas diatômicas heteronucleares são acompanhadas de oscilação de momento dipolar e podem interagir com radiação e mudar seu estado vibracional de energia.

Na região visível e ultravioleta a absorção de energia por moléculas ocorre em decorrência de transições eletrônicas nos átomos constituintes das moléculas. Átomos livres não possuem energia rotacional ou vibracional, sendo que as transições de energia ocorrem entre diferentes níveis eletrônicos puros e dão origem a espectros na região do visível ou do ultravioleta. Isso ocorre porque transições eletrônicas envolvem diferenças relativamente mais elevadas de energia e assim correspondem a absorção de radiação eletromagnética de comprimentos de onda mais baixos.

Desde que, a cada nível eletrônico das moléculas está associado um conjunto de níveis de energia vibracional, e a cada um destes, por sua vez, um conjunto de níveis de energia rotacional, transições entre dois níveis eletrônicos moleculares diferem entre si por pequenas quantidades de energia vibracional e rotacional, dando origem à estrutura de bandas dos espectros moleculares.

## Espectros

O conjunto de radiações emitidas ou absorvidas por um elemento, relacionadas com o comprimento de onda, constitui seu espectro de emissão ou de absorção, respectivamente. Os seguintes tipos de espectros podem ser distinguidos:

### Espectro contínuo

Quando um corpo sólido, como o filamento das lâmpadas de tungstênio, é levado à incandescência e se efetua a dispersão da energia radiante emitida, obtém-se um espectro contínuo, composto de todos os comprimentos de onda da faixa espectral estudada. Também é contínuo o espectro da lâmpada de deutério, empregada na correção de background na espectrometria de absorção atômica.

### Espectro atômico ou de linhas isoladas

De maneira geral, átomos de diferentes elementos quando convenientemente excitados liberam a energia extra adquirida emitindo radiações monocromáticas, de comprimentos de onda característicos e cujo conjunto constitui um espectro atômico de emissão.

Por outro lado, átomos em seu estado fundamental podem absorver energia radiante para promover transições entre estados eletrônicos de energia bem definidos. O conjunto de linhas de absorção, de comprimentos de onda característicos, constitui o espectro atômico de absorção.

O espectro atômico típico é do tipo descontínuo e apresenta bandas muito estreitas, na verdade linhas, correspondentes a determinados comprimentos de onda. Na excitação por arco ou centelha elétrica, o átomo é levado a estados de elevada energia e o retorno à condição normal pode ocorrer por etapas, correspondentes a diferentes comprimentos de onda. Obtém-se então um espectro de emissão complexo, com muitas linhas.

A excitação dos átomos presentes numa chama por energia luminosa possibilita apenas transições do estado fundamental, em que a quase totalidade dos átomos se encontra, para estados excitados de energias mais baixas. Registrando-se um espectro de absorção nessas condições, obtém um espectro relativamente simples, com poucas linhas de absorção.

Comparando o espectro atômico de absorção de um elemento com o espectro de emissão desse mesmo elemento, resultante da excitação térmica ou elétrica, verificar-se-á que nos mesmos comprimentos de onda das linhas de absorção ocorrerão linhas de emissão. Haverá, entretanto, muitas outras linhas de emissão em novos comprimentos de onda, correspondentes a transições entre estados excitados, que foram possíveis sob condições mais enérgicas. A linha que corresponde à transição entre o estado fundamental e o estado excitado de mais baixa energia, e que é a mais provável, é denominada linha de ressonância.

Muitas linhas, aparentemente isoladas, são constituídas por vários componentes e se denominam multipletos. Esses componentes poderão ser separados, dependendo do poder de resolução do monocromador empregado.

No espectro do átomo de sódio a linha de ressonância observada a 589 nanômetros é na realidade um dublete, pois é composta por duas linhas distintas e muito próximas, localizadas a 588,99 e 589,59 nanômetros.

### Espectro iônico

Se energia aplicada para excitação atingir o potencial de ionização, isto é, for de intensidade suficiente para remover o elétron para longe da influência do núcleo, será obtido um íon. No caso do átomo de sódio essa energia corresponde a 8,235 10-19 J. Essa ionização pode ocorrer em chamas de elevada temperatura e o espectro de emissão de um íon será completamente diferente do espectro do átomo que lhe deu origem, assemelhando-se ao espectro do elemento de número atômico precedente.

### Espectro de bandas

Moléculas submetidas à excitação suficientemente forte podem se romper e resultarem em átomos. Caso as moléculas permaneçam íntegras, será produzido um espectro de emissão molecular, no qual, um grande número de linhas de comprimentos de onda bem próximos formarão agrupamentos chamados bandas. Deste modo, a energia radiante emitida aparece espalhada em um trecho do espectro em vez de se concentrar em linhas isoladas. Emissão de bandas ocorrem mais freqüentemente em chamas, pois a energia relativamente baixa permite a ocorrência de associações de átomos. Formas de excitação mais eficientes podem dissociar moléculas em átomos, dificultando a ocorrência de bandas.

A radiação de fundo (background) observada em espectros se deve a espécies moleculares como: OH, CO, O2, CH, C2, muitas das quais só tem existência em chamas. No espectro de emissão de chama do cálcio pode se identificar uma emissão molecular, que se estende de 547 a 560 nm. Essa banda apresenta um pico agudo a 554 nm, relativamente estreito, que tem praticamente o aspecto de uma linha de emissão atômica, e que é atribuída à espécie CaOH. A transição eletrônica mais provável do átomo de cálcio, ou seja, sua linha de ressonância, ocorre a 422,7 nm envolvendo os orbitais   4s2    4s1  4p1

## Perda da energia absorvida

Um átomo ou uma molécula pode perder sua excitação por diferentes mecanismos. Pode ocorrer a simples re-emissão de um fóton de mesma energia daquele que tinha sido absorvido.

A energia absorvida por átomo ou molécula que absorve um fóton nem sempre é devolvida na forma de radiação de comprimento de onda correspondente. Uma parte da energia pode ser liberada na forma de calor e a quantidade de energia restante na forma de radiação eletromagnética de maior comprimento de onda. De qualquer forma essa energia radiante liberada pode ser medida e constitui a base dos métodos de fluorescência atômica e fluorescência molecular.

# INSTRUMENTOS PARA MÉTODOS ÓTICOS

Diversos métodos instrumentais se fundamentam na interação da energia radiante com a matéria, através de fenômenos como: absorção, emissão, espalhamento, refração, difração, rotação do plano de polarização da energia radiante.

Originalmente, o termo métodos óticos designava métodos instrumentais relacionados à energia radiante da região visível do espectro eletromagnético. Posteriormente, a designação se estendeu às regiões do ultravioleta e infravermelho, envolvendo fenômenos de absorção, emissão de energia, entre outros.

Costuma-se considerar os instrumentos empregados nos métodos óticos em conjunto, para, numa visão abrangente, ressaltar as similaridades que existem no esquema básico dos mesmos.

Os componentes comuns dos instrumentos dos métodos óticos são: fonte de radiação, recipiente de amostra, seletor de região espectral, detector de radiação e processador de sinal e leitura. Embora essas partes nem sempre estejam em todos os instrumentos dos métodos óticos, quando presentes desempenham essencialmente as mesmas funções.

## Fontes de radiação

As fontes de radiação estão presentes apenas nos métodos que envolvem medidas de absorção de energia radiante, uma vez que nos métodos de emissão a própria amostra atua como fonte de radiação.

As fontes emissoras podem ser basicamente de radiação contínua ou de linhas, como as lâmpadas de cátodo oco. Na região visível do espectro a principal fonte é a lâmpada de filamento de tungstênio, enquanto que para a região ultravioleta emprega-se a lâmpada de deutério. Para a região do infravermelho podem ser empregadas fontes diversas, entre as quais filamentos de ródio e de níquel-cromo.

Na espectrometria de absorção atômica o sinal analítico decorre da absorção de energia de um feixe de radiação. Quanto maior for a concentração do elemento a ser analisado na solução de amostra, maior será a população de átomos desse elemento na chama e maior será a atenuação do feixe luminoso que a atravessa.

É óbvio, portanto, que na espectrometria de absorção atômica se deva dispor de uma fonte de energia radiante para excitação dos átomos presentes na chama. Sabe-se que para excitar átomos deve-se fornecer radiação de comprimento de onda bem determinado, que corresponda à energia necessária para levar o átomo do estado fundamental para outro de maior energia. Deste modo, para cada elemento a ser determinado pela espectrometria de absorção atômica será exigida uma fonte de radiação específica. Na fotometria de emissão isso não ocorre, pois os próprios átomos do elemento a ser determinado se constituem em fonte de radiação.

Em virtude das exigências citadas, compreende-se porque uma opção adequada é a que emprega, por exemplo, a energia radiante emitida por átomos de cálcio contidos numa fonte de radiação, para excitar átomos de cálcio, provenientes da amostra que esta sendo analisada, como ocorre nas lâmpadas de catodo oco. Procede-se neste caso como na experiência de WOOD citada anteriormente.

### Lâmpada de catodo oco

Uma linha de absorção tem largura espectral entre 0,002 e 0,005 nm. Para tornar viável o método de absorção atômica foi necessário desenvolver uma fonte de linhas estreitas, ou seja, de largura compatível com uma medida de absorção representativa.

A fonte de radiação que atende a essa necessidade, e em geral utilizada na espectrometria de absorção atômica, é a lâmpada de catodo oco

Consiste em um cilindro de vidro preenchido com gás nobre, neônio ou argônio, à baixa pressão (7,5 mBar), contendo um catodo na forma de cilindro oco, feito do elemento para cuja determinação a lâmpada se destina, como Fe, Cu, Mn, Ni, ou então o contendo numa liga. Existe ainda, um anodo, na forma de estilete ou aro. Para elementos que emitem linhas na região do ultravioleta, a lâmpada deve ter janela de quartzo, para os demais a janela é de vidro.

Aplicando-se uma voltagem elevada, entre 400 a 600 volts, ocorre descarga elétrica e ionização do gás nobre. Os íons positivos produzidos, dirigidos pelo gradiente de voltagem, colidem com o catodo, deslocando átomos do metal, os quais se excitando por meio de colisões, emitem seu espectro característico ao retornarem ao estado fundamental.

O catodo em geral é protegido por um isolamento em vidro ou cerâmica, para que a emissão se dê do interior do catodo, melhorando a intensidade e definição das linhas.

Na operação da lâmpada, aplica-se uma corrente de intensidade específica para cada elemento. Uma corrente elevada aumenta o número de átomos excitados e, conseqüentemente, a intensidade de emissão da lâmpada, oferecendo a vantagem de diminuição do ganho. A elevação da corrente, contudo, causa o alargamento da linha emitida, problemas de linearidade na calibração e diminuição da vida útil da lâmpada. O emprego de corrente muito baixa gera radiação de baixa intensidade, exigindo amplificação excessiva do sinal e aumentando o ruído. O fabricante da lâmpada em geral especifica a corrente ótima e a corrente máxima permitida.

O uso de lâmpadas pode ser considerado como um inconveniente da espectrometria de absorção atômica, pois não se dispondo da lâmpada específica não se faz a determinação desejada. Além disso, seu custo é relativamente elevado e a vida útil é limitada. Exigem um tempo de aquecimento e isso pode dificultar a determinação de diversos elementos em uma mesma amostra. Existem lâmpadas multi-elementos tais como: Ca+Mg, Ca+Mg+Al, Fe+Cu, que podem facilitar as análises de rotina, mas deve ser considerado que quando uma dessas lâmpadas é danificada, vários elementos deixam de ser determinados.

Além das lâmpadas de catodo oco, emprega-se em espectrometria de absorção atômica a lâmpada de deutério, que é uma fonte de radiação contínua empregada para medir e corrigir a "absorção de background". Ao ser usada, a lâmpada deve ter seu feixe luminoso perfeitamente alinhado em relação ao sistema detector.

## Recipientes de amostra

Em diversos métodos óticos a amostra deverá estar contida em um recipiente. A exceção também aqui é para os métodos de emissão. As células destinadas à conter a amostra, devem ser transparentes à radiação na região espectral de interesse. Na região visível são empregadas células de vidro (ou mesmo plástico), mas na região do ultravioleta se exige o uso cubetas de quartzo. Para o infravermelho a amostra é confinada entre janelas de NaCl, ou forma pastilhas com um sal como KBr.

## Seletor de região espectral ou de comprimento de onda

Idealmente nos métodos óticos dever-se ia selecionar uma radiação de um único comprimento de onda, ou radiação monocromática. Na prática isso é praticamente impossível, mas consegue-se selecionar bandas por vezes bastante estreitas. O parâmetro que caracteriza uma banda é sua largura efetiva medida à meia altura da banda. Quanto mais estreita a largura efetiva da banda melhor é o equipamento.

A seleção dos comprimentos de onda de uma radiação policromática, como a emitida por uma lâmpada de filamento de tungstênio, pode ser efetuada por filtros ou monocromadores.

### Filtros

Filtros são seletores que permitem isolar bandas de comprimentos de onda fixos, ou seja, cada filtro é empregado para selecionar uma banda do espectro eletromagnético. Os dois tipos principais são:

Filtros de absorção: materiais coloridos como vidro ou gelatina são capazes de absorver certos comprimentos de onda e deixar passar outros. Valores típicos para a largura de banda efetiva dos filtros de absorção se situam entre 30 e 250 nm. Quanto mais estreita a banda menor a fração de energia radiante que os filtros transmitem.

Filtros de interferência: são constituídos por um material dielétrico transparente como CaF2 ou MgF2, colocado entre duas películas metálicas semitransparentes, sendo o conjunto colocado entre placas de vidro. A seleção do comprimento desejado se dá por interferência construtiva das ondas da radiação incidente, em função da reflexão sucessiva do feixe de radiação entre as películas metálicas. Filtros de interferência fornecem bandas mais estreitas e transmitem mais energia que os filtros de absorção.

### Monocromadores

Os monocromadores diferem dos filtros, na medida em que permitem obter diferentes comprimentos de onda dentro de um intervalo relativamente amplo. Com monocromadores pode se efetuar o registro, ou a varredura, de um espectro.

Os componentes de um monocromador típico são: fenda (slit) de entrada (A), por onde a radiação policromática é admitida no monocromador; lentes ou espelhos colimadores (B), para se obter feixe de radiação paralelo; elemento de dispersão de comprimento de onda (C), em geral um prisma ou uma grade de difração; lente ou espelho (D) para focalizar a radiação dispersa sobre uma fenda (slit) de saída (E), isolando a região de comprimento de onda desejado.

#### Prisma

Quando uma radiação policromática incide e atravessa um prisma, os diferentes comprimentos de onda que a compões sofrem refração a ângulos diferentes, de modo que a luz branca pode ser decomposta em cores. De modo geral, comprimentos de onda mais curtos apresentam maiores índices de refração, desviando-se mais da direção original, que os comprimentos de onda mais longos.

| Cor | Comprimento de onda | Índice de refração |
| --- | --- | --- |
| Azul | 434 nm | 1,528 |
| Amarelo | 550 nm | 1,517 |
| Vermelho | 700 nm | 1,510 |

#### Grades ou redes de difração

Nas grades de difração, a radiação policromática é separada em diferentes comprimentos de onda por um processo de interferência construtiva de onda. As grades de difração podem ser de transmissão ou de reflexão, sendo estas últimas as mais comuns.

Os prismas são peças de custo elevado e devem ser constituídos por material de elevada pureza, pois, como a luz tem que atravessá-lo, pode ocorrer bastante absorção de radiação. Grades são também peças de alta tecnologia, mas como podem ser feitas por réplicas, seu custo cai e elas substituíram os prismas em muitos dos instrumentos óticos.

Uma grade de reflexão é construída efetuando-se uma série de sulcos paralelos separados por uma distância d numa superfície refletora. Para um dado ângulo de incidência i da radiação sobre a grade de reflexão, radiações de comprimento de onda  serão obtidos por interferência construtiva a um certo ângulo r de reflexão.

O intervalo de comprimentos de onda selecionados depende da capacidade de dispersão da grade e da distância d. É necessário considerar que quanto menor d melhor é a separação mas maior é a redução do poder radiante da radiação.

Suponha-se uma grade construída efetuando-se 2380 sulcos paralelos por centímetro. A distância d entre os sulcos será de 4,202 10-4 cm ou 4202 nm. Para uma radiação policromática incidente a um ângulo i de 40o, qual será o cumprimento de onda obtido na direção do ângulo de reflexão r de 30o?

λ=4202.(sen40−sen30)n=4202.(0,6428−0,5000)n=600nnm

O numero n , ou ordem de reflexão, assume valores inteiros de 1, 2, 3...Portanto na direção de um ângulo de reflexão de 30o seriam obtidos os comprimentos de onda de 600, 300, 200 nm e assim por diante. Ao contrário do que possa parecer, essa superposição não apresenta problemas práticos.

700                           600                            500                        400 nm

Grade

Prisma

Diferentemente dos prismas, a dispersão promovida pelas grades de difração é linear, de modo que a eficiência de separação de comprimentos de onda pelas grades é praticamente independente do comprimento de onda de interesse.

## Detectores de radiação

Para se quantificar a energia radiante emitida ou absorvida pela matéria é necessário transformá-la em outra modalidade de energia e isso é o que ocorre nos detectores. Eles podem responder à luz ou ao calor, estes últimos sendo empregados na região do infravermelho. Os detectores que respondem à luz são denominados detectores fotoelétricos e são usados na região visível, ultravioleta e infravermelho próximo.

As características desejáveis para um bom detector são: alta sensibilidade; alta relação sinal-ruído; resposta constante dentro de faixa ampla de comprimento de onda; sinal elétrico  proporcional ao poder radiante da radiação incidente. Os principais detectores fotoelétricos são:

### Célula fotovoltaica

A radiação incidente desloca elétrons de um cristal semicondutor, como sulfetos de cádmio e chumbo, ou selênio, criando lacunas que agem como cargas positivas. Prepara-se uma interface entre o semicondutor e um metal, para onde se movem os elétrons em direção oposta às lacunas, gerando uma corrente elétrica. Esta corrente pode ser detectada sem amplificação, sendo a sensibilidade da fotocélula semelhante à do olho humano.

### Fototubos

Uma superfície que atua como um cátodo, é recoberta por um material que perde facilmente elétrons sob influência da energia radiante incidente. Um simples fio metálico atua como coletor de elétrons, o ânodo, pois é mantido a um potencial mais positivo que o cátodo. Sob um potencial constante, gera-se uma corrente elétrica proporcional ao poder radiante do feixe de radiação incidente. A sensibilidade do fototubo depende do material emissor de elétrons presente no cátodo, existindo fototubos diferentes para as regiões específicas do espectro.

### Fotomultiplicadoras

O detector fotomultiplicador ou fotomultiplicadora, sensível a radiações entre 190 e 800 nm. A radiação penetra no tubo fotomultiplicador através de uma janela de quartzo e dirige-se para o fotocatodo, uma placa de material fotossensível que emite elétrons sempre que um feixe luminoso incide sobre ela. Quanto maior a intensidade da radiação incidente, maior será a quantidade de elétrons gerada.

1

2

4

5

3

6

7

8

9

Catodo

fotoe

mi

s

sor

D

inodo

(

1

-

9

)

anodo

R

adiação

incidente

Adjacente ao fotocatodo, existe um eletrodo mantido a um potencial elétrico mais positivo, chamado dinodo. Os elétrons gerados no fotocatodo dirigem-se ao dinodo, onde a colisão de cada um liberta outros elétrons secundários.

Como existem diversos dinodos arranjados convenientemente, mantidos cada um a um potencial mais positivo que o outro, em cada estágio ocorrerá amplificação de corrente, e a partir dos elétrons inicialmente emitidos no fotocatodo serão originados um número muito maior de elétrons.

Um arranjo de 9 a 13 dinodos permite uma amplificação da corrente de 108 a 1010 vezes. O potencial aplicado a tubo fotomultiplicador é também conhecido como ganho, e pode ser ajustado automaticamente pelo instrumento. A corrente produzida no tubo fotomultiplicador é convertida num sinal de voltagem, em um amplificador de alta impedância.

### Arranjo linear de diodos

Uma série de fotodiodos que atuam como sensores estão arranjados de tal modo, que todos os elementos do feixe de radiação dispersos por uma grade podem ser medidos simultaneamente.

## Sistema de leitura

Este componente capta o sinal amplificado do detector e o apresenta numa forma conveniente ao operador. O sistema mais simples é um medidor analógico, com resolução de 0,1%T. Medidores digitais são mais versáteis e podem operar em conjunto com microprocessador, armazenando informações. Os registradores gráficos, por sua vez, permitem o registro contínuo do sinal em função do tempo ou do comprimento de onda.

# ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR

A espectroscopia molecular está relacionada a processos de absorção e emissão de energia por moléculas, termo esse que engloba espécies químicas poliatômicas como íons inorgânicos e complexos.

A espectroscopia de infravermelho é utilizada sobretudo com fins qualitativos e envolve alterações nos estados de energia vibracional das moléculas.

A espectroscopia UV-visível trata essencialmente de transições entre estados eletrônicos de energia. As duas regiões do espectro podem ser consideradas em conjunto pois as interações, informações e equipamentos são bastante similares. O uso mais comum da espectroscopia UV-visível e na análise quantitativa.

Compostos orgânicos saturados não absorvem na região visível ou ultravioleta e absorção de energia radiante nessas regiões é relacionada à uma deficiência de elétrons na molécula.

Os complexos inorgânicos têm seus espectros de absorção interpretados pelas teorias de formação de complexos entre metais e ligantes contendo pares de elétrons não compartilhados  Complexos de transferência de carga também exibem absorção na região UV-visível

## Lei de Beer

A energia radiante pode ser absorvida por espécies moleculares em solução. Se a solução for colorida, isso indica absorção de radiação na região visível do espectro eletromagnético, detectada pelo decréscimo de seu poder radiante, Po, que significa a quantidade de energia que incide sobre uma superfície na unidade de tempo. O tratamento matemático do processo de absorção de energia por espécies químicas é feito por meio da dedução da Lei de Beer.

Po

P

b

Suponha-se uma célula de faces planas e paralelas, separadas pela distância b, contendo solução de concentração c de uma espécie absorvente. Radiação monocromática de poder radiante Po, incidente numa das faces da célula, apresenta um valor P após atravessar o percurso b no interior da solução. Como ocorreu absorção de energia radiante, tem-se P < Po.

Considerando-se uma fração dx muito pequena do percurso b, tem-se que a variação relativa de poder radiante Px neste trecho é diretamente proporcional à concentração c e a dx:

dPxPx=−k.c.dx

O sinal negativo indica decréscimo do poder radiante e k é uma constante de proporcionalidade. Integrando-se Px entre os limites P e Po e dx entre os limites 0 e b tem-se:

-PoPdPxPx=0bk.c.dx

-(ln P – ln Po) = k c b

lnPoP=k.c.boulogPoP=a.b.c

O parâmetro a é uma constante característica da espécie absorvente denominada absortividade, que engloba o fator de transformação de logaritmos neperianos para logaritmos decimais. Quando a concentração c é expressa em mol L-1 e o percurso b em centímetros,  a constante a recebe o nome de absortividade molar, representada então por . As expressões acima são a representação matemática da chamada lei de Beer.

## Absorbância e Transmitância

Define-se Transmitância, T ou T%, como a relação entre P e Po:

T=PPoouT%=PPo.100

Por sua vez, Absorbância, A, é definida como :

A=log1T=logPoP

Deste modo, a lei de Beer pode ser expressa como:

A = a.b.c

Nos espectrofotômetros analógicos antigos preferia-se registrar a leitura %T por esta se apresentar em escala linear, para depois converter a medida em absorbância por cálculo. Nos equipamentos digitais pode-se facilmente ler diretamente valores de absorbância.

A expressão gráfica da lei de Beer nada mais é que a curva de calibração de um método espectrofotométrico. Determinando-se a equação de regressão da absorbância em função da concentração c, a inclinação da reta, ou seu coeficiente angular é a estimativa da absortividade da espécie química absorvente.

## Desvios da lei de Beer

Se não se obtém uma reta no gráfico absorbância versus concentração se tem desvio na Lei de Beer. A partir de certo limite superior de concentração, a relação entre absorbância e concentração deixa de ser linear e esse ponto define o limite superior da faixa ótima de trabalho.

....

Os fatores que causam desvios da lei de Beer são: interação dos centros absorventes da molécula entre si ou com outras espécies; variação do índice de refração com variação da concentração; alteração da posição de equilíbrio químico entre espécies absorventes por diluição e absorção de radiação policromática, ou seja, radiação com largura efetiva de banda relativamente larga.

Medidas de absorbância são de preferência efetuadas no comprimento de onda de máxima absorção de energia, para minimizar o erro decorrente de imprecisão no comprimento de onda.

## Instrumentos

Os instrumentos que medem a absorção de energia radiante na região visível do espectro apresentam os componentes básicos anteriormente citados, que podem ser visualizados no esquema apresentado a seguir. Observe-se que a seleção do comprimento de onda é efetuada antes da radiação atravessar a amostra.

A medida de absorção é efetuada a partir de duas leituras de energia transmitida Po e P. No espectrofotômetro de feixe simples inicialmente a célula de leitura contém uma solução de referência, o solvente ou a prova em branco, para se medir Po. Nessa condição, ajusta-se no aparelho o valor de 100%T ou 0,000A, pois toda e qualquer absorção de energia que ocorra na ausência da espécie química que esta sendo determinada será desconsiderada. Feita a calibração do equipamento, coloca-se a solução de amostra na célula de leitura para então quantificarmos P. O sistema de leitura apresenta então automaticamente o valor de 100P/Po ou de log Po/P.

O esquema apresentado a seguir de um espectrofotômetro de feixe simples é baseado em um instrumento muito popular, o Spectronic 20 da Baush-Lomb, que atualmente foi dotado de sistema de leitura digital.

Nos espectrofotômetros de feixe duplo típicos a solução de amostra e solução de referência são lidas simultaneamente. O feixe de radiação monocromática passa por um disco rotatório, que apresenta setores transparentes e refletores alternados, faz com que a radiação seja alternadamente enviada para a célula de referência e para a célula contendo a amostra.

Equipamentos de feixe duplo apresentam a vantagem de não serem afetados por flutuações no poder radiante da fonte emissora ou na resposta do detector. São também especialmente adequados para o registro de espectros. Certos espectrofotômetros podem efetuar uma varredura inicial para registrar as absorbâncias de uma solução de referencia para posteriormente subtraí-las das leituras efetuadas na solução de amostra para assim se obter um espectro.

# FOTOMETRIA DE EMISSÃO DE CHAMA E ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

Diferentes métodos instrumentais envolvem medidas de absorção ou emissão de energia radiante por átomos ou íons atômicos. Estas espécies podem ser obtidas por processos elétricos, como ao passar corrente elétrica de alta voltagem por amostra de substância gasosa contida em um tubo de vidro. Para amostras sólidas, é possível, por exemplo, promover descargas elétricas entre eletrodos de grafite nos quais se depositou o material a ser analisado.

Por outro lado, a produção de átomos de um elemento cuja concentração se quer determinar também pode ser efetuada em uma chama, como ocorre na espectrometria de absorção atômica e na fotometria de emissão de chama, métodos de utilização rotineira nas análises de materiais de interesse agronômico.

A fotometria de emissão de chama é mais antiga e quando a espectrometria de absorção atômica se difundiu ela ficou restrita à determinação de elementos mais facilmente excitáveis como Na, K e Li, em análises clínicas e agronômicas. SLAVIN afirmou em 1968, que o uso da fotometria de emissão e da polarografia, como técnicas para a determinação de metais, havia decrescido consideravelmente, levando a crer que a espectrometria de absorção atômica ocuparia amplos espaços. Contudo, a fotometria de emissão de chama sempre foi de importância fundamental nas análises agronômicas, pela sua conveniência na determinação rotineira do potássio.

Com o desenvolvimento do plasma de argônio como fonte de excitação, voltou-se empregar em larga escala a medida de emissão de energia de átomos excitados, como técnica analítica.

A fotometria de emissão de chama e a espectrometria de absorção atômica podem ser relacionadas entre si, porque ambas as técnicas utilizam uma chama na etapa de atomização. Assim, se obtém átomos no estado fundamental pelo fornecimento de energia térmica (+Q). A diferença marcante é que na espectrometria de absorção atômica mede-se a fração da energia radiante, fornecida por uma fonte externa (+h), que é absorvida para excitação dos átomos produzidos.

Na fotometria de emissão, o sinal analítico decorre da energia liberada por átomos termicamente excitados ao retornarem ao estado fundamental (-h). Esquematicamente, tem-se para a fotometria de emissão:

|  | Atomização |  | Excitação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn+ |  | Mo |  | M* |
|  | +Q |  | + h |  |

e na espectrometria de absorção atômica

|  | Atomização |  | Excitação |  | Emissão |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn+ |  | Mo |  | M* |  | Mo |  |
|  | +Q |  | +Q |  | -h |  |  |

No presente texto tratou-se paralelamente das técnicas de emissão e de absorção em chama. Quando se consideram os aspectos instrumentais, a ênfase é para os espectrômetros de absorção atômica, pois o equipamento de fotometria emissão de chama aqui considerado são aqueles mais simples, que dispõe de filtros apenas para a determinação de Na, K ou Li.

Atomização em chama

Tanto na espectrometria de absorção atômica como na fotometria de emissão de chama, a etapa decisiva para o êxito dessas técnicas analíticas é a produção controlada de átomos do elemento a ser determinado, ou seja a atomização. Conforme já citado anteriormente a chama não é o único meio para obtê-los e nela a maioria dos átomos obtidos permanece no estado fundamental pois a temperatura atingida é relativamente baixa. Deste modo, apenas linhas espectrais de baixo potencial de excitação, menores que 9.10-19J ou 5,5 eV, serão emitidas.

O esquema apresentado anteriormente mostra as etapas envolvidas na produção de átomos  também indica os processos que contribuem para dificultá-la. Ao final, os átomos produzidos estarão aptos para se excitarem com energia térmica, emitir energia radiante e fornecer um sinal analítico na fotometria de emissão. Alternativamente, podem ser excitados por em feixe de radiação luminosa, absorvendo nesse processo parte da energia radiante, fornecendo uma medida de absorbância na espectrometria de absorção atômica.

### Aspiração e nebulização da solução de amostra

A situação usual nos métodos de chama é se dispor de uma solução de amostra, em geral aquosa, que será aspirada até a chama, através de um conjunto que reúne sistema de aspiração, de nebulização e um queimador.

Normalmente a aspiração se processa através de um sistema pneumático, onde um fluxo de gás, escapando a alta velocidade por um orifício, promove uma queda de pressão e, conseqüentemente, aspiração da solução de amostra por meio de um capilar. A saída do conduto de amostra é posicionada de forma concêntrica à saída do gás. A velocidade de aspiração da amostra se situa entre 2 a 8 ml/min e como afeta a magnitude do sinal analítico é um parâmetro a ser otimizado.

- Queima total

O sistema de nebulização e queima, originalmente empregado, sobretudo nos fotômetros de emissão de chama, era do tipo "queima total", assim denominado porque todo volume de solução aspirado chegava até à chama simultaneamente com os gases combustível e oxidante.

Apresentava vantagens como: construção simples, baixo custo, maior segurança por não haver risco de flash-back da chama e possibilidade de utilização de diferentes misturas gasosas. Permitia também, concentrar a chama em uma pequena região, o que era vantajoso na fotometria de emissão, por focalizar uma quantidade máxima de luz no detector. Por outro lado, eram extremamente barulhentos devido à turbulência da chama, não permitiam a otimização independente da nebulização e das condições da chama, nem o descarte das gotas de maior tamanho, que acabavam por ser admitidas na chama.

O sistema queimador típico dos espectrômetros de absorção atômica, atualmente também empregado nos fotômetros de emissão, é o denominado "pré-mix", Neste caso, antes da "queima", se efetua a nebulização em uma câmara, onde são admitidos o combustível e o oxidante. A chama é alimentada por uma mistura prévia de gases, o que a torna bastante estável.

É importante que fluxo dos gases seja mantido à velocidade superior à de queima, pois , caso contrário, corre-se o risco de ocorrer retrocesso ou "flash-back" da chama, quando a combustão se dá na câmara de nebulização. Nos instrumentos modernos existem dispositivos de segurança para prevenir esse tipo de acidente.

Após a solução ter sido aspirada no sistema "pré-mix", o filamento líquido é fragmentado em gotas de tamanhos variáveis, visando obter um aerosol com gotículas de diâmetro entre 5 a 7 µm, de modo a se ter máxima eficiência na evaporação do solvente e atomização do componente a ser determinado. Logo após ser aspirada, a solução pode ser projetada contra uma pérola de vidro, colocada à uma distância regulável, para fragmentação das gotas. Com essa mesma finalidade, são colocados anteparos no percurso até o queimador. Gotas de maior diâmetro são descartadas através do dreno da câmara de nebulização, de modo que apenas 10 a 20% do volume aspirado contribui para a formação do aerosol.

À saída da câmara de mistura se acopla o queimador. No caso dos espectrômetros de absorção atômica, ele consiste em uma plataforma retangular, com uma fenda central de poucos milímetros de largura e cerca de 10 cm de comprimento (chama de ar/acetileno) onde se localiza uma chama laminar. Obtém-se assim, um máximo percurso através da chama, tornando eficiente a absorção da energia radiante do feixe que a atravessa. A fenda do queimador de óxido nitroso/acetileno é mais curta, para compensar a maior velocidade de queima dessa mistura.

Para os fotômetros de chama, o queimador mais adequado apresenta forma de torre cilíndrica, com orifícios arranjados em circunferência, pois aqui o propósito é concentrar a luz emitida pelos elementos excitados e focalizá-la eficientemente no detector. Menos conveniente seria a chama do tipo laminar, pois a maior área permite maior resfriamento da chama, o que afeta exponencialmente o número de átomos excitados, conforme indicado pela relação de Boltzmann.

### Otimização do sistema de nebulização e queima

As regulagens que podem ser efetuadas pelo operador no sistema nebulizador-queimador são mais complexas no espectrômetro de absorção atômica que nos fotômetros de chama comuns, que não permitem maiores ajustes, a não ser a velocidade de aspiração da amostra. Os parâmetros do sistema nebulizador-queimador são regulados para obter maximização do sinal analítico e são os seguintes:

velocidade de aspiração da amostra: regulada pelo movimento de uma rosca na parte externa do sistema nebulizador,

posição da pérola de impacto: ajusta-se a distância entre a pérola e a entrada de solução dentro da câmara de nebulização,

ajuste horizontal e vertical do queimador: movimenta-se a cabeça do queimador, para que o feixe de radiação da lâmpada de catodo oco atravesse o máximo comprimento da chama e na altura conveniente para interagir o mais eficientemente possível com os átomos do elemento a ser determinado.

rotação do queimador: esse ajuste pode ser efetuado com o mesmo objetivo anterior, isto é, coincidir o feixe da lâmpada com a chama. Entretanto, quando se manipulam soluções de amostras concentradas e se quer evitar diluições, o queimador pode ser girado para diminuir a população de átomos que entra em contato com a radiação.

### A chama

Uma chama é o resultado da reação exotérmica, denominada combustão, entre um combustível e um agente oxidante, ou comburente, que no caso dos métodos analíticos em questão são gases. Os gases produzidos nessa reação tornam-se luminosos pela liberação de energia química.

A energia liberada na reação de combustão eleva a velocidade de moléculas presentes no meio. As colisões inelásticas dessas moléculas com os átomos introduzidos na chama através de um aerosol, promovem transferência de energia e excitação dos átomos.

Os gases mais comumente empregados como combustíveis são: acetileno, propano, butano, gás de cozinha, hidrogênio, enquanto que como oxidantes tem-se: ar, oxigênio, óxido nitroso. As reações de combustão mais empregadas com finalidades analíticas, são as indicadas a seguir:

ar/butano :  C4H8 + 6,5 O2 + 26 N2    4 CO2 + 5 H2O + 26 N2

ar/acetileno:  C2H2 + O2 + 4 N2    2 CO + H2 + 4 N2

óxido nitroso/acetileno:  C2H2 + 2 N2O    2 CO + H2 + 2 N2

As principais funções da chama são: vaporização do elemento de interesse, passando-o da fase sólida para a fase gasosa; atomização, ou seja conversão de moléculas em átomos e, na fotometria de chama, excitação de átomos do estado fundamental para estados de maior energia.

Para cumprir essas funções a chama deve apresentar algumas características como estabilidade, condição que depende da perfeita regulagem da pressão dos gases, e temperatura apropriada, definida principalmente pela escolha dos gases combustível e oxidante. Em medidas de emissão, o uso da chama como meio de atomização é restrito a comprimentos de onda superiores a 210 nm, pois o espectro de emissão da própria chama não deve interferir na medida da emissão do elemento analisado.

Com relação ao ambiente químico que prevalece na chama ela se classifica em:

Estequiométrica: aquela que é quimicamente balanceada, ou seja, os gases são supridos na proporção definida pela estequiometria da reação.

Oxidante: quando a proporção de oxidante é superior à de combustível. É a chama de temperatura mais elevada e tem cor amarela.

Redutora: É a mais rica em combustível, e de temperatura mais baixa. Apresenta cor azul claro

A eficiência na atomização não depende apenas da temperatura da chama, pois o ambiente químico exerce influência decisiva. Uma chama ar/acetileno redutora é cerca de 150K mais fria que a chama estequiométrica, mas possibilita menor probabilidade de formação de monóxidos estáveis que prejudicam a formação de átomos. Várias combinações de gases combustíveis e oxidantes foram estudadas e as mais comumente empregadas são as seguintes:

Ar/acetileno: ainda a mais utilizada na espectrometria de absorção atômica, apresenta uma velocidade de queima relativamente baixa (160 cm/s), que propicia um bom tempo de residência dos átomos produzidos. Permite atingir em média temperaturas de 2300oC, considerada baixa para permitir a emissão de muitos elementos e para impedir a formação de compostos refratários na chama.

Óxido nitroso/acetileno: apresenta temperatura relativamente elevada (2900 a 3000oC) o que favorece a atomização de compostos altamente refratários como os de alumínio, vanádio, molibdênio e titânio. A velocidade de queima é elevada, cerca de 460 cm/s, o que exige para esta chama queimadores com fenda menor que daqueles de ar/acetileno. Como inconveniente favorece a ionização de muitos elementos e apresenta auto-emissão relativamente forte.

Ar/(propano+butano): é a chama empregada nos fotômetros de chama mais comuns, que se restringem à determinação de sódio, potássio e de lítio. O ar normalmente é fornecido por um compressor de diafragma, para não se empregar óleo e evitar contaminações, e o combustível é o gás de cozinha comum. Apresenta temperatura baixa (1700 a 1900oC)  suficiente apenas para excitar poucos elementos. A velocidade de queima é reduzida, permitindo longo tempo de residência.

Os gases empregados nas técnicas analíticas de chama devem apresentar elevado grau de pureza. Ao contrário da fotometria de chama, na espectrometria de absorção atômica deverão ser empregados os gases manufaturados especialmente para essa finalidade, apesar do elevado preço com que são comercializados.

O acetileno é fornecido dissolvido em acetona, embebido em material poroso e acondicionado em cilindros metálicos, os quais deverão permanecer imóveis por 24 h após serem movimentados. Não se deve utilizar o gás a pressões inferiores a 70 psi (5 bar), para prevenir o arraste de acetona para o espectrômetro de absorção atômica. A linha de gases não pode ser constituída por tubulação de cobre, nem ser submetida a pressões superiores a 15 psi (1 bar), pois corre-se o risco de decomposição espontânea ou explosão do acetileno.

Quando se utiliza a mistura óxido nitroso/acetileno ocorrem problemas de congelamento na saída do óxido nitroso dos cilindros, exigindo equipamento especial que promove aquecimento. Começa-se por operar o aparelho com chama ar/acetileno, trocando-se em seguida o oxidante, manual ou automaticamente. Conforme já citado, deve-se utilizar ainda queimador específico para essa mistura.

A otimização da atomização obviamente envolve os fatores já discutidos, como velocidade de aspiração de amostra e ajustes de posicionamento do queimador. Com relação à chama especificamente, deve ser mencionada a importância do ajuste da velocidade de fluxo dos gases, a qual determina a natureza química, ou estequiometria, da chama.

Enquanto que para alguns elementos, como o cobre, o sinal praticamente independe da estequiometria da chama, outros como o cádmio, que tem a absorbância altamente dependente do fluxo de acetileno, que deve ser ajustado em função da máxima sensibilidade obtida na leitura.

## Seleção de comprimento de onda e leitura do sinal

Na fotometria de emissão de chama, a função do sistema monocromador é selecionar uma determinada linha do espectro de emissão do elemento que esta sendo analisado. Normalmente se empregam filtros de interferência, que são eficientes na seleção de linhas de espectros relativamente simples, como os dos metais alcalinos.

Na espectrometria de absorção atômica o sistema monocromador tem por função selecionar a linha de ressonância das demais linhas emitidas pela lâmpada de catodo oco e pelo gás inerte. Linha de ressonancia é corresponde a transição entre o estado fundamental e o estado excitado de amis baixa energia. Certos elementos, como o cobre, apresentam espectro de absorção simples e a seleção não apresenta problemas. Para outros, o isolamento da linha de interesse é difícil, como é o caso da linha a 232 nm do níquel.

Nas aplicações mais comuns é suficiente que o monocromador possa separar regiões espectrais de até 0,2 nm de largura ou, em outras palavras, que apresente poder de resolução de pelo menos 0,2 nm.

Um sistema monocromador comum nos espectrômetros de absorção atômica é o que utiliza a configuração de CZERNY-TURNER. Nele, o feixe de radiação proveniente da lâmpada de catodo oco atravessa a chama, penetra no sistema monocromador através de uma fenda, conhecida por slit de entrada, e atinge um espelho esférico que o direciona sobre uma grade de difração. Dependendo do ângulo de rotação da grade será selecionada radiação de um determinado comprimento de onda, que será direcionada a uma outra fenda, o slit de saída, através de um segundo espelho esférico. O controle de abertura do slit permite selecionar, por exemplo, trechos de 0,2, 0,5, 1,0 ou 2,0 nanômetros do espectro, conforme seja necessário. Os slit de entrada e saída devem ter a mesma abertura.

A escolha da largura de banda espectral, ou slit, depende de uma solução de compromisso. Uma largura de banda estreita seleciona mais acuradamente a linha de emissão, mas a quantidade de energia que chega até o detector será relativamente baixa e as variações de sinal, ou ruído, que normalmente ocorrem, tornam-se proporcionalmente maiores. Além disso, será necessário maior amplificação do sinal e a contribuição da parte eletrônica do equipamento para o ruído será aumentada. Por outro lado, selecionando-se uma largura de banda maior, transmite-se uma alta intensidade de radiação, têm-se boa relação sinal/ruído, mas a seleção da linha de ressonância será ineficiente, comprometendo-se a linearidade da curva de calibração.

O sistema de leitura mede a intensidade de radiação da lâmpada de catodo oco, de comprimento de onda selecionado no sistema monocromador, quantificando a corrente elétrica gerada no tubo fotomultiplicador.

Na ausência de átomos do elemento analisado tem-se na chama o sinal de referência, de intensidade Po. A aspiração e nebulização da solução de amostra, seguida da atomização, resultará em uma população de átomos proporcional à concentração do elemento na amostra, posicionada no percurso do feixe de radiação emitida pela lâmpada de catodo oco. Os átomos absorvem parte da radiação emitida pela lâmpada e nessa condição o sinal detectado no sistema de leitura terá intensidade reduzida de Po para P.

O sistema de detecção poderia registrar outras radiações além daquela proveniente da lâmpada de catodo oco, o que resultaria em erro na determinação analítica. Esse problema é contornado codificando a emissão da lâmpada por modulação, que consiste basicamente na variação da intensidade de radiação numa freqüência constante, por meios mecânicos ou eletrônicos. No primeiro caso, um disco segmentado rotatório interrompe periodicamente o feixe de radiação, enquanto que na segunda alternativa a lâmpada é ligada e desligada rapidamente numa freqüência constante. Deste modo, isola-se a emissão intermitente da lâmpada de catodo oco da emissão contínua originada da chama e o sistema de leitura não identificará como sinais analiticamente válidos a radiação emitida por espécies produzidas pela chama, ou por demais átomos e espécies presentes.

Na fotometria de emissão de chama, não existe possibilidade de discriminar sinais por modulação, pois tanto a emissão do elemento de interesse como a radiação de fundo provem da chama, o que é uma séria limitação para essa técnica analítica.

Nos equipamentos modernos, o sinal de absorção atômica corresponde a integração de sinais durante um período determinado de tempo. A precisão do resultado é inversamente proporcional à raiz quadrada do tempo de integração.

## Interferências

A exatidão dos resultados em fotometria de emissão e espectrometria de absorção atômica, como ocorre nos métodos não estequiométricos de maneira geral, depende fundamentalmente da calibração. Nos métodos em consideração, o êxito do procedimento analítico requer sobretudo que o elemento de interesse se atomize do modo mais similar possível, nas soluções de amostra e nas soluções padrões.

Analisando-se as etapas que se sucedem, desde a aspiração da solução de amostra até a manifestação do sinal analítico, nota-se que diferentes processos podem prejudicar a transformação dos íons do elemento de interesse em átomos, bem como a interação destes com a radiação luminosa.

### Interferências espectrais

Ao se medir a radiação emitida pelo elemento que estas sendo analisado, pode ocorrer que outra radiação de mesmo comprimento de onda, coincida ou se sobreponha, constituindo uma interferência espectral. Esse tipo de interferência é bastante prejudicial as determinações por fotometria de emissão de chama.

A interferência espectral mais drástica é quando uma linha de emissão coincide com a linha de emissão do elemento determinado, sendo ambas detectadas conjuntamente. É o caso do alumínio e vanádio a 308,2 e do antimônio e níquel a 231,2 nm. Para contornar o problema, deve-se selecionar outras linhas de emissão não coincidentes, ou dispor de sistemas monocromadores de maior eficiência.

Uma ocorrência mais comum é a coincidência de bandas do espectro de emissão de moléculas ou fragmentos, com as linhas de emissão de espectros atômicos. Assim, a banda de cálcio, de 543 a 589,6 nm, afeta as emissões do sódio a 589,0 nm, bem como a de bário a 553,6 nm.

A emissão de um átomo pode interagir com outros átomos no estado fundamental, presentes em grande número na chama, sendo absorvida antes de ser detectada, resultando no fenômeno denominado de auto-absorção. Este processo faz diminuir a intensidade do sinal quando se aumenta a concentração do elemento emissor na solução de amostra, evidenciando uma curvatura na curva de calibração.

Diferentes autores chegam à afirmar que espectrometria de absorção atômica praticamente não ocorrem interferências espectrais, pelo menos em extensão similar à descrita para emissão, pois seria improvável a sobreposição de linhas de absorção. Também, a codificação da radiação da lâmpada de catodo oco, dificulta o registro de radiações interferentes pelo sistema de leitura.

A medida de absorção atômica pode, contudo, ser afetada pela absorção de "background". Neste caso, a medida de absorção por átomos da espécie de interesse, que ocorre em uma faixa muito estreita de comprimento de onda, e afetada por absorção contínua, ou de fundo. Essa absorção de background, ou não específica, se deve sobretudo ao espalhamento de radiação e à absorção molecular.

Quando a solução de amostra apresenta concentração elevada de sólidos dissolvidos, partículas sólidas podem ocorrer na chama, sobretudo quando sua temperatura é insuficiente para completar a atomização. Neste caso, haverá espalhamento da radiação e, conseqüentemente, a atenuação da radiação da lâmpada de catodo oco, que será interpretada como absorção atômica pelo sistema de leitura do instrumento. O espalhamento da luz, de acordo com a lei de Rayleigh, é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda, o que agrava este tipo de interferência  quando o referido parâmetro apresenta valores inferiores a 300 nm.

Se a temperatura da chama for insuficiente para dissociação de moléculas em átomos, bandas de absorção molecular poderão se sobrepor as linhas de absorção atômica do elemento de interesse, causando erro em sua determinação. A formação de moléculas é favorecida quando um elemento presente em alta concentração na matriz reage com gases da chama formando óxidos ou hidróxidos. O problema de absorção molecular se torna mais sério abaixo de 250 nm.

A correção da "absorção de background" é feita comumente dispondo-se de uma lâmpada de deutério, ou de maneira mais eficiente através do efeito "Zeemann". A lâmpada de deutério apresenta um espectro de radiação contínua, que sendo atenuada pela absorção de background, também contínua, permite esta última seja quantificada e subtraída do sinal detectado de "absorção de background + absorção atômica".

### Influência das propriedades físicas da solução de amostra

Suponha-se a determinação de cobre por espectrometria de absorção atômica em aguardente, considerando-a como uma solução hidro-alcoólica, com cerca de 40 a 50% de etanol em volume. Se a calibração do instrumento for efetuada com soluções padrões aquosas, ter-se-á uma condição de atomização diferente daquela obtida ao se aspirar a solução de amostra, contendo etanol.

Soluções com diferentes viscosidades e tensões superficiais serão aspiradas e nebulizadas diferentemente, resultando em diferentes populações de átomos para uma mesma concentração do elemento de interesse. Cita-se que a viscosidade afeta a velocidade de entrada da solução no nebulizador, enquanto que a tensão superficial afeta o número de gotículas formadas, ou seja, a eficiência da nebulização.

A forma mais simples de se eliminar essa interferência é preparar soluções padrões e de amostra com propriedades físicas comparáveis.

A situação é especialmente crítica na fotometria de emissão de chama, onde o aumento da velocidade de aspiração de solução de amostra diminui a intensidade de radiação de fundo ( background ) da chama, em função do maior resfriamento.

Na determinação de metais em óleos lubrificantes, a solução de amostra é preparada por dissolução em solventes orgânicos como xileno e metilisobutilcetona (MIBK). Para se preparar soluções padrões, deve-se dispor de compostos organometálicos que possam ser considerados como padrões primários, solúveis nos mesmos solventes, obtendo-se assim soluções padrões e de amostra com propriedades físicas similares.

Quando se empregam solventes orgânicos, há que se levar em conta que eles atuam também como combustíveis, devendo ser alterada portanto a relação combustível/oxidante, aumentando-se o fluxo deste último.

### Interferências químicas

Componentes da amostra podem reagir com o elemento de interesse formando compostos que se fundem, vaporizam, ou que se dissociam com graus variados de dificuldade, denominados compostos refratários, que evidentemente prejudicam a atomização. Os processos descritos afetam tanto a fotometria de emissão como a espectrometria de absorção atômica.

O exemplo mais relacionado com as análises agronômicas se refere à determinação de cálcio e de magnésio em matrizes que contém íons fosfato, sulfato e alumínio, como solo, material vegetal, misturas de fertilizantes, entre outros. A formação de CaAl2O4, por exemplo, prejudica a transformação do cálcio presente na amostra em átomos.

Para contornar o problema, em geral adiciona-se ao meio um elemento que forma compostos refratários mais facilmente que o elemento de interesse, como o lantânio ou o estrôncio. Cita-se ainda a possibilidade de se quelatar com EDTA o elemento que se esta determinando, de modo que não se formem compostos refratários com íons fosfato ou sulfato. Finalmente, uma chama de temperatura conveniente pode dissociar compostos refratários eventualmente formados.

Espécies produzidas na chama a partir dos gases, ou de compostos da amostra, também podem exercer o mesmo papel.

### Interferência de ionização

A formação de íons diminui o número de átomos disponíveis para a produção do sinal analítico e, conseqüentemente, a sensibilidade analítica. Isso ocorre porque o íon apresenta um espectro de absorção completamente diferente do átomo que lhe deu origem.

A ionização é mais intensa a concentrações mais baixas e é afetada também pela presença de outros elementos. Ao se determinar potássio em amostra com elevados teores de sódio, a ionização do potássio será reprimida.

A ionização do elemento M que esta sendo determinado, ocorre segundo o equilíbrio:

M    Mn+ + n elétrons

Se for adicionado ao meio um elemento, denominado supressor de ionização, que se ioniza mais facilmente que M, por apresentar um menor potencial de ionização, o maior número de elétrons presentes deslocará o equilíbrio de ionização do elemento M para a esquerda, dificultando a formação de íons Mn+.

A determinação de cálcio e de magnésio por espectrometria de absorção atômica, em chama de ar/acetileno, é afetada pela formação de compostos refratários com íons fosfato, sulfato e alumínio. Esse problema não ocorre na chama de óxido nitroso/acetileno, mas neste caso a temperatura mais elevada aumenta a ionização do cálcio de 3 para 43%. Deverá ser adicionado à solução de amostra um supressor de ionização, que poderá ser o íon potássio, lítio, entre outros, para que a ionização do cálcio não represente problema. Os supressores são adicionados à solução de amostra em concentrações elevadas, de 1000 a 4000 mg L-1.

## Atomização sem chama

Uma chama é um meio conveniente para atomização de um elemento mas existem limitações. A chama requer um agente oxidante e assim não fornece um ambiente quimicamente inerte, pois as espécies que nela se originam levam à formação de compostos refratários. Os processos de nebulização de solução e queima, promovem uma diluição da solução de amostra aspirada e os átomos formados permanecem pouco tempo no percurso da radiação. Esses fatores contribuem para que a eficiência da atomização não seja satisfatória. Estima-se que, dos 1015 íons Cu2+ existentes em 1 mL de solução de cobre 1 mg L-1 , apenas 10-3 são atomizados na chama de ar acetileno. Conseqüentemente, é compreensível que a sensibilidade não seja adequada para certas aplicações, como na determinação de metais pesados, caracterizados como contaminantes, normalmente efetuadas à concentrações inferiores a 1 mg L-1.

Para contornar os problemas citados foram desenvolvidas técnicas mais eficientes de atomização, possibilitando que uma população significativa de átomos fosse originada diretamente no percurso do feixe de radiação da lâmpada de catodo oco, a partir de uma quantidade muito pequena de amostra. Com esse recurso aumentou-se bastante a sensibilidade analítica.

Forno de grafite

Na técnica de atomização por forno de grafite, um volume de 1 a 100 µL de solução de amostra é introduzido no orifício de uma tubo de grafite oco, o forno de grafite, de preferência através de um sistema automático, para garantia de reprodutibilidade.

A introdução de um volume de solução diretamente no tubo elimina os problemas devido à viscosidade, tensão superficial, densidade, que afetavam significativamente a nebulização na atomização em chama. O cilindro de grafite é montado entre dois eletrodos, acomodados em um bloco de metal, por onde circula água para refrigeração, conforme indicado na figura. O tubo é aquecido pela passagem de uma corrente de grande intensidade e baixa voltagem, obedecendo-se a uma escala progressiva de aumento de temperatura, relacionada às diferentes etapas do processo.

A primeira etapa objetiva-se essencialmente a evaporação do solvente. O aquecimento é lento e gradual para evitar a formação de bolhas e borrifos, permitindo a formação de um filme delgado e uniforme nas paredes do tubo, contendo praticamente todos os componentes da amostra.

A seguir vem o estágio de carbonização, durante o qual são removidos os componentes orgânicos da matriz analisada. Assim, substâncias que exerceriam um ativo papel como interferentes na técnica de chama serão removidas. Pode-se dizer que a carbonização deixa o elemento de interesse isolado, em situação ideal para ser atomizado.

Desde o início do processo, circula através do interior do tubo um fluxo de gás inerte, o argônio, promovendo uma atmosfera inerte, que contrasta com o ambiente altamente reativo de uma chama, onde os átomos do elemento de interesse tinham ocasião de reagir com moléculas, radicais, íons e demais espécies provenientes dos gases.

Após os estágios de secagem (1) e carbonização para decomposição da matriz (2, 3 e 4), promove-se uma rápida elevação da temperatura, até 2000-3000K, para se efetuar a atomização. Nesta fase se interrompe o fluxo de gás inerte para que a população de átomos formados se acumule em um volume relativamente pequeno. Tem-se portanto uma maior população de átomos, disponíveis para interagir eficientemente com o feixe da radiação luminosa da lâmpada de catodo oco, cujo eixo coincide com o eixo longitudinal do tubo de grafite.

Todo o volume de solução de amostra é empregado para produção de átomos concentrados no caminho da radiação, gerando um sinal analítico de intensidade suficiente para permitir a determinação de baixas concentrações. O tempo de atomização é baixo, pois deve ser menor que o tempo de residência dos átomos no tubo.

Obtém-se um sinal analítico transiente, ou seja, dependente do tempo, na forma de pico, do qual se pode medir a altura ou a área, para se correlacionar com a concentração. Cita-se que a técnica de atomização por forno chega a atingir sensibilidade 10000 vezes superior à técnica de chama.

### Geração de hidretos e de vapor

Além dos processos de chama e eletrotérmico pode-se empregar outros meios de atomização. Elementos como antimônio, arsênico e estanho reagem com borohidreto de sódio e formam hidretos metálicos. Esses compostos evoluem da solução de amostra carreados por gás inerte, como nitrogênio ou argônio, até um tubo de quartzo cujo eixo coincide com o feixe de radiação da lâmpada de catodo oco, conforme mostrado na figura. Aquecendo-se o tubo de quartzo com a chama do queimador de ar/acetileno convencional, os hidretos se decompõem e liberam átomos no estado fundamental. Note-se que a chama não é empregada com as mesmas finalidades descritas na técnica de atomização em chama.

Na determinação de mercúrio, utiliza-se o mesmo equipamento descrito para geração de vapor, mas não há necessidade de formação de hidreto volátil, nem de aquecimento pela chama, pois o mercúrio elementar já é volátil. Necessita-se apenas reduzir o mercúrio presente na forma iônica, empregando-se solução de cloreto estanoso. Uma corrente de nitrogênio ou de argônio conduzirá os átomos de mercúrio até o tubo de quartzo para produção do sinal.

Comparando-se a atomização com e sem chama, observa-se que na atomização com chama, o sinal é grandemente afetado pela composição, fluxo e pressão dos gases e pela estabilidade na nebulização. Entretanto, é relativamente simples de se operar, oferece boa estabilidade e em grande parte dos casos oferece sensibilidade é adequada. Com os devidos cuidados, uma precisão de 0,2% pode ser obtida e o efeito dos interferentes é controlado pela escolha da chama apropriada. A atomização sem chama proporciona grande sensibilidade, em função do maior tempo de residência dos átomos no percurso do feixe de radiação, o ambiente é quimicamente inerte e se requer quantidade pequena de amostra. Entretanto, o processo é complicado do ponto de vista operacional, se destina exclusivamente à determinação de traços e a precisão dificilmente é melhor que 1%, variando segundo alguns autores entre 5 a 10%.

# MÉTODOS POTENCIOMÉTRICOS

## Noções de Eletroquímica

Reações de oxidação-redução são aquelas em ocorrem transferência de elétrons entre as espécies participantes, de modo que sempre existe pelo menos uma espécie doando e outra recebendo elétrons. Reações de oxidação-redução podem ser estudadas em uma célula eletroquímica, denominada célula galvânica, na qual o fluxo de elétrons percorre um condutor, gerando uma diferença de potencial que pode ser utilizada para produzir  trabalho mecânico.

Na figura a seguir tem-se uma célula eletroquímica envolvendo eletrodos de cobre e zinco mergulhados nas soluções de seus cátions.

Suponha-se agora, uma célula galvânica com eletrodos de prata e de cobre imersos nas soluções de seus respectivos íons. As espécies químicas envolvidas nesse sistema, estão representadas nos semi-reações indicadas a seguir:

Cu2+ + 2e-  Cuo                               Ag++ e-  Ago

Experimentalmente sabe-se que as reaçoes que ocorem são:

Cuo-  Cu2+ + 2e-                             Ag+ + e-  Ago

A reação completa é:

Cuo + 2Ag+  Ago + Cu2+

O cobre metálico doou 2 elétrons e se oxidou, dando origem ao íon Cu2+, enquanto que o íon prata Ag+ recebeu 1 elétron por íon e se reduziu, produzindo prata metálica. O cobre metálico atua portanto como redutor pois reduziu o íon prata, enquanto que o íon prata é o oxidante.

Note-se que as duas semicélulas são conectadas através de uma ligação que se denomina ponte salina. Ela é necessária para que a eletroneutralidade das soluções seja assegurada, pois cátions estão sendo tanto retirados como liberados nas semicélulas.

Essa reação que ocorre na pilha eletroquímica é espontânea, sendo que os elétrons caminham do eletrodo de cobre para o eletrodo de prata. O eletrodo onde ocorre a oxidação é chamado anodo enquanto que aquele em que ocorre a redução é chamado catodo. No caso da célula eletroquímica exemplificada a diferença de potencial medida é E= 0,46 Volts

Se no circuito externo for inserida uma fonte de potencial de 0,46 Volts em oposição ao fluxo de elétrons a reação é paralisada. Se a diferença de potencial for superior a 0,46 Volts o sentido da reação se inverte, ocorre então uma eletrólise e a célula eletroquímica será denominada de célula eletrolítica. Na célula galvânica o trabalho químico gera uma diferença de potencial, enquanto que na célula eletrolítica uma diferença de potencial aplicada à mesma gera trabalho químico.

A representação esquemática da célula galvânica citada é:

Cuo  Cu2+ (aq, 1 mol L-1)     Ag+ (aq, 1 mol L-1)  Ago

anodo                                                                         catodo

 e-

Se o eletrodo de prata fosse substituído por outro de zinco ocorreria uma mudança no processo anterior, pois o zinco que passaria a atuar como doador de elétrons e o cobre como receptor. Nota-se portanto que uma espécie atua como agente oxidante ou agente redutor, dependendo de como se relaciona com a outra espécie envolvida no sistema.

As reações de oxidação-redução podem ser desmembradas em semi-reações referentes aos processos de oxidação e de redução. Para se prever qual espécie química vai atuar como oxidante e qual vai atuar como redutor deve-se consultar uma tabela de potenciais padrão de eletrodo, nas quais as semi-reações são normalmente representadas sempre como processos de redução. O potencial padrão de eletrodo, Eo, se refere a uma condição especial das espécies químicas envolvidas: sólidos na sua forma mais estável, espécies em solução com atividade unitária, ou, de modo simplificado, na concentração de 1 mol L-1 e gases na pressão de 1 atmosfera.

Para compor um sistema de oxidação-redução verifica-se o potencial padrão de eletrodo numa tabela, sendo que uma das semi-reações deverá ser invertida para representar um processo de oxidação e esta terá o sinal de seu valor de potencial padrão invertido. Para a reação de oxidação-redução ocorrer como um processo espontâneo, a variação de potencial padrão da célula, Eo, resultante da soma algébrica dos potenciais padrão deverá ser positiva. A equação de Nernst fornece a relação entre potencial da célula, E, e as concentrações das espécies em solução, sob qualquer condição não padrão:

m A + n B  p C + q D

ΔE=ΔEo−RTnF.ln(aD)p(aC)q(aB)n(aA)m

onde:

F = constante de Faraday: 96500 coulombs eq.

R = constante dos gases perfeitos 8,316 J mol-1 grau-1

Eo = potencial padrão de eletrodo

E = potencial do eletrodo

n = número de elétrons envolvidos

Para temperatura de 25oC, trabalhando-se com logaritmos decimais e concentração no lugar de atividade tem-se:

E=Eo−0,0592n.log[D]q[C]p[A]m[B]n

## Potenciometria

A equação de Nernst fornece uma relação simples entre o potencial de eletrodo e concentração de espécies iônicas em solução, evidenciando a possibilidade de uso analítico das medidas de potencial. O potencial de um eletrodo não pode ser definido isoladamente, devendo sempre estar associado a um outro eletrodo numa célula galvânica.

Num fio de metal, imerso em uma solução de seus íons, desenvolve-se um potencial proporcional à concentração desses íons e o potencial de eletrodo é calculado por meio da equação de Nernst. Considerando-se a reação:

Mn+ + ne-   Mo

E=Eo−0,0592n.loga(Mo)a(Mn+)

mas  a(Mo) = 1

E=E(MMn+)o+0,0592n.loga(Mn+)

Para que seja possível efetuar a medida de concentração, deve-se associar ao eletrodo em que se mede efetivamente a concentração da espécie de interesse um outro eletrodo de potencial constante. Suponha-se assim, que um fio de prata está imerso em uma solução de íons prata, cuja, atividade ou concentração deseja-se avaliar e que este eletrodo de prata esteja ligado a outro eletrodo de potencial constante 0,246 V.

Verifica-se experimentalmente que, nessa situação o eletrodo de prata é o eletrodo positivo, para onde se dirige o fluxo de elétrons, ou seja o catodo. Assim, sendo a medida do potencial da célula 0,400 V, tem-se:

E cel  =  E Ag – Eref

0,400 = E Ag - 0,246V

EAg = 0,400 + 0,246 = 0,646V

sendo o valor tabelado de Eo Ag/Ag+  igual a 0,799V, tem-se :

EAg=E(AgAg+)o+0,05921.log[Ag+]

log[Ag]=EAg−EAg00,0592

log[Ag+]=0,646−0,7790,0591=−2,25

[Ag+] = 0,0057 mol L-1

## Eletrodos

Nas medidas potenciométricas são utilizados dois tipos de eletrodos: os de referência e os indicadores.

### Eletrodos de referência: são aqueles em que o potencial é independente da solução em que se encontra imerso.

Eletrodo padrão de hidrogênio (EPH): como um eletrodo padrão, o EPH é extremamente reprodutível e o potencial medido se aproxima bastante do teoricamente esperado, mas não é conveniente para medidas de rotina.

Eletrodo padrão de hidrogênio                          Eletrodo de calomelano saturado

Consiste de uma peça de platina recoberta por platina finamente dividida (negro de platina), que se encontra imersa em uma solução onde a atividade de H+ é 1,0, e através do qual se passa hidrogênio a pressão de 1 atmosfera. A platina absorve o H2, devido a grande área superficial proporcionada pelo negro de platina. No eletrodo desenvolve-se um potencial determinado pelas tendências relativa do H+ se reduzir e do H2 se oxidar, ao qual se atribui o valor zero a qualquer temperatura.

Quando numa célula galvânica está ligado ao EPH um eletrodo de zinco, imerso em solução onde a atividade do íon Zn2+ é 1, ocorre oxidação do Zn. O eletrodo de zinco é o cátodo ou eletrodo negativo. À voltagem medida nessa condição se atribui sinal negativo, isto é -0,761V.

Eletrodo de calomelano saturado (ESC): consta de um fio de platina imerso em cuja ponta se adere suspensão de Hg2Cl2 sólido misturado a mercúrio líquido, sendo o conjunto imerso em solução saturada de KCl.

Hg2Cl2 + 2e-  2 Hg(l) + 2 Cl-

E=EHg2Cl2Hg0−0,05922.loga(Cl−)2

O potencial do eletrodo depende da concentração de Cl-, mas como a solução de KCl é saturada, cerca de 4,2 mol L-1, o potencial permanece constante. Podem ser empregadas também soluções 1,0 ou 0,1 mol L-1 KCl.

Eletrodo Ag/AgCl: consiste em um fio de prata, recoberto com AgCl, imerso em solução de KCl saturada com AgCl.

AgCl + e-  Ag(s) +  Cl-

E=EAgClAgo−0,05921.loga(Cl−)

### Eletrodos indicadores

Nos eletrodos indicadores o potencial é sensível à concentração da espécie química de interesse. É o eletrodo, portanto, onde efetivamente se determina espécie química de interesse.

Podem ser de dois tipos: eletrodos indicadores de metal, ou eletrodos baseados em sistema de oxidação-redução, nos quais se desenvolve-se um potencial determinado por uma semi-reação de oxidação-redução na superfície do eletrodo e eletrodos indicadores de membrana onde o potencial determinado por diferença de concentração entre os dois lados de uma membrana especial.

Os seguintes tipos de eletrodo indicador de metal podem ser enumerados:

Eletrodos de primeira classe: metal em contato com a solução de seus íons:

Cu2+ + 2e-  Cuo

Eletrodos de segunda classe: Metal, sal insolúvel do metal, em contato com solução do ânion do metal.

Como exemplo temos o eletrodo de Ag/AgCl, que pode ser usado de forma a responder à concentração de íon cloreto em solução:

AgCl + e-  Ag (s) + Cl-

E=Eo−0,05921.loga(Cl−)

Eletrodos de terceira classe: metal, sal pouco solúvel do metal, sal contendo ânion do primeiro sal, solução de cátion do segundo sal

Ag/Ag2C2O4, CaC2O4, Ca2+

Ag2C2O4 + 2 e-  2 Ago + C2O42-

E=Eo−0,05922.loga(C2O42−)

como Ks = a(C2O42-) . a(Ca2+):

E=Eo−0,05922.logKsa(Ca2+)

E = Constante + 0,0296 log a(Ca2+)

Eletrodos inertes: metal inerte em contato com solução contendo formas oxidada e reduzida de um sistema de oxidação redução. O fio metálico é um simples condutor de elétrons.

PtFe2+,Fe3+           Fe3+ + e-  Fe2+

E=Eo−0,05921.loga(Fe2+)a(Fe3+)

na forma genérica a equação do eletrodo inerte se torna:

E=Eo−0,0592n.loga(red)a(ox)

Eletrodos de membrana

O potencial neste tipo de eletrodo resulta da manifestação desigual de cargas elétricas dos dois lados de uma membrana especial.

A grande vantagem desse tipo de eletrodo é a possibilidade de se operar com membranas que apresentam considerável seletividade em relação à íons específicos, produzindo potenciais que obedecem à equação de Nernst. Por esse motivo são conhecidos como eletrodos seletivos.

Eletrodos de vidro para pH

Uma membrana vidro especial, seletiva a íons H+, separa duas soluções de íons H+, uma interna de concentração constante e outra externa, cuja concentração variável se quer determinar, o que faz ocorrer uma diferença de potencial. É bastante seletivo ao íon H+, não sofrendo interferências de substâncias oxidantes ou redutoras. As interferências são, devidas a substâncias presentes no próprio vidro: Na, K, etc. A seqüência de seletividade é: H+ >>> Na+ > K+, Rb+, Cs+, >> Ca2+.

Observe-se que para medir a diferença de potencial que ocorre na membrana é necessário se dispor de um eletrodo interno denominado eletrodo de referência interno, além e’claro de um eletrodo de referência externo, para compor a célula galvânica.

A diferença de potencial devido à diferença de concentrações de íons H+ não é a única detectável. Como as superfícies interna e externa da membrana não são exatamente iguais, isso faz aparecer uma diferença de potencial adicional, denominada potencial assimétrico. A equação de Nernst para o eletrodo de vidro pode ser então escrita como:

E = K + 0,0592 a(H+)

onde K é uma constante representa a soma dos potenciais assimétrico e do eletrodo de referência.

Muito embora o eletrodo de vidro seja altamente seletivo em relação ao íon H+, a valores elevados de pH ele começa a responder ao sódio, dependendo da composição do vidro empregado para se construir a membrana. Vejamos como isso interfere na medida de pH de soluções alcalinas: para [H+] = 10-12 mol L-1 e  [Na+] = 0,1 mol L-1, como  kH,Na = 10-11 temos:

E = constante + 0,0592 log (aH+ + kH,Na aNa+)

E = constante + 0,0592 log ( 10-12 + 10-11.10-1)

E = constante + 0,0592 log ( 2.10-12)

Portanto em vez de pH 12 tem-se pH = 11,7, caracterizando o que se denomina erro alcalino.

Na rotina da determinação do pH em soluções aquosas, se emprega geralmente um eletrodo de vidro combinado, onde eletrodo indicador e eletrodo de referência são montados em uma mesma estrutura. O esquema de célula é:

Ag,AgClCl-, [H+] = cteamostra [H+] =?KCl 3 mol/L Hg2Cl2, Hg

Neste exemplo, a célula tem-se um eletrodo de Ag,AgCl como eletrodo de referência interno e um eletrodo de referência externo de calomelano. Para trabalhos de precisão recomenda-se a utilização de eletrodos de vidro simples, separados do eletrodo de referência externo.

Eletrodos de membrana sólida: o exemplo mais interessante é o eletrodo de fluoreto, contendo como membrana sólida um cristal de LaF3 dopado com Eu(II), respondendo até concentração de 2 10-6 mol L-1 F-. A qualidade do eletrodo depende da pureza do cristal: quanto mais puro melhor ele funciona. O esquema da célula é:

AgAgCl,Cl-(0,1 mol L-1),F-(0,1 mol L-1)LaF3amostra[F-]=? elet.ref.comum

o eletrodo AgAgCl é, no caso, o eletrodo de referência interno.

Eletrodos de membrana líquida: o mais interessante é o eletrodo de cálcio, no qual o composto bis-(2 etil hexil) ácido fosfórico, é um composto orgânico trocador líquido de íons Ca2+. O eletrodo de membrana líquida em geral funcionam pior que os de membrana sólida

Eletrodo de membrana sensíveis à gases: não se trata de um eletrodo de gás no sentido clássico, são construídos com  membranas   permeáveis a gases como CO2 e NH3, por exemplo.

Eletrodo de enzima (biossensores): são constituídos basicamente por uma eletrodo de vidro recoberto por uma matriz enzima. Podem ser empregados por exemplo na determinação de açúcares.

### Características dos eletrodos indicadores de membrana

Vantagens: são de baixo custo, apresentam simplicidade operacional e instrumental e se constituem em boa opção para íons que são difíceis de se determinar por métodos alternativos.

Desvantagens: apresentam desvantagens como a instabilidade na leitura em um determinado sentido (drift)

Resposta nernstiana: a relação potencial concentração pode ser expressa pela fórmula geral:

E =  K ± S log ai

quando o valor de S se encontra próximo a 0,0591 V, ou seja entre 0,055 e 0,063V, diz-se que a resposta do eletrodo é nernstiana. Pelo envelhecimento a resposta do eletrodo pode ficar abaixo do limite inferior desse deste intervalo.

Seletividade: indicada pela intensidade com que o eletrodo responde à concentração de outros íons A, B, etc.,  que não o analito M:

E=E(MMn+)o+0,0592n.log[a(Mn+)+KA.a(A)ra+KB.a(B)rb........]

o coeficiente de seletividade k expressa a ordem de grandeza da interferência, quanto maior seu valor menos seletivo é o eletrodo

Tempo de resposta: é o tempo que a leitura do sinal demora a se estabilizar; um eletrodo bom para uso deve ter um tempo de resposta de no máximo 10 minutos.

## Medidas potenciométricas

Na prática raramente se avalia a concentração de uma espécie de interesse em função da medida de potencial de eletrodo, com base na aplicação direta da equação de Nernst, pois seria necessário conhecer todas as propriedades do eletrodo, o qual deveria ter ainda um comportamento ideal.

Quando um eletrodo é mergulhado em uma solução, contendo a espécie i ao qual é sensível, desenvolve-se um potencial que, medido contra um eletrodo de referencia está relacionado à atividade dessa espécie:

E =  K ± S log ai

mas :

ai =  ci

onde  é o coeficiente de atividade iônica, por sua vez altamente dependente da força iônica I da solução. Se a força iônica for mantida elevada e constante em relação à concentração ci pode-se escrever que:

E =  K ± S log ci

Assim, na determinação do íon cloreto recomendação a adição de 2mL de solução 5 mol L-1 de NaNO3 a cada 100 mL de solução padrão e de amostra. Se as amostras tiverem forças iônicas superiores a 0,1 mol L-1 as soluções padrão deverão ser ajustadas às condições das amostras.

Como o eletrodo responde ao nível da espécie na forma livre em solução, a determinação da concentração total pode exigir mais que o ajuste da força iônica. Na determinação do íon fluoreto pode-se recomendar a adição de solução contendo: tartarato de sódio para complexar íons ferro e alumínio, os quais formariam complexos com o íon fluoreto, além de HCl e  TRIS (hidroxi metil aminometano) para controle do pH. Caso a formação de complexos não fosse problema, o emprego de uma solução tampão de acetato pH 5,0-5,5 é suficiente.

Uma técnica comumente empregada é a curva de calibração, medindo-se o potencial para uma série de soluções padrão, devendo-se lembrar que, devido à natureza logarítmica de equação de Nernst, a concentração dos padrões deve variar por um fator de 10, por exemplo 1, 10, 100, 1000 mg L-1. Note-se a resposta nernestiana do eletrodo empregado, bem como a ampla faixa de trabalho obtida para a determinação potenciométrica de cloreto.

A sensibilidade não é constante e depende da magnitude da concentração considerada. É dada pela derivada dE/d[Cl-] e para o exemplo em questão será 23,91/[Cl-]:

A técnica de adição de padrão é facilmente empregada em métodos potenciométricos pois alíquotas de solução padrão podem ser adicionadas consecutivamente ao mesmo volume inicial de solução de amostra, considerando-se o efeito de diluição, registrando o valor do potencial para cada adição. Em geral se admite o emprego de uma única adição de padrão.

## Medida do pH

Na medida direta do pH de soluções aquosas nos equipamentos denominados pH-metros emprega-se uma escala em unidades de pH estabelecida segundo a equação de Nernst que é calibrada antes das medidas das amostras. Emprega-se para tanto como padrão uma solução tampão na qual a atividade de íons H+ é conhecida, 10-7 mol L-1 por exemplo, e através de um controle converte-se a medida de potencial em milivolts para 7,00.

Este seria o caso de uma calibração de pH de ponto único, ainda encontrada em equipamentos antigos. Essa calibração só será válida se a resposta do eletrodo for perfeitamente nernstiana. Nos equipamentos modernos, executa-se uma segunda calibração com uma outra solução tampão, 10-4 mol L-1 H+ por exemplo, acertando-se na escala do aparelho o valor de pH 4,00. Essa calibração de dois pontos não requer que o eletrodo tenha resposta nernstiana, e garante que a relação entre pH e concentração de H+ é linear no intervalo de pH 4 a 7. Os padrões de calibração de pH devem ser escolhidos de modo que o intervalo de calibração inclua as amostras a serem analisadas.

# Condutimetria

Ao contrário da água pura, soluções de eletrólitos são capazes de conduzir corrente elétrica pela migração de íons sob a influência de um campo elétrico. Uma solução de eletrólito pode conduzir eletricidade como um fio metálico, mas com uma diferença marcante: sofre um forte efeito da temperatura.

Considerando-se um condutor elétrico metálico de comprimento l e seção s,  fazendo parte de um circuito elétrico e aplicando-se a lei de Ohm, tem-se a expressão:

V = R . i

onde R é a resistência do condutor em ohms,  i a intensidade da corrente em amperes que percorre o circuito e V a voltagem em volts aplicada ao condutor.

A resistência pode ser expressa em função de suas dimensões, l e s e de uma propriedade do material do condutor, a resistência especifica ou resistividade, representada por   :

R=ρ.ls

Quanto maior o comprimento do condutor maior é a dificuldade para o caminhamento dos elétrons; do mesmo modo, quanto maior a seção do condutor mais fácil é o caminhamento dos elétrons.

De modo análogo, podemos definir condutância, C, como o inverso da resistência para exprimir a capacidade de um condutor em conduzir corrente elétrica e também a condutância específica ou a condutividade do condutor,  c, através das expressões:

C=1R              c=1ρ

de modo que:

c=C.ls

Quando se trabalha com soluções não existe um condutor sólido e mede-se a resistência à movimentação de elétrons promovida por um volume de solução, compreendido entre as placas paralelas de um eletrodo:

Essas placas são de platina platinizada, ou seja, recobertas por uma camada de platina negra, depositada eletroliticamente a partir de uma solução de cloreto de platina

O aparelho denominado condutivímetro mede a resistência do segmento de solução, cujo volume é definido pelo sensor, que é célula de medida desse aparelho. Esse equipamento consiste essencialmente de uma ponte de Wheatstone, do tipo corrente alternada, apropriada para medidas de condutividade.

Na verdade, não se está interessado nas características desse segmento de solução, mas sim na condutividade ou condutância específica, c, que é característica da solução que estamos avaliando. A resistência da solução fornece o valor de condutância, C, que será utilizando para calcular c pela expressão:

c=C.ls

O quociente l/s é um valor constante, característico do eletrodo ou célula de leitura empregada e denominado constante de célula,  , portanto:

c =  C . 

A unidade de resistência é o ohm e a de condutância é o Siemens (S). Empregam-se comumente submúltiplos como mili-ohm, mili-Siemens (mS) e deci-Siemens (dS). Não são mais utilizados símbolos como , equivalente a ohm para resistência, ou mho, equivalente a Siemens, para condutividade elétrica. A unidade mais comum para constante de célula é o cm-1, mas m-1 é preferível para atender ao SI. A condutividade elétrica pode ser expressa em unidades como: S cm-1 ou dS m-1 ( o mesmo que mS cm-1 ).

Exemplo: Uma solução de KCl 0,01 mol L-1 cuja condutividade é 1,409 mS cm-1 apresenta resistência de 161,8 ohm, quando medida em determinada célula. Quando essa mesma célula é preenchida com solução 0,005 mol L-1 NaOH, determina-se uma condutância de 5,263 mS. Qual a condutividade elétrica da solução de NaOH?

A condutância da solução de KCl  é o inverso de sua resistência,  igual a:

C=1R=1116,8=0,00618S=6,18mS

Sabendo-se a condutividade elétrica calcula-se a constante da célula utilizada:

c = C . 

 = 1,409 mS cm-1/6,18 mS = 0,228 cm-1

A condutividade elétrica da solução de NaOH:

c = C .  =  0,228 . 5,263 = 1,20 mS cm-1

Modelos mais antigos de condutivímetro fornecem a leitura de resistência ou condutância da solução que preenche uma determinada célula, de constante  conhecida, cabendo ao operador calcular a condutividade elétrica da amostra. Em aparelhos modernos, a solução padrão de KCl é lida numa etapa inicial de calibração e em seguida, durante a leitura das amostras,  se lê diretamente na escala do aparelho a condutividade elétrica das mesmas.

A condutividade elétrica é proporcional, embora em relação não linear, à concentração iônica de uma solução, pois quanto maior a quantidade de íons na solução, maior o número de unidades condutoras de eletricidade.

Na figura a seguir pode-se observar valores de condutividade elétrica de três soluções salinas, para a temperatura de 25oC. Soluções de NaCl e de KCl de mesma concentração molar têm o mesmo número de íons por unidade de volume, mas as condutividades elétricas são diferentes. Isso ocorre porque o íon potássio tem maior habilidade em conduzir a corrente elétrica do que o sódio, por ter maior mobilidade. Por outro lado, soluções de CaCl2 tem, obrigatoriamente, maior condutividade elétrica do que soluções de NaCl e de KCl  de igual concentração molar, pois apresenta maior número de íon por unidade de volume.

CaCl2

KCl

NaCl

Normalmente, a constante de uma célula não é determinada ou aferida diretamente, a partir da área e da distância entre seus eletrodos. Para tanto, utiliza-se uma solução padrão de KCl da qual se conhece a condutividade elétrica: por exemplo, a solução 0,01 mol L-1 KCl (7,456 g L-1 ) que apresenta condutividade de 1423 mS cm-1 a 25oC.

A escolha do valor da constante de célula é feita em função da concentração iônica da solução a ser analisada. Soluções com baixa concentração de eletrólitos apresentarão baixos valores de condutância e para se obter valores mais confiáveis desse parâmetro, serão mais adequadas células com baixos valores de , ou seja, placas de área relativamente grande, separadas por uma pequena distância. Por outro lado, soluções concentradas exigirão células com elevado valor de constante de célula. Como recomendação, podem ser citados os valores:

| Condutividade (mS cm-1) | Constante de célula (mS cm-1) |
| --- | --- |
| 0,01 a 2 | 0,01 |
| 0,1 a 20 | 0,10 |
| 1 a 200 | 1,0 |

É muito importante observar que a condutividade elétrica não é uma medida especifica pois reflete a contribuição de todos os íons presentes, em função da concentração e das características de cada um deles.  Apenas quando um dos íons em uma solução aquosa esta presente em concentração bem maior que os demais, a condutividade elétrica pode servir como forma de estimativa da concentração desse elemento na solução.

De forma aproximada, a medida de condutividade de uma solução, pode ser empregada para estimar:

Concentração de cátions ou ânions totais (mg L-1) = 10 x c

Concentração salina (mg L-1) = 640 x c

Pressão osmótica (bar) = 0,39 x

A medida da condutividade elétrica de soluções de eletrólitos sofre forte efeito da temperatura, aumentando em média 1,9% para cada grau centígrado de aumento de temperatura. Como cada íon, tem seu coeficiente de temperatura característico, o melhor é padronizar uma temperatura para se efetuar as medidas, usualmente 25oC.

Os condutivímetros podem operar com um sensor de temperatura que promove correção automática para 25oC através de um fator de correção sobre a leitura obtida à temperatura ambiente.

Na determinação da condutividade elétrica do solo, como na determinação de pH, está-se referindo à uma condição particular, na qual se mede um extrato ou uma suspensão de solo preparada obedecendo a um determinado critério. Assim, pode-se ter a condutividade de extratos preparados em relação solo:água de 1:1 ou 1:5, ou outras proporções. Recomenda-se, contudo, que se trabalhe com o extrato de saturação, obtido a partir de uma pasta saturada preparada com uma relação solo:água definida pelas características físicas da amostra de solo sob análise. Como referência, se condutividade elétrica de extrato de saturação estiver entre 4 e 8 mS cm-1 a produtividade de plantas sensíveis é restringida.

# CROMATOGRAFIA GASOSA

## Introdução à cromatografia

Cromatografia é o processo de separação que envolve a interação entre constituintes de uma amostra (solutos) e duas fases: a fase móvel, um gás ou um líquido e a fase estacionária, um sólido ou um líquido que não se move, que pode estar confinada em uma coluna. Um dos critérios empregados para se definir os diferentes tipos de cromatografia é baseado na natureza da fase móvel e da fase estacionária:

| fase móvel | fase estacionária | tipo de cromatografia |
| --- | --- | --- |
| Gás | sólida,adsorvente em coluna | cromatografia gás-solido |
| gás | líquida | cromatografia gás-líquido |
| líquido | sólida, adsorvente | cromatografia líquido-sólido |
| líquido | sólido, resina de troca iônica | cromatografia de troca iônica |
| líquido | líquida | cromatografia líquido-líquido |
| líquida | líquido ligado a papel | cromatografia de papel |
| líquida | solida, adsorvente em placa | cromatografia de camada delgada |

A cromatografia, formada pela junção das palavras escrita e cor, foi originalmente descrita por Tswett em 1906, que separou pigmentos de plantas usando tubo preenchido com CaCO3.

No processo de separação, os componentes da amostra são carregados pela fase móvel que passa através de um leito de fase estacionária. Esses componentes tem seu deslocamento retardado pela fase estacionária, através de interações como: adsorção, solubilidade diferencial, carga elétrica, entre outros. Dos tipos de separação possíveis, o processo denominado eluição é que nos interessa ao abordar a cromatografia gás-liquido, no qual ocorre distribuição do soluto entre duas fases, estabelecendo-se um equilíbrio de partição; a separação ocorre com base na retenção relativa, e, em princípio, quanto mais longa a coluna maior o grau de separação.

Na eluição ocorrem diversos tipos de competição entre a fases pelo soluto. Na cromatografia gás-líquido, por exemplo, o processo se baseia no confronto entre a pressão do vapor do soluto (tendência de se volatilizar e passar para a fase móvel) contra a solubilidade do soluto na fase estacionária.

Na cromatografia gasosa uma mistura de componentes, solutos, é vaporizada sobre uma superfície relativamente grande de sorvente ativo, a fase estacionária, contida em uma coluna. Um fluxo de gás, a fase móvel, arrasta os vapores dos solutos ao longo da coluna, os quais interagem diferencialmente com a fase estacionária, fazendo com que a velocidade de chegada ao final da coluna seja variável, o que em suma promove a separação.

No interior da coluna o deslocamento dos componentes da amostra ocorre na forma de uma banda na qual, em geral com boa aproximação, a concentração se distribui de forma gaussiana. Quando o componente sai da coluna o perfil de concentração é registrado na forma de um pico. O objetivo fundamental no processo é se obter um pico para cada componente de interesse presente na amostra, com máxima altura e mínima largura, num período de tempo conveniente em termos de método analítico.

Os picos cromatográficos são caracterizados pelo tempo de retenção, altura e área, conforme ilustrado.

tM é o tempo de retenção de um material que não interage com a fase estacionária contida na coluna, ou seja, é o tempo que a fase móvel demora a sair da coluna desde a injeção.

trA e trB são os tempos de retenção dos componentes A e B da amostra

Esses tempos devem ser corrigidos em relação a tM: o tempo de retenção corrigido é dado por trA-tm e trB-tM.

Para a separação ter êxito é necessário que os picos produzidos estejam bem separados ou resolvidos. A resolução, R, é dada pela expressão:

R=ΔZ(wA+wB)2=wA+wB2(trB−trA)

Para se obter uma separação R deve ser teoricamente igual a 1, embora na prática se exijam valores um pouco superiores, em torno de 1,5.

O processo de separação cromatográfica em colunas pode ser tratado com base em dois tipos de abordagem: a teoria dos pratos e a teoria da velocidade.

Na teoria dos pratos considera-se a coluna como um conjunto de segmentos nos quais ocorre equilíbrio do soluto entre fase móvel e fase estacionária, definido através de um coeficiente de partição K. As sucessivas etapas de equilíbrio também foram comparadas ao processo de destilação fracionada que ocorre em segmentos de uma coluna, denominados pratos. Vem daí a aplicação desse mesmo conceito às colunas cromatográficas com a adoção de termos como numero de pratos e altura de prato, embora, evidentemente, a separação cromatográfica não envolva pratos em uma coluna. O coeficiente de partição é dado pela fórmula:

concentração do soluto na fase estacionária

K  =

concentração do soluto na fase móvel

Quanto maior o valor de K mais tempo o soluto demora a percorrer a coluna. Essa característica pode ser expressa como pelos parâmetros volume e tempo de retenção, definidos respectivamente como volume de fase móvel e o tempo necessário para eluir o soluto da coluna. Pode-se demonstrar a equação citada a seguir, através da qual se observa que a velocidade v do soluto na coluna é diminuída (ou a retenção do soluto aumentada), com o aumento do volume de fase estacionária, Vs, e a diminuição do volume da fase móvel, Vm. Por outro lado, a retenção será diminuída quanto maior for a velocidade u da fase móvel:

v=u11+K⋅VsVm

Volumes de fase móvel e fase estacionária, Vm e Vs, serão conseqüências do volume e do diâmetro da coluna. A velocidade da fase móvel é ajustada pelo controle de seu fluxo na coluna. Finalmente, cada soluto terá seu valor de coeficiente de partição K, e, quanto maior seu valor, mais demorada será a saída do soluto da coluna.

Fração da massa  total do soluto

Número do tubo

Fraçoes de soluto em tubos de extração por solvente em contracorrente de dois solutos com diferentes coeficientes de partição: linha tracejada, K = 0,4 e  linha sólida K = 2.

Através da teoria dos pratos teóricos pode-se explicar o comportamento de um soluto no interior de uma coluna cromatográfica, sobretudo no que se refere ao alargamento da banda cromatográfica. Imagina-se a coluna constituída por uma série de segmentos, equivalentes aos funis ou tubos da extração em contracorrente e aplica-se à separação os conceitos de equilíbrio de partição, admitindo-se que: todo soluto está inicialmente no primeiro segmento; o equilíbrio na distribuição dos solutos é instantâneo e que o coeficiente de partição é constante e independente da massa de soluto presente.

Um soluto com coeficiente de partição 2 se distribui entre duas fases no primeiro tubo da seqüência

A eficiência de separação na extração em contra corrente esta relacionada ao número de etapas de equilíbrio, ou seja o número de tubos ou funis de extração empregados. Na cromatografia a eficiência de separação está igualmente relacionada ao número de etapas de equilíbrio, ou em outras palavras ao número de pratos de teóricos, N, ou a altura dos pratos teóricos, H, que uma coluna de comprimento L teria. Assim:

H = L/N

Quando uma das fases está sempre em movimento, como no caso a fase móvel gasosa, o equilíbrio entre ela e a fase estacionária não pode ser rigorosamente estabelecido, como admitido no modelo dos pratos teóricos.

Para se estabelecer um modelo de não equilíbrio são levados em conta os processos de difusão do soluto através das fases e da transferências de massa entre elas, no que tange à contribuição para o valor da largura de banda cromatográfica. Os efeitos sobre a altura de prato teórico são computados através da equação de Van Deemter.

O alargamento da banda cromatográfica pode ser analisado considerando as mudanças de concentração, à medida que o soluto se move através da coluna, por meio de um balanço de massa , ou a nível molecular pelo chamado modelo do percurso casual.

O modelo do percurso casual estabelece que o alargamento do pico cromatográfico, que, considerado como expressão da lei de Gauss, será quantificado pelo desvio padrão, , e calculado pela expressão:

2 = H . L

que evidencia que o alargamento da banda cromatográfica é proporcional à raiz quadrada da distância percorrida pelo soluto na coluna, ou seja, do tempo de retenção.

Por esse motivo, o emprego de coluna mais longa não significa obrigatoriamente melhor eficiência de separação, uma vez que a resolução depende do compromisso entre a distância entre os picos, e a largura dos mesmos, w, dada por 4 pela distribuição de Gauss. Daí vem uma expressão para se calcular o número de pratos teóricos, N, de uma coluna:

A teoria da velocidade leva em conta os conceitos de difusão do soluto e os caminhos de percurso da fase móvel pela coluna e permite predizer o efeito sobre a separação de fatores como: tamanho e porosidade das partículas do suporte, espessura da fase estacionária, velocidade de fluxo da fase móvel, entre outros. A equação de Van Deemter permite prever que a altura do prato teórico pode ser minimizada:

- com empacotamento com partículas de tamanho regular, de pequeno diâmetro, e sem permitir espaço morto na coluna.

- a velocidade da fase móvel deve ser mantida tão elevada quanto possível para diminuir o tempo de difusão do soluto, mas, por outro lado, ela deveria ser tão baixa quanto possível para permitir que o soluto atinja o equilíbrio entre as fases móvel e estacionária. Assim existe uma velocidade de fluxo ótima que permite obter a altura mínima de prato teórico

- empregar um filme fino de fase estacionária pouco viscosa sobre o suporte sólido

## Cromatografia gasosa

Suprimento de gás

injetor

forno

coluna

detector

registrador

A cromatografia gasosa é uma técnica analítica importante que apresenta como as seguintes características: eficiente; seletiva; largamente usada; rápida, simples e barata; quantificação fácil; requer pequena quantidade de amostra; não destrutiva. Dentre as desvantagens podem ser citadas: amostras têm que ser voláteis ou volatilizáveis; não apropriada para amostras termicamente lábeis; a base teórica não é adequada e a técnica requer ações de tentativa e erro.

Representação esquemática de um cromatágrafo a gás

Do ponto de vista de aplicações de interesse agronômico, a classe mais importante da cromatografia gasosa é a cromatografia gás-liquido (CGL), na qual uma fase estacionária, um líquido não volátil, se mantém como uma camada fina sobre um suporte sólido, idealmente inerte com relação ao processo de separação.

### Controle de fluxo

A vazão da fase móvel deve ser controlada cuidadosamente o que pode ser feito de modo relativamente fácil. Dos sistemas disponíveis o mais simples é o medidor de bolha, que é colocado após a coluna. A medição do fluxo pode ser efetuada antes da coluna por rotâmetro, um tubo calibrado no interior do qual flutua uma bolinha

### Introdução de amostras

As amostras devem ser materiais voláteis ou volatilizáveis. A introdução de amostra é uma etapa crítica da cromatografia gasosa pois a amostra deve entrar rapidamente na coluna, como um “plug” de vapor, não podendo ocorrer decomposição ou fracionamento da amostra.

Uma amostra líquida é introduzida por uma micro-seringa que perfura um septo de borracha, que dá acesso a uma câmara aquecida, em geral a uma temperatura 50oC superior a da coluna, onde a amostra é volatilizada instantaneamente. Volumes injetados de amostras líquidas variam na faixa de 0,1 a 2 μL

A injeção pode ser efetuada por meio de válvulas, que permitem uma precisão de cerca de 0,1% contra 1% das seringas. Em colunas capilares o volume da amostra pode ser excessivo e pode usar a split injection quando apenas uma fração precisa da amostra, entre 0,1 a 10% do volume injetado, efetivamente chega a entrar na coluna.

### Forno

As colunas são instaladas no interior de um forno para controle da temperatura na separação. A separação pode ser isotérmica, mas como, em geral, a solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento de temperatura sob variação programada de temperatura diminui-se o tempo de retenção e o alargamento dos picos mais tardios, aumenta-se a altura dos picos,  favorecendo sua detecção.

Os fatores que devem ser considerados são as variações na solubilidade, volatilidade e estabilidade dos solutos as alterações no fluxo do gás de arraste e na estabilidade da fase estacionária. Obviamente a programação de temperatura deve se localizar entre os limites de temperatura máxima e mínima da fase estacionária. Um programa simples é definido por períodos inicial e final de temperatura constante entre os quais se efetua uma rampa de aquecimento.

### Colunas

O processo de cromatografia gás-líquido ocorre no interior de colunas, as quais são basicamente de dois tipos:

empacotadas: tubos de vidro, aço, cobre ou alumínio de comprimento entre 0,5 a 5 m e diâmetro interno entre 2 a 4 mm, preenchidas com filme de 1 a 10 m de estacionária sobre suporte (CGL) ou com sólido adsorvente (CGS).

O fluxo de gás de arraste varia de 10 a 60 mL min-1 e pressão de 10 a 40 psig na cabeça da coluna. São simples, baratas de baixa resolução (4000 pratos teóricos) e alta capacidade (10 g pico-1)

capilares: tubos de sílica, vidro ou aço inox, com 5 a 100 m de comprimento e 0,1 a 0,7 mm de diâmetro interno, nos quais um filme de 0,1 a 8 m de fase estacionária se adere à parede (WCOT) ou sobre um suporte aderido à parede (SCOT). O fluxo de gás de arraste varia de 0,5 a 15 mL min-1 e pressão de 3 a 40 psig na cabeça da coluna São de alta tecnologia, caras, alta resolução (250.000 pratos teóricos) e baixa capacidade  (0,1g pico-1) .

Picos de mesma área aparecem mais altos e mais estritos em colunas capilares o que determina maior sensibilidade e melhor relação sinal ruído.

### Suportes

Os materiais para empacotamento das colunas na cromatografia gás-solido,  incluindo  carvão ativado, são empregados para separação cromatográfica de substâncias em misturas com base nos processos de adsorção-desorção, que ocorrem na interface entre a fase móvel gasosa (gás de arraste)  e a superfície sólida sorvente. A retenção e a seletividade são largamente dependentes da área superficial do sorvente.

Por outro lado, na cromatografia gás-liquido a separação é baseada na distribuição de substâncias entre duas fases. Neste caso, o material de preenchimento da coluna atua como mero suporte da fase liquida a qual determina as propriedades de seletividade da coluna cromatográfica. Assim o suporte deve ser tão inerte quanto possível e não deve apresentar atividade de superfície muito embora em alguns casos essa atividade do suporte possa até ter um efeito benéfico para a separação

Vários tipos de terra diatomácea calcinada (kieselguhr) são empregados na cromatografia gasosa sob os nomes de Chromosorb® A, G, P e W. os quais apresentam as seguintes propriedades:

|  | Chromosorb® |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | A | G | P | W |
| densidade aparente [g/ml] | 0,40-0,48 | 0,47-0,58 | 0,38-0,47 | 0,18-0,24 |
| superfície específica [m2/g] | 2,7 | 0,5 | 4,0 | 1,0 |
| Carga máxima | 25 % | 5 % | 30 % | 15 % |

Chromosorb tipo G, muito inerte, mecanicamente estável, e tipo W (white) são apropriadas para separações analíticas. Os tipos A e P (pink) são destinados para separações em escala preparativa.

Os suportes sofrem tratamento para maximizar a inércia como a lavagem com ácidos e a silanização. Nesse sentido são empregadas as designações: AW, lavagem com ácido; AW-DMCS, lavagem com ácido e tratamento com dimetildiclorosilano; HMDS, lavagem com ácido para remoção de ferro; HP, tratamento com hexametildisilazano que confere  "high performance" com relação a inativação da superfície e NAW, somente calcinação sem lavagem com ácido e portanto com reação alcalina.

Em resumo os suportes em cromatografia gás-líquido não devem interagir com a amostra, apresentar grande superfície, partículas regulares para empacotamento uniforme, mecanicamente resistente, fáceis de recobrir e de manter a fase estacionária. Além das terras diatomáceas  são usados: tijolos refratários, celite, polímeros porosos, pérolas de vidro, etc.

### Fase móvel

A fase móvel, gás de arraste, deve ser altamente pura, quimicamente inerte, facilmente disponível e de baixo custo e adequada para o detector empregado. As principais são: nitrogênio, usado no detector de ionização de chama (DIC); hidrogênio, que é inflamável, usado no detector de condutividade térmica (DCT); hélio, de alto custo  usado em DIC e DCT e a mistura argônio-5% e metano CH4, para o detector de captura de elétrons (DCE)

### Fase estacionária

O principal papel da fase estacionária é garantir a seletividade na separação. Assim devem dissolver diferencialmente os componentes da amostra, mas não reagir irreversivelmente com eles. Deve proporcionar boa separação em tempo razoável, não pode degradar e nem introduzir impurezas na coluna.

As vantagens do uso de fases estacionárias líquidas são o grande número de opções existentes; o alto grau de pureza em que são encontradas; possibilidade de se usar quantidades variáveis e a simplicidade do preparo. A principal desvantagem é a volatilidade, que pode ser contornada com fases que se ligam quimicamente a um suporte sólido. Freqüentemente na prática, a fase líquida é escolhida devido a sua baixa pressão de vapor, de modo que líquidos de alta temperatura de ebulição e polímeros são escolhidos. O limite mínimo de temperatura é o ponto de solidificação do liquido ou uma temperatura na qual a viscosidade aumenta tanto que altera as características do solvente. As fases estacionárias podem ser:

- não polares: hidrocarbonetos ramificados (Esqualano) ou com grupos aromáticos (Apieson L), metilsiliconas (DC200), polímeros de carborano-silicone (Dexil 300 GC);

- polaridade baixa a moderada;

- polaridade média: polímero de etileno-glicol (Carbowax 20M);

- polaridade elevada: EGA 90-220, DEGS 20-200, etc

A escolha da fase estacionária baseia-se na sua seletividade, a qual pode ser avaliada pelo seu grau de retenção de solutos em relação a uma fase não polar. Como regra geral, a escolha inicial deve recair sobre uma fase não polar e caso esta não funcione, passa-se para fase pouco polar. Alguns conselhos  gerais podem ser sugeridos: conversar com quem já tentou uma separação similar; perguntar levando dados preliminares obtidos em alguma coluna; com amostras líquidas começar com fase apolar e pouco polar; consultar a literatura e....rezar

Em relação à concentração da fase estacionária, valores abaixo de 10% em geral permitem maior eficiência, menor sangramento, menor tempo de determinação. Concentrações de 15 a 20% permitem analisar um maior número de amostras e maior facilidade em reproduzir a coluna. O recobrimento do suporte pela fase estacionária é feito pela dissolução desta em um solvente orgânico como acetona, clorofórmio, metanol, diclorometano, que é misturado ao suporte, promovendo-se posteriormente a volatilização do excesso de solvente.

### Detectores

O detector é o elemento do cromatógrafo que responde à presença do componente no momento em que ele sai da coluna. Podem responder à concentração de uma substância, como o detector de condutividade térmica (DCT),ou à unidade de massa que passa por ele na unidade de tempo, como o detector de ionização de chama (DIC). As características desejáveis de um detector são:

- sensibilidade: relação entre resposta ou sinal e a quantidade (ou concentração) do componente determinado.

- estabilidade: é a capacidade de produzir uma linha de base estável e de baixa intensidade. É difícil se obter adequada estabilidade em detectores muito sensíveis (DIC e DCE)

- linearidade: intervalo no qual para cada incremento mínimo de concentração corresponde um incremento proporcional no sinal.

- faixa de temperatura: o detector deve tolerar temperaturas altas o suficiente para impedir condensação em seu interior.

- Alem disso, devem ter pequeno volume interno, pequeno tempo de resposta, serem fáceis de usar, a prova de erros e robusto.

Os detectores mais importantes são:

#### Detector de condutividade térmica (DCT):

É um detector de uso geral, simples robusto, não destrutivo, barato, mas de moderada sensibilidade. Um gás de arraste, como hidrogênio ou hélio, que sendo ótimos condutores de calor são os ideais, governa a transmissão de calor entre um filamento aquecido e um bloco metálico. A condutividade térmica do gás hidrogênio é mais favorável, mas o hélio pode ser escolhido em função de ser menos reativo.

Quando um componente esta presente na fase móvel, a condutividade térmica é diminuída e o componente detectado. Para o benzeno, por exemplo, a condutividade térmica é 9,9% da do hélio. Variações na transmissão de calor são detectadas por termistores (sensores cuja resistência elétrica varia com a temperatura) que constituem os braços de uma ponte de Wheatstone.

O sinal do DCT é dependente da concentração do soluto, o que condiciona uma relação inversa entre sinal e fluxo do gás de arraste. Como a resposta é em função da condutividade térmica de cada substância, deve-se ter um padrão para cada soluto de interesse.

#### Detector de ionização de chama (DIC)

Este detector funciona com dois gases, hidrogênio e oxigênio, para produzir uma chama, a qual vem ter acesso o fluxo de gás de arraste, Nitrogênio ou Hélio, por exemplo. As reações que ocorrem na chama idealmente não produzem elétrons e assim não ocorre corrente elétrica entre os eletrodos existentes. Uma alta voltagem é aplicada aos eletrodos e quando os componentes da amostra saem da coluna, hidrocarbonetos por exemplo, sua queima produz íons e elétrons que são coletados pelos eletrodos gerando uma corrente elétrica, cuja  intensidade é proporcional à quantidade de espécies carregadas formadas, por sua vez proporcional à quantidade de substância queimada. Como a corrente gerada é de baixa intensidade, entre 10-12 a 10-9 A, ela tem que ser amplificada para ser detectada.

O detector de ionização de chama apresenta alta sensibilidade, mas requer dois gases a mais que o detector de condutividade térmica, necessita amplificador e trabalha com alta voltagem, sendo por isso mais complexo.

#### Detector de captura de elétrons (DCE)

O efluente da coluna passa por uma câmara que contém dois eletrodos. Nela, as moléculas do gás de arraste, em geral 90% argônio + 10% metano, sob a ação de uma fonte ionizante radioativa (inicialmente o trítio e atualmente Ni63) produzem íons e elétrons livres:

Ar  Ar+  + e-.

Como os eletrodos são polarizados as espécies carregadas se dirigem ate eles, se descarregam, originando uma corrente constante entre os mesmos.

Quando moléculas com forte afinidade por elétrons presentes na amostra entram no detector elas capturam elétrons, diminuindo o número deles que seriam coletados pelo eletrodo, diminuindo portanto a intensidade da corrente elétrica de referência:

CX + e-  CX-

Se ocorre uma tensão constante entre os eletrodos, os elétrons seriam acelerados e isso diminuiria a freqüência de choque com as espécies do analito. Por isso são aplicados pulsos de tensão de duração e freqüência adequadas, durante os quais os elétrons não são acelerados, o que aumenta a probabilidade de interação e o sinal analítico também. O metano permite trabalhar com pulsos extremamente rápidos ( 1mS), criando um meio que favorece a desaceleração dos elétrons.

A sensibilidade do DCE é extrema para compostos com alta afinidade eletrônica, o que o torna especialmente adequado para a detecção de compostos halogenados, como pesticidas. O sinal do detector varia com a temperatura, para mais ou para menos, conforme a substância, o que requer controle de  0,3oC.

Exige-se precaução por se trabalhar com um radioisótopo, perfeita limpeza de tubulações, septos e colunas e ter um cromatógrafo dedicado apenas ao DCE.

### Quantificação

A cromatografia indica a presença de uma substância mas não a identifica. Mesmo assim, a análise qualitativa pode ser efetuada empregando-se, por exemplo, os valores de tempo de retenção, que são característicos das substâncias. A análise quantitativa abrange vários métodos, aplicáveis quando se tem idealmente um ou mais picos bem resolvidos, ou seja, nos quais se possa definir o começo, o fim e o máximo.

Em colunas capilares pode-se relacionar a altura de pico com a concentração do analito, com a vantagem de ser um processo simples e rápido, mas que fornece menor precisão que a medida de área. A medida de área de pico é mais empregada, sendo determinada por métodos manuais de corte e pesagem, triangulação e por meios automáticos, como integração mecânica ou digital e por computador. Uma vez obtida a medida de pico, altura ou área, deve-se estabelecer sua relação com a concentração do elemento de interesse.

Método do padrão externo: ao aplicar este método deve-se dispor de soluções padrões contendo todos os componentes da amostra a serem determinados e em concentrações similares a destes últimos. Soluções padrão e amostra deverão ser tão similares quanto possível. O cálculo baseia-se na expressão abaixo, assumindo que a resposta seja linear na faixa de trabalho e que o mesmo volume foi injetado tanto para amostras como para os padrões.

[A]amostra=ÁREAamostraÁREApadrão.[A]padrão

A relação entre concentração de padrão e área de pico pode ser obtida por meio de uma curva de calibração.

Método do padrão interno: Uma substância conhecida é adicionada sob concentração fixa tanto às soluções de padrões como de amostras. Como o padrão interno está presente em quantidade constante, ele pode contornar variações de volume injetado, variações na coluna e no detector. O padrão interno deve ser estável e mensurável sob as condições da análise sem interferir nela nem eluir juntamente com os componentes da amostra.

Prepara-se solução contendo 11,3 mg L-1 de padrão X e 12 mg L-1 de um padrão interno I. Injetando-se volumes de 2 L desse padrão e de solução de amostra mais padrão interno obtém-se:

| Componente | Área de pico |  |
| --- | --- | --- |
|  | Solução padrão | Solução de amostra |
| X | 635 | 990 |
| I | 1009 | 1071 |

[X]=10091071.990635.11,3=16,60mgL−1

Note-se que neste exemplo o sinal do padrão interno I variou em 6,1% denunciando alguma alteração das condições do sistema cromatográfico. Esta variação é computada no calculo da concentração de X como um fator de correção.

Existem variações do procedimento de calibração com padrão interno, inclusive empregando curva de calibração.

São apresentados a seguir, resultados de análise de aguardente por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama, sob as condições de temperatura: detector, 250oC, injetor 200oC, coluna: 95oC. Fluxo de gases em mL min-1: Nitrogênio (gás de arraste), 40; Hidrogênio, 40 e ar sintético,400.

| pico | componente |  | -------------- solução padrão ------------- |  |  |  |  | ---------- amostra 1 ---------- |  |  |  |  | ------ amostra 2 --------- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tempo (min) | área | mg/ 100mL | fator A/C |  | tempo (min) | área |  | mg/ 100mL |  | tempo (min) |  | área |  | mg/ 100mL |
| 1 |  | aldeído |  | 1.83 | 4082 | 7.72 | 0.001891 |  | 1.85 | 5572 | 10.54 |  |  | 1.86 | 3391 |  | 7.43 |  |
| 2 |  | acetona |  | 2.75 | 2064 | 1.97 | 0.000954 |  | 2.71 | 522 | 0.5 |  |  | 2.78 | 661 |  | 0.63 |  |
|  |  | ? |  | 3.14 | 781 | - | - |  | 3.18 | 734 | - |  |  | 3.19 | - |  | - |  |
| 3 |  | éster |  | 3.45 | 3412 | 8.96 | 0.002626 |  | 3.49 | 5622 | 14.76 |  |  | 3.51 | 5089 |  | 13.36 |  |
| 4 |  | metanol |  | 3.79 | 3340 | 3.93 | 0.001177 |  | 3.80 | 5893 | 6.93 |  |  | 3.81 | 4217 |  | 4.96 |  |
|  |  | ETANOL |  | 4.26 | 8.56 106 | - | - |  | 4.29 | 1.05 107 | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 5 |  | propanol |  | 7.15 | 64591 | 19.80 | 0.000307 |  | 6.88 | 5779 | 1.77 |  |  | 6.84 | 1485 |  | 0.46 |  |
|  |  | propanol |  | - | - | - | 0.000307 |  | 7.28 | 43945 | 13.49 |  |  | 7.27 | 31285 |  | 9.59 |  |
|  |  | ? |  | 7.54 | 28931 | - | - |  | 7.68 | 15486 | - |  |  | 7.69 | 15462 |  | - |  |
| 6 |  | isobutanol |  | 9.69 | 20915 | 12.03 | 0.000575 |  | 9.86 | 38550 | 22.17 |  |  | 9.87 | 29857 |  | 17.17 |  |
| 7 |  | n-butanol |  | 13.12 | 2898 | 2.01 | 0.000694 |  | 13.33 | 636 | 0.44 |  |  | 13.32 | 943 |  | 0.65 |  |
| 8 |  | isoamílico |  | 18.99 | 61670 | 40.10 | 0.000650 |  | 19.26 | 111680 | 72.61 |  |  | 19.19 | 106730 |  | 69.40 |  |
| 9 |  | n-amílico |  | 23.92 | 6081 | 4.01 | 0.000659 |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |

# SISTEMAS DE ANALISES POR INJEÇÃO EM FLUXO – FIA

## Introdução

A técnica de análise por injeção em fluxo, conhecida pela sigla FIA, do inglês Flow Injection Analysis, foi desenvolvida em 1974 por J. Ruzicka e E.H. Hansen na Universidade Técnica da Dinamarca, Lungby, como uma forma especial de análises em fluxo. FIA difere de outra técnica de análise em fluxo que se denomina Segmented Flow Analysis (SFA), na qual bolhas de ar separam os segmentos individuais de solução de amostra, resultando em intensa mistura entre amostra e reagentes.

No sistema FIA, um volume conhecido e reprodutível de solução de amostra é injetado em um fluxo contínuo de uma solução transportadora. Em pontos definidos do sistema soluções reagentes são introduzidas e se misturam, possibilitando reações químicas com a amostra à medida em esta vai sendo transportada até o detector. A diferença fundamental com o procedimento manual é que, nem a mistura, nem a reação entre amostra e reagentes, tem que ser completa. Entretanto, para ser obter um sinal analítico reprodutível, o tempo de residência e a dispersão da zona de amostra têm que ser precisamente controlados. O conceito do FIA de baseia em três princípios:

- reprodutibilidade na injeção de uma solução de amostra em um fluxo contínuo (não segmentado);

- reprodutibilidade no tempo de residência da zona de amostra no sistema e nos processos que afetam a amostra;

- controle da dispersão da amostra, e, conseqüentemente, de sua mistura com a solução reagente entre o injetor e o detector.

Mantendo-se constantes parâmetros como velocidade de fluxo, comprimento e diâmetro de tubos, obtém-se reprodutibilidade em um processo dinâmico, onde os parâmetros da reação devem ser mantidos constantes. O sistema FIA difere dos sistemas estacionários, pois nestes os processos físicos e químicos devem atingir o equilíbrio.

Os métodos espectrofotométricos na região UV-visível constituem a maior parte dos métodos analíticos aplicados em sistemas FIA. Entretanto, a potenciometria, condutimetria e espectrometria de absorção e emissão atômica são também usadas.

Pode-se considerar que, em princípio, o sistema FIA reproduz as etapas de uma marcha analítica de um método manual. Ele apresenta vantagens de maior precisão nos resultados, menor consumo de reagentes, maior freqüência analítica, menor suscetibilidade a erros humanos e a contaminações, menor geração de resíduos, possibilidade de gerenciamento de dados por computador e finalmente, a possibilidade de emprego de procedimentos inviáveis ou muito difíceis de serem conduzidos manualmente.

Como exemplo, para determinação de silício por um método espectrofotométrico, uma alíquota de amostra é transferida para um balão de 100mL e adiciona-se solução de molibdato de amônio em ácido sulfúrico e espera-se 10 minutos para a formação do complexo entre silício e molibdato de cor amarela. Se o íon fosfato estiver presente, o complexo entre fósforo e molibdato também irá se formar, resultando em interferência do mesmo. Em seqüência, adiciona-se solução de ácido oxálico que destrói o complexo formado com o íon fosfato, eliminando sua interferência. Finalmente, adiciona-se solução de ácido ascórbico para reduzir o complexo amarelo de silício para um complexo de cor azul, o que aumenta a sensibilidade do método. Espera-se um tempo suficiente para que a reação se complete, ajusta-se o volume a 100 ml com água destilada e mede-se a absorbância da solução azul obtida a 800 nm. Observe-se como essas etapas da marcha analítica estão reproduzidas em um sistema FIA..

Um volume de solução de amostra é injetado na solução transportadora (C), no caso é água destilada. A solução de molibdato de amônio em ácido sulfúrico (R1) é admitida no fluxo e entra em contato com a amostra na primeira bobina de reação com 200 cm de percurso. Em seguida são admitidas no fluxo as soluções de ácido oxálico (R2) e ácido ascórbico (R3) e após cada ponto de confluência é colocada uma bobina de reação. O complexo azul formado passa então pelo espectrofotômetro onde a absorbância é detectada como um sinal transiente na forma de pico.

A reação de formação do complexo azul não se completa, mas mesmo assim um sinal de absorbância reprodutível e proporcional à concentração de silício é obtido. A determinação quantitativa é possível, pois amostras e soluções padrões de calibração reagem da mesma forma no sistema.

## Componentes do sistema FIA

### Sistema propulsor das soluções

A solução carregadora, que recebe a amostra, e as soluções reagentes incorporadas posteriormente, são continuamente bombeadas em direção ao detector através de uma tubulação plástica. Nesse percurso, o controle exato do tempo entre injeção da amostra e detecção do sinal analítico é imprescindível. Bombas peristálticas com vários canais são as mais usadas em sistemas FIA para essa finalidade, permitindo bombear diferentes soluções ao mesmo tempo.

Soluções reagentes nunca entram em contato com partes da bomba, pois são propelidas pela compressão de tubos plásticos flexíveis que as transportam. A vazão de cada solução é estabelecida em função da velocidade de rotação da bomba e do diâmetro dos tubos usados e um código de cores dos segmentos que os prendem à bomba facilita a identificação da vazão, conforme se exemplifica na tabela a seguir, para de tubos de Tygon.

| Código de cores | Diâm. Int. (mm) | ----- Vazão (mL min-1) ----- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 rpm | 75 rpm | 100 rpm | 120 rpm |
|  | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
|  | 0,38 | 0,40 | 0,60 | 0,79 | 0,96 |
|  | 1,14 | 2,80 | 4,33 | 5,67 | 7,00 |
|  | 2,06 | 7,20 | 10,60 | 14,0 | 16,80 |

### Injetor da amostra

Um volume de amostra deve ser inserido na solução carregadora ou no fluxo de reagente e isso pode ser efetuado através de um injetor manual. Equipamentos comerciais para análise em fluxo empregam válvulas automaticamente controladas.

Esquema de  um injetor manual simples

O volume de solução de amostra é definido por uma alça de amostragem, um segmento de tubo plástico que fornece volumes variáveis, na maioria das vezes entre 30 a ou 200 L.

Durante a injeção da amostra outros processos podem ocorrer simultaneamente no injetor. Na figura a seguir,  ilustra-se um processo de remoção de interferentes por resina de troca iônica em um injetor manual.

A

B

A amostra A é aspirada, passa pela resina R, onde os interferentes são retidos antes do preenchimento da alça de amostragem L2, que define o volume de amostra a ser injetado no sistema. Enquanto isso, uma solução eluente E passa pelo injetor e vai a direção ao descarte L e a solução carregadora C flui através da tubulação e passa pelo detector D. Quando o injetor é movimentado para a posição de injeção, a amostra é inserida no fluxo de carregador, se mistura aos reagentes e vai para o detector, enquanto o eluente E passa pela resina recuperando-a, deixando-a apta para reter os interferentes da próxima amostra.

válvula de injeção automática, mostrando as posições de carregamento (A) da amostra e injeção (B)

### Tubulação

Entre o injetor e o detector existe no sistema FIA um conjunto de tubos que transportam e acessórios que reúnem ou separam os fluxos de soluções carregadoras e reagentes. Nesse percurso são intercaladas bobinas de reação e de mistura de soluções, com comprimentos variáveis, em geral entre 30 e 200 cm. Esse conjunto por vezes é designado pelo termo em inglês manifold.

Os tubos usados são em geral de polietileno ou teflon com diâmetro interno entre 0,3 e 1,0 mm, comumente  0,8 mm. Conforme será visto mais adiante, existem vários esquemas de tubulação nos quais podem ser inseridas colunas de redução ou de troca de íons, células para difusão gasosa e unidades de extração por solvente, entre outros.

### Detector

Qualquer sensor que possa ser inserido em uma linha de fluxo pode ser empregado em sistemas FIA. Os detectores óticos são os mais comuns, efetuando medidas de absorção molecular na faixa UV-visível e absorção atômica, mas também são comuns os sensores para medidas eletroquímicas.

Qualquer espectrofotômetro que possa ser acomodar células de fluxo contínuo pode ser empregado. O volume dessas células varia entre 8 a 40 L e o percurso ótico é, em  geral, de 10mm.

### Avaliação do sinal

O sinal obtido em sistemas FIA é do tipo transiente, registrado na forma de pico. A avaliação do sinal é feita comumente pela medida altura, mas pode ser feita pela área de pico, ambos em relação a uma linha de base, referente à concentração zero de amostra, ou seja, ao sinal das soluções reagentes. Medidas de área de pico são mais recomendadas para sinais de baixa magnitude.

A altura do pico registrado graficamente em papel pode ser medida manualmente com régua, mas em sistemas comerciais a medida é eletrônica e pode incluir correção de desvios da linha de base.

## Parâmetros característicos de sistemas FIA

### Dispersão, tempo de residência, tempo de lavagem e freqüência analítica

Desde quando introduzida no fluxo de solução carregadora e à medida que se mistura às soluções reagentes, a zona de amostra se alarga durante o percurso até o detector. O termo usado em sistemas FIA para se avaliar esse alargamento é dispersão, a qual traduz ao mesmo tempo o quanto  amostra se dilui e o quanto se mistura com as soluções reagentes. Numericamente a dispersão é quantificada através de um coeficiente de dispersão, D, definido pela expressão:

D=CoCmax=HoHmax

onde Co é a concentração do constituinte na amostra e Cmax é a concentração do constituinte no elemento de volume correspondente ao máximo do pico.

Na determinação experimental do coeficiente de dispersão se utiliza uma solução de um pigmento no lugar da amostra e água no lugar das soluções carregadora e de reagentes. Injetando-se um volume definido de solução de pigmento registra-se o pico de absorbância e determina-se a sua altura máxima Hmax a qual é então relacionada à absorbância Ho da solução de amostra não diluída. Coeficientes de dispersão entre 3 a 10 são classificados como médios e indicam que o centro da zona de amostra estará efetivamente misturado aos reagentes como requerido na maioria das reações de formação de compostos coloridos. Coeficientes menores que 3 são indicativos de dispersão limitada e usados em detectores seletivos, como eletrodo íon seletivo ou em absorção atômica e aqueles acima de 10 são utilizados para diluições.

Outro parâmetro importante é o tempo de residência, Tr, que corresponde ao tempo entre a injeção da amostra e o máximo do sinal analítico, ou seja, o ápice do pico. O tempo de lavagem, Tl , corresponde ao tempo entre o máximo do sinal ate o ponto de retomada da linha de base e ele define a freqüência analítica, ou seja, o número de amostras analisadas por hora. Se Tl é medido em segundos a freqüência analítica será 3600/Tl. Com base na freqüência analítica, vazões e concentrações das soluções reagentes calcula-se o consumo de reagentes por amostra analisada.

Em sistemas FIA a dispersão, ou a forma do pico, pode ser afetada pelos fatores especificados a seguir, os quais devem otimizados para definir sistemas FIA para diferentes determinações analíticas.

### Velocidade de fluxo

A velocidade de fluxo é determinada pelo diâmetro interno do tubo e pela velocidade de rotação da bomba peristáltica. À medida que a velocidade diminui aumenta-se o tempo de residência da amostra no sistema e a reação se aproxima do equilíbrio; a sensibilidade aumenta, pois picos com maiores alturas são obtidos. Contudo, como o rendimento analítico vai decrescendo, deve-se buscar um compromisso entre esses parâmetros visando obter uma determinação rápida e sensível.

### Volume de amostra injetado

Em uma experiência cujos resultados são mostrados na tabela a seguir, injetaram-se diferentes volumes de solução de um pigmento colorido.

| Volume (L) | H max (absorbância) | Dispersão | Tempo de residência (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,131 | 2,14 | 5,7 |
| 100 | 0,169 | 1,65 | 6,5 |
| 200 | 0,207 | 1,35 | 7,8 |
| 400 | 0,257 | 1,09 | 12,6 |

Maiores volumes de amostra promovem menor dispersão: a altura de pico é maior e a sensibilidade aumenta. Entretanto, a largura do pico também aumenta e igualmente o tempo de residência, resultando em menor rendimento analítico.

### Volume da célula

Para células de fluxo contínuo de 8 e 18 L, as mais empregadas em espectrofotometria não existem diferenças apreciáveis de sensibilidade e tempo de residência. Para volumes muito maiores, como 160 L, o pico diminui a altura e se alarga, ou seja, a sensibilidade diminuí e o tempo de residência aumenta.

### Comprimento de bobina de reação

Injetando-se como amostra um volume de solução colorida em um fluxo de água como solução carregadora num sistema FIA simples, observa-se que quanto maior o comprimento L de uma bobina de reação colocada no sistema, menor será a altura e maior a largura do pico de absorbância obtido, resultando em menor sensibilidade, e maior o tempo de residência, causando queda do rendimento analítico.

Quando se tem uma reação química formando um composto colorido, contudo, o comprimento da bobina define o tempo de reação de formação do mesmo. Assim sendo a escolha do comprimento L é uma solução de compromisso.

### Número de espiras da bobina de reação.

Um mesmo comprimento L de tubo pode resultar em bobinas com números variáveis de espiras. O maior número de espiras aumenta a dispersão da zona de amostra, o que no caso de uma reação química resulta em melhor mistura entre amostra e reagentes, conseqüentemente em maior sensibilidade.

### Diâmetro interno dos tubos

Maior dispersão é obtida para tubos condutores de solução com maiores diâmetros internos, entre 0,5 a 1,0 mm. Para se obter uma dispersão limitada são usados tubos de 0,3 ou 0,4 mm de diâmetro interno,

### Pontos de turbulência

Pontos de turbulência na tubulação dos sistemas FIA causam dispersão da zona de amostra e alargamento do pico. Esses pontos de turbulência ocorrem nas mudanças bruscas entre um tubo e outro, como nos injetores, conectores e cubetas; dobras nos tubos e na conexão entre tubos de diferentes diâmetros.

## Variações em sistemas em FIA

### Sistema FIA não ramificado

A solução de amostra é injetada diretamente no fluxo de solução reagente. Este sistema não permite uma mistura eficiente entre soluções de amostra e de reagente, necessária para que uma reação ocorra e seria mais adequado para medida de propriedades básicas da solução de amostra como pH e condutividade elétrica.

### Sistema FIA ramificado

Nos sistemas FIA convencionais, a solução de amostra é injetada diretamente no fluxo de carregador, ou então continuamente bombeada, seguindo-se mistura com uma ou mais soluções de reagentes e finalmente a detecção do produto da reação. A concentração do analito é diminuída devido à dispersão da zona de amostra durante o percurso para atingir o detector e, conseqüentemente, a sensibilidade é reduzida. O inevitável alargamento do pico é compensado pela mistura entre as soluções de reagentes e amostra.

### Sistema FIA reverso

A amostra é usada como fluxo carregador e o reagente é introduzido no sistema por uma válvula de injeção; a zona de reagente é diluída pelo fluxo de amostra. A amostra entra progressivamente em contato com o reagente à medida que caminha para o detector.

Quando a cinética da reação é lenta, o aumento do percurso até o detector, ou seja, do tempo de residência, não causa diluição da amostra. O volume de reagente injetado deve garantir a quantidade necessária para a reação; o reagente é usado em pequenas quantidades mas a solução de amostra deve estar disponível em grande quantidade.

### Mistura de zonas

Soluções de amostra e de reagentes são introduzidas simultaneamente, ou a diferentes intervalos de tempo, em dois fluxos de soluções carregadoras. O fluxo dos dois carregadores deve ser precisamente sincronizado de maneira que reagente e amostra se encontrem no ponto exato para que a reação entre eles ocorra. Esta técnica é apropriada quando se pretende efetuar determinações simultâneas de diferentes componentes em diferentes amostras, evitando a perda de tempo de troca de soluções. As quantidades usadas de reagentes e amostra são bastante reduzidas.

### Sistemas FIA em duas fases

Os sistemas FIA anteriormente descritos sempre envolveram apenas soluções aquosas, mas é possível se trabalhar com sistemas em duas fases. A extração por solventes orgânicos pode ser conduzida em sistemas FIA, com a vantagem de se trabalhar em sistema fechado e utilizar menor quantidade de solvente. Neste caso, uma unidade de extração é posicionada antes do detector para separação da fase orgânica, a qual pode ser de diferentes tipos como separação por gravidade, separador T ou por membranas.

A técnica de difusão de gás pode ser descrita brevemente através de um exemplo bastante interessante, a determinação de nitrogênio amoniacal. Uma solução de amostra contendo íon NH4+ é injetada em uma solução carregadora, a qual se mescla a solução de NaOH. A elevação de pH promove a formação de NH3 gasoso, que se difunde através de uma membrana de PTFE para uma solução aquosa de indicadores, promovendo a formação de um composto colorido.

A difusão gasosa pode ser ainda empregada na determinação de CO2 e de sulfito, entre outros. A diálise é outro tipo de método de separação que também pode ser empregado em sistemas FIA..

## Reatores

No esquema dos sistemas FIA podem ser usados reagentes sólidos para finalidades específicas, contidos em colunas tais como: cádmio metálico para redução de íon NO3- a NO2-, resinas de troca iônica que podem reter interferentes ou concentrar o analito, enzimas imobilizadas, entre outros.

## Determinação espectrofotométrica de algumas espécies em sistemas FIA .

A maior parte das determinações em sistemas FIA faz uso de métodos espectrofotométricos na  região visível do espectro eletromagnético.

Amônio: O íon NH4+ presente na amostra reage com NaOH e a amônia produzida se difunde através de uma membrana de PTFE para um fluxo que contem um indicador ácido base causando uma mudança de cor.

Boro: O íon borato forma um complexo amarelo com azometina H em tampão de fosfato pH 7.

Cloreto: O íon Cl- reage com Hg(SCN)2 formando HgCl2 ou HgCl42-, enquanto o íon SCN- liberado reage com íons Fe3+ formando um complexo vermelho.

Ferro:	Redução do íon Fe3+ para Fe2+ seguindo-se reação deste com 1,10 - fenantrolina resultando num complexo laranja-vermelho.

Fosfato:  O íon PO43- reage com molibdato de amônio em meio contendo ácido sulfúrico para formar um complexo, fosfo-molibdato, que é posteriormente reduzido com cloreto estanoso ou ácido ascórbico, resultando em complexo de coloração azul.

Nitrato e Nitrito: O íon NO3- é reduzido a NO2- reagindo com Cd metálico contido em uma coluna. O íon nitrito forma um composto diazônio com sulfanilamida e um pigmento vermelho-violeta é produzido pela reação com dicloreto de N-(1-naftil) etilenodiamina.

Sulfato: Leitura de absorbância resultante da turvação decorrente da formação de BaSO4

Sulfito: A reação do íon SO32- com H2SO4 dá origem a SO2, o qual se difunde através de uma membrana de PFTE para entrar em contato  com um fluxo de solução de p-rosanilina e formaldeído, formando um composto colorido.

Silicato: O íon SiO32- reage com molibdato de amônio em meio contendo ácido sulfúrico para formar um complexo, sílico-molbdato, que é posteriormente reduzido com ácido ascórbico, resultando em complexo de coloração azul. O íon fosfato é um interferente pois também forma um complexo inicial, mas ele pode ser destruído por meio da adição de ácido oxálico.